1 lentelė

# ODONTOLOGO PERIODONTO DARBO VIETA 2 KOMPLEKTAI

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Odontologinis centras: modelis ..........................................., gamintojas ..................................... |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina |  |  |  |
| 1.2 Galimybė programinės įrangos pagalba per kompiuterinį tinklą prisijungti prie įrenginio serviso ir remonto tikslais | Būtina |  |  |  |
| Paciento kėdė: |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas servovarikliais |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 800 mm |  |  |  |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 370 mm |  |  |  |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 180 kg |  |  |  |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami abu porankiai | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, lengvai keičiami. |  |  |  |
| 2.7. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.8. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų |  |  |  |
| 2.9. Programuojamos kėdės pozicijos | - Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; - Išlaipinimo pozicija; - Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. |  |  |  |
| 2.10. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |

| 3. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Instrumentų komplektacija | - 6-ių funkcijų pūsteris (su šildymu); - Orinė greita jungtis Multiflex tipo su rankove; - Mikrovariklis su rankove; - Skaleris su rankove; |  |  |  |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas po instrumentų staleliu: pasukamas nerūdijančio plieno padėklas instrumentams su autoklavuojamu silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas autoklavuojamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos ar lygiavertė sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų aušinimo vandens pašildymas | Būtinas |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Jutiklinis LCD valdymo pultas su integruotu ne mažiau 6“ ekranu įrangos valdymui ir informacijos pateikimui | Būtina |  |  |  |
| 3.10.Mikrovariklio, turbinos ir skalerio darbinių parametrų ne mažiau kaip keturiems gydytojams nustatymas ir išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo, šviesos spalvos keitimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) su programuojamu laiku |  |  |  |
| 3.14. Ne mažiau 4-ių vartotojų meniu paciento krėslo ir instrumentų darbo režimų nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane |  |  |  |
| 3.15. Gedimų, įspėjimų atvaizdavimas ekrane | Būtina |  |  |  |
| 3.16. Galimybė atnaujinti įrenginio programinę įrangą | Būtina |  |  |  |
| 4. Asistento elementas: |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 5 |  |  |  |

| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Pasukama/keičiamo aukščio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Ne mažiau 4 padėčių |  |  |  |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos valdymas | Būtina |  |  |  |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo valdymas | Būtina |  |  |  |
| 4.7. Siurbimo žarnų dezinfekavimo funkcija | Būtina automatinė |  |  |  |
| 4.8.Šešių funkcijų pūsteris | Būtina |  |  |  |
| 4.9. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai su adapteriais įvairiems atsiubimo vamzdeliams | Būtina |  |  |  |
| 4.10. LED polimerizavimo lempa | Maksimalus galingumas reguliuojamas ne mažiau kaip iki 1800 mW/cm² |  |  |  |
| 5. Spjaudyklės blokas: |  |  |  |  |
| 5.1. Su integruotu separatoriumi, asistento elemento laikikliu | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Centrifūginis, be surinkimo indo, su automatiniu praplovimu siurbimo metu. |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė arba lygiavertė nuimama spjaudyklė | Būtina |  |  |  |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 180° kampu |  |  |  |
| 5.5.Šiltas vanduo į paciento stiklinę | Būtina |  |  |  |
| 5.6.Suspausto oro ir vandens filtrai | Būtina su oro kondensato pašalinimu ir oro, vandens slėgio reguliatoriais |  |  |  |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema su galimybe darbo metu pasirinkti vandentiekis/butelis | Būtina ne mažiau 1,5 l talpa |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis spaudžiamas pedalas: |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas kojos judesiu |  |  |  |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo pozicionavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 6.6. Paciento krėslo reguliavimas | Galimybė reguliuoti per pedalą su aktyvuotu Instrumentu |  |  |  |
| 6.7. Įrangos programų aktyvavimas/keitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina |  |  |  |
| 6.9. Šviestuvo valdymas | Būtina |  |  |  |

| 7. Operacinė lempa: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 40.000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Keičiama gydytojo pagal poreikį ne siauresnėse ribose 4500⁰ K - 5500⁰K |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 93 |  |  |  |
| 7.5. Antipolimerizavimo režimas | Būtinas |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis 3 ašimis | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis Multiflex tipo: |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su integruotu šviesolaidžiu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruotas reguliuojamo galingumo LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Integruotas elektrinis mikrovariklis: |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinė sistema | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Sukimo momentas | Ne mažiau 5 Ncm |  |  |  |
| 9.6. Aušinimas vidinis | Būtina |  |  |  |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 36 mėnesių |  |  |  |
| 9.9. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina |  |  |  |
| 10. Turbina ant Multiflex jungties: |  |  |  |  |
| 10.1. Galvutės dydis | Ne daugiau Ø 9mm x 10.0mm |  |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| 11.2. Su šviesolaidžiu | Būtina |  |  |  |
| 11.3. Grąžto aušinimas iš keturių purkštukų | Būtina |  |  |  |
| 12. Skaleris EMS tipo: |  |  |  |  |
| 12.1. Pjezokeraminis | Būtina |  |  |  |

| 12.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3. Dažnis | ne mažesnėse ribose kaip 28kHz – 32 kHz |  |  |  |
| 12.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau 8 W |  |  |  |
| 12.5. Antgalio skersmuo/svoris | Skersmuo ne didesnis nei 17 mm, Svoris ne didesnis nei 50g |  |  |  |
| 12.6. Tiekiamo vandens kiekio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 12.7 Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 13. 6-ių funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 13.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 13.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 14. Komplektas periodontologinis Perio-Mate KV (gamintojas Nakanishi NSK) ar lygiaveris | Būtina |  |  |  |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės 2 vnt. |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Reguliuojamas iki ne mažiau 660 mm |  |  |  |
| 15.3. Kėdės atlošas | Puslankis asistento kėdutei, atrama gydytojo kėdutei |  |  |  |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |  |
| 15.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama ir atitinka paciento krėslo spalvą | Būtina |  |  |  |
| 16. Pajungimas prie esamų KaVo Primus komunikacijų grindyse be papildomų dėžių/jungčių | Būtina |  |  |  |
| 17. Klinikos serviso darbuotojo apmokymas gamintojo mokymo bazėje | Būtina |  |  |  |
| 18. Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |  |  |

2 lentelė

# ODONTOLOGO CHIRURGO DARBO VIETA 2 KOMPLEKTAI

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Odontologinis centras: modelis ..........................................., gamintojas ..................................... |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina |  |  |  |
| 1.2 Galimybė programinės įrangos pagalba per kompiuterinį tinklą prisijungti prie įrenginio serviso ir remonto tikslais | Būtina |  |  |  |
| Paciento kėdė: |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas servovarikliais |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 800 mm |  |  |  |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 370 mm |  |  |  |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 180 kg |  |  |  |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami abu porankiai | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, lengvai keičiami. |  |  |  |
| 2.7. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.8. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų |  |  |  |
| 2.9. Programuojamos kėdės pozicijos | - Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; - Išlaipinimo pozicija; - Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. |  |  |  |
| 2.10. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |
| Instrumentų stalelis |  |  |  |  |

| 3.1. Instrumentų komplektacija | - 6-ių funkcijų pūsteris (su šildymu); - Orinė greita jungtis Multiflex tipo su rankove; - Mikrovariklis su rankove; - Skaleris su rankove; - Mikrovariklis su rankove |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas po instrumentų staleliu: pasukamas nerūdijančio plieno padėklas instrumentams su autoklavuojamu silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas autoklavuojamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos ar lygiavertė sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų žarnelių ilgis | Ne mažesnis nei 90 cm |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse su reguliuojama tempimo jėga | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Jutiklinis LCD valdymo pultas su integruotu ne mažiau 6“ ekranu įrangos valdymui, programavimui ir informacijos apie darbo režimą pateikimui | Būtina |  |  |  |
| 3.10 Mikrovariklio, turbinos ir skalerio darbinių parametrų ne mažiau kaip keturiems gydytojams nustatymas ir išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo, šviesos spalvos keitimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) su programuojamu laiku |  |  |  |
| 3.14. Ne mažiau 4-ių vartotojų meniu paciento krėslo ir instrumentų darbo režimų nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane |  |  |  |
| 3.15. Gedimų, įspėjimų atvaizdavimas ekrane | Būtina |  |  |  |
| 3.16. Galimybė atnaujinti įrenginio programinę įrangą | Būtina |  |  |  |
| 3.17. Kiekvieno darbinio instrumento individualus aušinimo vandens kiekio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 3.18. Irigacinė sistema mikrovarikliui ir pjezopeiliui | Būtina |  |  |  |
| 4. Asistento elementas: |  |  |  |  |

| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Pasukama/keičiamo aukščio |  |  |  |
| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Ne mažiau 4 padėčių |  |  |  |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos valdymas | Būtina |  |  |  |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo valdymas | Būtina |  |  |  |
| 4.7. Siurbimo žarnų dezinfekavimo funkcija | Būtina automatinė |  |  |  |
| 4.8.Šešių funkcijų pūsteris | Būtina |  |  |  |
| 4.9. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai su adapteriais įvairiems atsiubimo vamzdeliams | Būtina |  |  |  |
| 4.10. LED polimerizavimo lempa | Maksimalus galingumas reguliuojamas ne mažiau kaip iki mW/cm² |  |  |  |
| 5. Spaudyklės blokas: |  |  |  |  |
| 5.1. Su integruotu siurbimo žarnų praplovimu dezinfekciniu skysčiu | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Centrifūginis, be surinkimo indo, su automatiniu separatoriaus praplovimu siurbimo metu. |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė arba lygiavertė nuimama spjaudyklė | Būtina |  |  |  |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 180° kampu |  |  |  |
| 5.5.Šiltas vanduo į paciento stiklinę | Būtina |  |  |  |
| 5.6.Suspausto oro ir vandens filtrai | Būtina su oro kondensato pašalinimu ir oro, vandens slėgio reguliatoriais |  |  |  |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema su galimybe darbo metu pasirinkti vandentiekis/butelis | Būtina ne mažiau 1,5 l talpa |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis spaudžiamas pedalas: |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas kojos judesiu |  |  |  |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo pozicionavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 6.6. Paciento krėslo reguliavimas | Galimybė reguliuoti per pedalą su aktyvuotu Instrumentu |  |  |  |
| 6.7. Įrangos programų aktyvavimas/keitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina |  |  |  |

| 6.9. Šviestuvo valdymas | Būtina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Operacinė lempa: |  |  |  |  |
| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 40.000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Keičiama gydytojo pagal poreikį ne siauresnėse ribose 4500⁰ K - 5500⁰K |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 93 |  |  |  |
| 7.5. Antipolimerizavimo režimas | Būtinas |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis 3 ašimis | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis Multiflex tipo: |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su integruotu šviesolaidžiu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruotas reguliuojamo galingumo LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Elektrinis mikrovariklis gydymo ir chirurgijos procedūroms 2vnt.: |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinė sistema | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Sukimo momentas | Ne mažiau 5 Ncm |  |  |  |
| 9.6. Aušinimas vidinis | Būtina |  |  |  |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 36 mėnesių |  |  |  |
| 9.9. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina |  |  |  |
| 10. Antgalių vandens kanalų praplovimo ir dezinfekcijos sistema |  |  |  |  |
| 10.1. Automatizuotas pusterių ir antgalių vandens Kanalų praplovimas ir dezinfekcija | Būtina |  |  |  |
| 11. Antgaliai mikrovarikliui – chirurginiai : |  |  |  |  |
| 11.1. Kampinis chirurgijai su perdavimu 20:1 1vnt. | Būtina |  |  |  |
| 11.2. Tiesus chirurgijai su perdavimu 1:1 1 vnt. | Būtina |  |  |  |
| 11.3. Išorinis aušinimas pajungimui iš integruotos į įrangą irigacinės sistemos | Būtina |  |  |  |

| 11.4. Optinis šviesolaidis | Integruotas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Skaleris EMS tipo: |  |  |  |  |
| 12.1. Pjezokeraminis | Būtina |  |  |  |
| 12.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų |  |  |  |
| 12.3. Dažnis | ne mažesnėse ribose kaip 28kHz – 32 kHz |  |  |  |
| 12.4. Su LED šviesa | Būtina |  |  |  |
| 13. Ultragarsinis instrumentas skirtas odontologijos chirurginėms kaulų operacijoms | Jungiamas prie skalerio žarnos, būtina |  |  |  |
| 14. 6-ių funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 14.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 14.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 15. Odontologo ir asistento kėdutės 2 vnt |  |  |  |  |
| 15.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas |  |  |  |
| 15.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Reguliuojamas iki ne mažiau 660 mm |  |  |  |
| 15.3. Kėdės atlošas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, |  |  |  |
| 15.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |  |
| 15.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama ir atitinka paciento krėslo spalvą | Būtina |  |  |  |
| 16. Pajungimas prie esamų KaVo Primus komunikacijų grindyse be papildomų dėžių/jungčių | Būtina |  |  |  |
| 17. Klinikos serviso darbuotojo apmokymas gamintojo mokymo bazėje | Būtina |  |  |  |
| 18. Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |  |  |

3 lentelė

# ODONTOLOGO DARBO VIETA 2 KOMPLEKTAI

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| Odontologinis centras: modelis ..........................................., gamintojas ..................................... |  |  |  |  |
| 1.1 Gali būti pritaikyta kairiarankiui arba dešiniarankiui darbo rėžimui | Būtina |  |  |  |
| 1.2 Galimybė programinės įrangos pagalba per kompiuterinį tinklą prisijungti prie įrenginio serviso ir remonto tikslais | Būtina |  |  |  |
| Paciento kėdė: |  |  |  |  |
| 2.1. Kėdės judesių reguliavimas | Būtinas reguliavimas servovarikliais |  |  |  |
| 2.2. Maksimalus kėdės pakilimo aukštis | Ne mažiau 800 mm |  |  |  |
| 2.3. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis | Ne daugiau 370 mm |  |  |  |
| 2.4. Pakeliamas svoris | Ne mažiau 180 kg |  |  |  |
| 2.5. Pakeliami/ nuleidžiami abu porankiai | Būtina |  |  |  |
| 2.6. Apmušalai | Atsparūs trinčiai ir dezinfekavimui, besiūliai, lengvai keičiami. |  |  |  |
| 2.7. Trendelenburgo judesio funkcijos pasirinkimas | Būtina |  |  |  |
| 2.8. Galvos atlošas | Ne mažiau dviejų šarnyrų |  |  |  |
| 2.9. Programuojamos kėdės pozicijos | - Ne mažiau 3 programuojamos darbo pozicijos; - Išlaipinimo pozicija; - Skalavimo pozicija. Viso ne mažiau 5 darbo pozicijos. |  |  |  |
| 2.10. Judėjimo sustabdymo jungikliai / jutikliai | Integruoti: paciento kėdės korpuse, pedale, asistento elemente, paciento atloše |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

| 3.1. Instrumentų komplektacija | - 6-ių funkcijų pūsteris (su šildymu); - Orinė greita jungtis Multiflex tipo su rankove; - Mikrovariklis su rankove; - Skaleris su rankove; - Orinė greita jungtis Multiflex tipo su rankove; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Instrumentų laikymo padėtis | Padėtis iš viršaus |  |  |  |
| 3.3. Instrumentų padėklas po instrumentų staleliu: pasukamas nerūdijančio plieno padėklas instrumentams su autoklavuojamu silikoniniu (ar lygiaverčiu) patiesalu | Būtina |  |  |  |
| 3.4. Gydytojo elemento reguliavimas | Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo |  |  |  |
| 3.5. Padėklas antgaliams | Nuimamas autoklavuojamas silikoninis padėklas antgalių atrėmimo vietoje |  |  |  |
| 3.6. Antiretrakcijos ar lygiavertė sistema instrumentų vožtuvuose | Integruota instrumentų vožtuvuose |  |  |  |
| 3.7. Instrumentų aušinimo vandens pašildymas | Būtinas |  |  |  |
| 3.8. Savaime užsifiksuojančios pozicijos instrumentų alkūnėse | Būtina |  |  |  |
| 3.9. Jutiklinis LCD valdymo pultas su integruotu ne mažiau 6“ ekranu įrangos valdymui ir informacijos pateikimui | Būtina |  |  |  |
| 3.10.Mikrovariklio, turbinos ir skalerio darbinių parametrų ne mažiau kaip keturiems gydytojams nustatymas ir išsaugojimas atmintyje | Būtina |  |  |  |
| 3.11. Operacinės lempos įjungimo, šviesos spalvos keitimo ir pritemdymo mygtukai | Būtina |  |  |  |
| 3.12.Laikmačio mygtukas arba lygiavertis pasirinkimas procedūros laiko kontrolei | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) |  |  |  |
| 3.13. Stiklinės užpylimo pasirinkimas | Įjungimo /išjungimo mygtukas (arba lygiavertis pasirinkimas) su programuojamu laiku |  |  |  |
| 3.14. Ne mažiau 4-ių vartotojų meniu paciento krėslo ir instrumentų darbo režimų nustatymams | Būtinas programuojamas gydytojo elemento ekrane |  |  |  |
| 3.15. Gedimų, įspėjimų atvaizdavimas ekrane | Būtina |  |  |  |
| 3.16. Galimybė atnaujinti įrenginio programinę įrangą | Būtina |  |  |  |
| 4. Asistento elementas: |  |  |  |  |
| 4.1.Vietos instrumentams | Ne mažiau 4 |  |  |  |
| 4.2. Asistento elemento alkūnė | Pasukama/keičiamo aukščio |  |  |  |

| 4.3. Membraninė (arba lygiavertė) valdymo konsolė | Būtina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. Kėdės pozicijų keitimas/pasirinkimas | Ne mažiau 4 padėčių |  |  |  |
| 4.5. Spjaudyklės plovimo funkcijos valdymas | Būtina |  |  |  |
| 4.6.Paciento stiklinės pripildymo valdymas | Būtina |  |  |  |
| 4.7. Siurbimo žarnų dezinfekavimo funkcija | Būtina automatinė |  |  |  |
| 4.8.Šešių funkcijų pūsteris | Būtina |  |  |  |
| 4.9. Seilių ir aerozolio atsiurbėjai su adapteriais įvairiems atsiubimo vamzdeliams | Būtina |  |  |  |
| 4.10. LED polimerizavimo lempa | Maksimalus galingumas reguliuojamas ne mažiau kaip iki 1800 mW/cm² |  |  |  |
| 5. Spaudyklės blokas: |  |  |  |  |
| 5.1. Su integruotu separatoriumi, asistento elemento laikikliu | Būtina |  |  |  |
| 5.2. Separatorius | Centrifūginis, be surinkimo indo, su automatiniu praplovimu siurbimo metu. |  |  |  |
| 5.3. Porcelianinė arba lygiavertė nuimama spjaudyklė | Būtina |  |  |  |
| 5.4.Spjaudyklės pasukimas | Ne mažiau 180° kampu |  |  |  |
| 5.5.Šiltas vanduo į paciento stiklinę | Būtina |  |  |  |
| 5.6.Suspausto oro ir vandens filtrai | Būtina su oro kondensato pašalinimu ir oro, vandens slėgio reguliatoriais |  |  |  |
| 5.7. Autonominė švaraus vandens sistema su galimybe darbo metu pasirinkti vandentiekis/butelis | Būtina ne mažiau 1,5 l talpa |  |  |  |
| 6. Multifunkcinis spaudžiamas pedalas: |  |  |  |  |
| 6.1.Instrumento greičio reguliavimas | Greičio reguliavimas kojos judesiu |  |  |  |
| 6.2.Skalerio galingumo reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 6.3. Oro prapūtimas | Būtina |  |  |  |
| 6.4. Mikrovariklio krypties pakeitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.5. Paciento krėslo pozicionavimo funkcija | Būtina |  |  |  |
| 6.6. Paciento krėslo reguliavimas | Galimybė reguliuoti per pedalą su aktyvuotu Instrumentu |  |  |  |
| 6.7. Įrangos programų aktyvavimas/keitimas | Būtina |  |  |  |
| 6.8. Kėdės sustabdymo jungiklis | Būtina |  |  |  |
| 6.9. Šviestuvo valdymas | Būtina |  |  |  |
| 7. Operacinė lempa: |  |  |  |  |

| 7.1. LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2. Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 40.000 liuksų |  |  |  |
| 7.3. Šviesos temperatūra | Keičiama gydytojo pagal poreikį ne siauresnėse ribose 4500⁰ K - 5500⁰K |  |  |  |
| 7.4. Spalvų atkūrimo indeksas | Ne mažiau 93 |  |  |  |
| 7.5. Antipolimerizavimo režimas | Būtinas |  |  |  |
| 7.6. Šviestuvo sukimasis 3 ašimis | Būtina |  |  |  |
| 8. Orinė jungtis Multiflex tipo: |  |  |  |  |
| 8.1. Pritaikyta darbui turbininiam antgaliui su integruotu šviesolaidžiu | Būtina |  |  |  |
| 8.2. Integruotas reguliuojamo galingumo LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9. Integruotas elektrinis mikrovariklis su endodontine funkcija ir reciproc : |  |  |  |  |
| 9.1. Maksimalus apsisukimų skaičius per 1 min. | Ne mažiau 40.000 aps/min. |  |  |  |
| 9.2. Minimalus apsisukimų per minutę skaičius | Ne daugiau 100 |  |  |  |
| 9.3. Bešepetėlinis | Būtina |  |  |  |
| 9.4. Antiretrakcinė sistema | Būtina |  |  |  |
| 9.5. Sukimo momentas | Ne mažiau 5 Ncm |  |  |  |
| 9.6. Aušinimas vidinis | Būtina |  |  |  |
| 9.7. Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 9.8. Garantija | Ne mažiau 36 mėnesių |  |  |  |
| 9.9. Galimybė sterilizuoti 135°C | Būtina |  |  |  |
| 10. Turbina ant Multiflex jungties: |  |  |  |  |
| Galingumas | Ne mažiau 40W |  |  |  |
| 11. Antgalis mikrovarikliui: |  |  |  |  |
| 11.1. Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |
| 11.2. Su švieolaidžiu | būtina |  |  |  |
| 11.3. Aušinimas grąžto | Iš keturių taškų |  |  |  |
| 12. Skaleris EMS tipo: |  |  |  |  |
| 12.1. Pjezokeraminis | Būtina |  |  |  |
| 12.2. Komplektacija | Būtina ne mažiau 3 darbinių instrumentų |  |  |  |

| 12.3. Dažnis | ne mažesnėse ribose kaip 28kHz – 32 kHz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4. Maksimali pašalinimo jėgos galia (prietaiso galingumas) | Ne mažiau 8 W |  |  |  |
| 12.5. Antgalio skersmuo/svoris | Skersmuo ne didesnis nei 17 mm, Svoris ne didesnis nei 50g |  |  |  |
| 12.6. Tiekiamo vandens kiekio reguliavimas | Būtina |  |  |  |
| 12.7 Integruotas LED apšvietimas | Būtina |  |  |  |
| 13. 6-ių funkcijų švirkštas |  |  |  |  |
| 13.1. Nuimamas sterilizuojamas korpusas | Būtina |  |  |  |
| 13.2. Nuimama sterilizuojama kaniulė | Būtina |  |  |  |
| 14. Odontologo ir asistento kėdutės balno formos |  |  |  |  |
| 14.1. Sėdimoji dalis | Būtinas aukščio reguliavimas |  |  |  |
| 14.2. Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų | Reguliuojamas iki ne mažiau 660 mm |  |  |  |
| 14.3. Kėdės atlošas | Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas, |  |  |  |
| 14.4. Kėdė su ratukais | Ne mažiau 5 ratukai |  |  |  |
| 14.5. Kėdutės apmušalų danga lengvai valoma ir dezinfekuojama ir atitinka paciento krėslo spalvą | Būtina |  |  |  |
| 15. Pajungimas prie esamų KaVo Primus komunikacijų grindyse be papildomų dėžių/jungčių | Būtina |  |  |  |
| 16. Klinikos serviso darbuotojo apmokymas gamintojo mokymo bazėje | Būtina |  |  |  |
| 17. Garantija | Ne mažiau nei 36 mėn. |  |  |  |