Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„MOBILI ODONTOLOGIJOS SISTEMA SU PRIEDAIS“

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 4494640)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių) | Planuojamas pirkti maksimalus kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM (skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM (skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį (nepateiktus šių duomenų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mobili odontologijos sistema su priedais | 1 kompl. |  |  |  |  |
| Pasiūlymo suma, € su PVM (žodžiais) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina (suma), € su PVM (žodžiais) pildoma techninės specifikacijos lentelėje 5 stulpelyje |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes) |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius) SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS PILDYTI PRIVALOMA |
| 7 | 8 |  |  |  |  | 9 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių etiketes, bukletus, katalogus ir t.t., taip pat galima pateikti aktyvias nuorodas į internetinius tinklalapius (nepateiktus šių dokumentų pasiūlymas bus automatiškai atmestas neprašant papildyti). Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 9 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mobili odontologinę sistema su priedais (nurodyti siūlomos prekės pavadinimą (modelis, konkreti modifikacija), gamintoją, kilmės šalį). |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Pritaikyta transportuoti, su ne mažiau 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su fiksuojamais stabdžiais arba visa sistema susipakuoja į lagaminą ant ratukų su ištraukiama arba atlenkiama rankena |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Komplektacijoje: - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) - Rankovė turbininiam antgaliui su pašvietimu (su 6-iais pajungimo taškais); - Rankovė mikrovarikliui su pašvietimu; - Rankovė skaleriui; - Nusiurbimo žarna. |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Būtinas į instrumentus tiekiamo vandens kiekio reguliavimas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Būtina išorėje įmontuota indikacinė sistema, rodanti veikiančio instrumento darbinius parametrus |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Būtina integruota siurbimo sistema su surinkimo indu (-ais) su apsauga nuo persipildymo. |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Siurbimo srautas ≥ 300 l/min |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Būtina integruota švaraus vandens sistema su vandens indu (-ais) |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Būtinas instrumentų valdymo pedalas su vandens tiekimo į instrumentus įjungimo/išjungimo funkcija ir instrumentų oro prapūtimo mygtuku |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Būtinas integruotas kompresorius |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Būtina jungtis oro pajungimui |  |  |  |  |  |
| 1.11. | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |  |  |  |  |
| 2. | Turbininis antgalis |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Su vandens – oro aušinimu iš atskirų taškų, kiekvienas iš ne mažiau kaip 4 skylučių; - Su LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu antgalyje; - Maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 350 000 aps./min.; - Galia ne mažiau kaip 21 W; - Antgalio galvutės diametras ≤ 11,5 mm; - Jungiamas per komplekte pateikiamą greitą jungtį; 7. Grąžto fiksacija mygtuku; 8. Tinkamas sterilizuoti ≥ 134°C temperatūroje. |  |  |  |  |  |
| 3. | Kampinis antgalis (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; - Sūkių perdavimo santykis 1:1; - Apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 40 000 aps./min.; - Antgalio galvutės diametras ≤ 9,7 mm; - Grąžto fiksacija mygtuku; |  |  |  |  |  |
| 4. | Mikrovariklis (1 vnt,) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | - Apsisukimų skaičius reguliuojamas, maksimalus apsisukimų skaičius ne mažiau kaip 23 000 aps./min.; - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas ne mažiau 30 000 liuksų; - Jungiamas prie odontologinės įrangos rankovės per „Midwest“ tipo (arba lygiavertę) jungtį; Mikrovariklis pasukamas 360°; |  |  |  |  |  |
| 5. | Skaleris (1 vnt.) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - LED arba lygiaverčio tipo pašvietimas; - Virpesių dažnis ne mažiau nei 28 kHz; - Turi būti pritaikytas endodontijos, perio ir higienos procedūroms; - Komplekte pateikiami ne mažiau kaip 3 apnašų valymo instrumentai, instrumentų įsukimo raktas. |  |  |  |  |  |
| 6. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |  |  |  |
| 7. | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  |  |  |  |
| 8. | ≥ 24 mėnesiai (kokybinis kriterijus) |  |  |  |  |  |

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:

| Nr. | Vertinimo kriterijai | TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūloma parametro reikšmė |  |
| T | Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms (eil. Nr. 8.) po 24 privalomų mėnesių įrašomas skaičius: | … mėnesiai | 10 balų |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |