6 pirkimo dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Defibriliatorius 1 vnt.

Tiekėjui įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikiami prekės gamintojo dokumentai* (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Šių dokumentų bus prašoma galimo pirkimo laimėtojo (ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo), siekdamas įrodyti atitikimą, šiuose dokumentuose tiekėjas privalo pažymėti kurį techninės specifikacijos reikalaujamos charakteristikos punktą atitinka.

Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekių informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokias Prekes tiekėjas pristatys.

1. Bendrosios sąlygos:

1.1. Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir

pardavimo sutarties pasirašymo;

1.2. Prekės pristatymo vieta – Šatrijos g.3-1, LT -98114,Skuodas;

1.3. Prekės turi būti visiškai sukomplektuotos, su visais dokumentais bei priklausiniais: maitinimo kabeliais, baterijomis, transportavimo dėklais, USB kabeliais ir kt.;

1.4. Prekių pakuotėse turi būti naudojimo instrukcijos knygelės, kuriose turi būti nurodyta prietaiso naudojimo instrukcija, garantinio laikotarpio terminas.

1.5. Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

1.6. Garantinio aptarnavimo laikotarpis turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn.

1.7. Įranga turi būti nauja, neatnaujinta (angl. refurbished), pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. pristatymo dieną.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai - būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Siūlomi tiekėjo parametrai (įvardinanti tikslius gamintojų, prekių modelių pavadinimus ir parametrų reikšmes), apsiribojimas „atitinka“ arba „taip“ negalimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Gamintojas ir modelis | Gamintojas: [įrašyti] Modelis: [įrašyti jeigu toks yra] |
| 2.2. | Defibriliatoriaus impulso forma turi būti bifazinė laužyta eksponentinė banga su srovės kompensacija pagal paciento varžą. |  |
| 2.3. | Defibriliatorius turi būti portatyvus. Defibriliatoriaus svoris su akumuliatoriumi ir defibriliacijos elektrodais turi būti ne daugiau 3 kg. |  |
| 2.4. | Darbo režimas turi būti Asinchroninis. |  |
| 2.5. | Turi būti automatinis defibriliavimo režimas: 1.Garsinė defibriliavimo patariamoji funkcija lietuvių kalba su EKG morfologijos analizavimo sistema. EKG analizės laikas ne ilgiau 12 s.; 2. Judesio detekcijos sistema EKG morfologijos analizės tikslumui užtikrinti; 3.Nuolatinė paciento EKG morfologijos analizavimo programa, monitoruojanti ir nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą. |  |
| 2.6. | Apsauga nuo vandens ir dulkių turi būti ne blogesnė nei pagal IP 55. |  |
| 2.7. | Turi būti EKG kreivės vaizdavimas monitoriuje. |  |
| 2.8. | LCD monitoriaus skiriamoji geba turi būti ne mažiau 320x240 pikselių, įstrižainė ne mažiau 120 mm. |  |
| 2.9. | Paciento informacija rodome displėjuje: 1.Širdies dažnis; 2.Defibriliacijų kiekis; 3.EKG kreivė; 4. VF/VT kiekis. |  |
| 2.10. | ŠSD matavimų ribos turi būti ne siauresnės kaip nuo 30 iki 300 k/min. |  |
| 2.11. | Maksimali bifazinio impulso energija turi būti ne mažiau 360 J. |  |
| 2.12. | Akumuliatoriaus talpa turi būti ne mažiau 110 defibriliacijos iškrovų naudojant 360J energiją. |  |
| 2.13. | Defibriliatoriaus įsikrovimo trukmė iki 360J energijos ne ilgiau kaip 12 s. |  |
| 2.14. | Turi būti įmontuotas skystųjų kristalų ekranas su defibriliatoriaus būklės ir pasiruošimo darbui indikacija. |  |
| 2.15. | Informacija turi būti pateikiama naudotojui defibriliacijos metu. Defibriliacijos instrukcijos pranešamos balsu lietuvių kalba. |  |
| 2.16. | Defibriliacijos iškrovų seka turi būti ne blogiau kaip nuo 140 iki 360 J. |  |
| 2.17. | Vidinė atmintis ne mažiau 8 MB ir atminties kortelė ne mažiau 128 MB. |  |
| 2.18. | Į atmintį įrašoma ne mažiau kaip 5 val. ištisinė paciento EKG su garsu ir ne mažiau kaip 40 val. be garso. |  |
| 2.19. | Turi būti programinė įranga įvykių išsaugojimui ir analizei kompiuteryje. |  |
| 2.20. | Maitinimo šaltinis yra baterija, kurios galiojimas ne mažiau kaip 5 metai. |  |
| 2.21. | Komplektacija: 1. Defibriliatorius automatinis išorinis; 2. Akumuliatorius; 3. Defibriliacijos elektrodai suaugusiems ≥ 1 pora 4. Defibriliacijos elektrodai vaikams – ≥ pora 5. Krepšys nešiojimui. |  |

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |