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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – Mechaninių savybių testavimo sistema (toliau – prekės).
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.
2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universitetas, Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius, Lietuva.
2.4. Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis, komplektas 
	Užsakymų teikimas
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (mėn.)

	
	
	
	Taip 
	Ne 
	

	1.
	Mechaninių savybių testavimo sistema

	
1 kompl.

	☐	☒	3 mėn. 



2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.6. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų 
lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti reikalavimai prekėms, kurių panaudojimui yra optimizuoti protokolai bei eksperimentinės sąlygos. Kiekvienas siūlomų prekių parametras turi atitikti reikalavimus.
2 lentelė. 
	Eil.
Nr.
	Parametras**
	Reikalaujama reikšmė 
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Mechaninių savybių testavimo sistema


	1.
	Sistemos paskirtis*
	Minkštųjų biologinių mėginių (audinių, 3D atspausdintos struktūros) precizinė mechaninių savybių (tempimo, spaudimo, sukimo) tyrimo sistema.
	

	2.
	Sistemos komplektacija 
	1. Rėmas iš vientiso anoduoto aliuminio konstrukcijos arba lygiavertės medžiagos (galimybė naudoti vertikaliai arba horizontaliai). Judančioji dalis - rutulinio sraigto pavara su submikroninės padėties skiriamąja geba. 
2. Precizinis mažos jėgos apkrovos laikiklis minkštųjų medžiagų bandymams. 
3. Jėgos jutiklis – temperatūriškai ir neašinių svyravimų kompensuojamas su išankstiniu stiprintuvu.
4. Integruotas valdiklis skirtas tiksliam judesio valdymui ir duomenų rinkimui.
5. Programuojama programinė įranga, skirta paprastam, cikliniam, relaksaciniam ir multimodaliniam testavimui su tiesioginiu grįžtamuoju ryšiu.
6. Sistema turi būti suderinama su skysčių vonelėmis, bekontakčiam deformacijos matavimu, tempimo, sukimo ir slėgio.
7. Turi būti integruota testavimo vizualizacijos sistema, duomenų analizė ir pateikimas
	

	3.
	Jėgos talpa 
	Maksimali, ne mažiau kaip 200 niutonų
	

	4.
	Laikiklio jėga 
	Ne mažesniame intervale kaip nuo 0,05 iki 200 niutonų
	

	5.
	Maksimali eiga
	Ne mažesnė kaip 300 mm
	

	6.
	Maksimalus greitis
	Ne mažesnis kaip 20mm/s
	

	7.
	Maksimalus pagreitis 
	Na mažiau kaip 1 m/s2
	

	8.
	Maksimalus ciklo dažnis 
	Ne mažiau kaip 2 Hz
	

	9.
	Maksimalus duomenų perdavimo greitis
	Ne mažiau kaip 100 Hz
	

	10.
	Garantija *
	Ne trumpesnė nei 12 mėnesių.
	



** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas, internetinė nuoroda į gamintojo psl. arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.
3 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	4.1.
	Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda.
	Dokumentų pateikti kartu su pasiūlymu nereikalaujama.
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