RINKOS KONSULTACIJA

MINIMALIOS INVAZIJOS JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS Nr. 3514407

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | 944 g | Sutinkame pakeisti į: Ne daugiau 945 g |
| 3.4. | 4,2 mm | Nesutinkame keisti reikalavimo. Esant didesnei kaniuliacija negu 3,2 mm grąžtas ar įrankis nebeturėtų tinkamos atramos, „klibėtų“ ir prarastų preciziškumą. Per didelė kaniuliacija reiškia, kad įrankis mažiau kontroliuojamas, gali nukrypti nuo vediklio, didėja audinių pažeidimo, klaidingos trajektorijos rizika. |
| 3.8. | Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus abu mygtukus vienu metu Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. | Sutinkame keisti į: Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba abu mygtukus vienu metu. |
| 5.3. | Pjovimo geležtės padėties keitimas, fiksuojant padėtį kas 45º apie statmeną pjovimo plokštumai ašį. | Sutinkam keisti į: pjovimo galvutės/geležtės. |
| 6.1. | 204 g | Sutinkame keisti į: ne daugiau 204 g |
| 7.2. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių arba į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą; | Nesutinkame keisti parametrų. Dėl balanso ir svorio centro - baterija būna tiesiai po ranka, todėl svoris labiau koncentruotas prie įrankio ašies. Tai sumažina riešo nuovargį. Integruota baterija rankenoje reiškia, kad instrumentas yra geriau subalansuotas, todėl mažiau pavargsta ranka ir riešas, sumažėja klaidų rizika. |
| Siūlymas įtraukti į techninę specifikaciją | Įtraukti bent po 5 vnt. osciliuojančio ir reciprokinio pjovimo antgalių geležčių: - „Osciliuojančio pjovimo antgalis pateikiama komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio ≥ 5 vnt. geležtėmis“ - „Reciprokinio pjovimo antgalis pateikiama komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio ≥ 5 vnt. geležtėmis“ | Geležtės nebus įtrauktos į techninė specifikaciją. Reikalingas geležtes gydymo įstaiga įsigis atskirai, pasibaigus viešojo pirkimo konkursui, pagal faktinį poreikį. |