RINKOS KONSULTACIJA

JĖGOS INSTRUMENTŲ KOMPLEKTAS ORTOPEDIJAI IR TRAUMATOLOGIJAI

Nr. 3514860

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | 1. Gręžimui - 4 Nm 2. Frezavimui – 16,5 Nm | 3.1. Nesutinkame keisti parametrų. Sumažinus sukimo momentus įrankio pajėgumas ženkliai sumažėja, ypač medicinos srityje, kur tikslumas, patikimumas ir nuoseklumas yra kritiškai svarbūs. Tokie pakeitimai gali pakenkti saugumui. Frezavimo 13 % sumažėjimas – gali sumažinti tikslumą, bei didinti instrumento perkaitimą. |
| 3.2. | 4,4 mm | Sutinkame keisti į: 4,3 mm ± 0,1 mm |
| 3.9. | Aktyvuojama spaudžiant abu mygtukus vienu metu atskirus atitinkamus mygtukus Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. | Sutinkame keisti į: Aktyvuojama spaudžiant atskirus atitinkamus mygtukus arba abu mygtukus vienu metu. |
| 8.2. | Baterijos įstatomos į gręžimo/pjovimo rankenose integruotą baterijos skyrių arba į prie rankenos atskirai tvirtinamą baterijos korpusą; | Nesutinkame keisti parametrų. Dėl balanso ir svorio centro - baterija būna tiesiai po ranka, todėl svoris labiau koncentruotas prie įrankio ašies. Tai sumažina riešo nuovargį. Integruota baterija rankenoje reiškia, kad instrumentas yra geriau subalansuotas, todėl mažiau pavargsta ranka ir riešas, sumažėja klaidų rizika. |
| 8.3. | Baterijų keitimas nesudėtingas - nuspaudžiant užraktą ant gręžimo/pjovimo rankenų dangtelio arba atidarius prie rankenos tvirtinamo baterijos korpuso dangtelį. | Nesutinkame keisti parametrų. Kadangi nekeičiamas 8.2 punktas todėl netikslinga keisti ir šį parametrą. |
| Siūloma įtraukti į techninę specifikaciją | Įtraukti bent 10 vnt. osciliuojančio pjūklo geležčių: „Osciliuojančio pjovimo rankena pateikiama komplekte kartu su pasirenkamo ilgio, storio ir pločio ≥ 10 vnt. geležtėmis“ | Geležtės nebus įtrauktos į techninė specifikaciją. Reikalingas geležtes gydymo įstaiga įsigis atskirai, pasibaigus viešojo pirkimo konkursui, pagal faktinį poreikį. |