## TS
Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis
SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI
Techniniai reikalavimai |  |  | Reikšmė
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, priskiriamos medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus yra priskiriamos medicinos priemonėms (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1 (Konteineris aštrioms atliekoms), 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą yra priskiriamos I klasei (sterilios, turinčios matavimo funkciją, daugkartinio naudojimo chirurginiai instrumentai), IIa, IIb ir III klasei - pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
2. Prekės, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/1860 nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Prekėms, kurios pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms (taikoma pirkimo dalims Nr. 2 (Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui) ir 31 (Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys)), pateikti ES atitikties deklaracijos kopiją, o prekėms, kurios pagal nurodytą reglamentą priskiriamos B, C ir D klasėms – pateikti ir notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikato kopiją.
3. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  | Taip/Ne
4. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privalo būti nurodytas gamintojo oficialusis atstovas ES valstybėje narėje. |  |  | Tais atvejais, kai medicinos priemonių gamintojas nėra įsisteigęs ES valstybėje narėje, privaloma pateikti informaciją apie gamintojo oficialųjį atstovą ES valstybėje narėje pagal ES 2017/745 reikalavimus.
5. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |  | Taip/Ne (Pateikti kartu su pasiūlymų ir tiekiant prekes.)
6. Prekės, kurioms yra gamintojo nustatytas tinkamumo naudoti (sterilumo) laikas, privalo būti pristatytos perkančiajai organizacijai likus ne mažiau kaip 70 proc. nuo gamintojo nustatyto bendro tinkamumo naudoti (sterilumo) laiko. |  |  | Taip/Ne
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Pirk. Dalies Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūloma tiekti prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios (techninių reikalavimų formuluotėse, kur nurodyta paklaida ar reikalavimas "Taip/Ne (tikslus aprašymas) nurodomos siūlomo objekto charakteristikos)
1. | Konteineris aštrioms atliekoms | 1. Kišeninio formato, stačiakampio formos plastikinis, vienkartinis indas, skirtas aštrių medicinos prietaisų dalių, infekuotų medicininių atliekų surinkimui. 2. Talpa 0,25 L (±0,06 L). 3. Matmenys: 120 mm (±10 mm) (aukštis) x 80 mm (±10 mm) (plotis) x 35 mm (±15 mm) (gylis). 4. Galimybė naudoti viena ranka. 5. Su dviguba atidarymo sistema. 6. Su įtaisu adatoms ir kitoms aštrioms prietaiso dalims atskirti nuo korpuso. 7. Dangtelis turi tvirtai užsispausti, kiekvieną kartą atidarant ir uždarant. 8. Talpa turi būti pažymėta pavojingų atliekų ženklu. | (tikslus aprašymas)
2. | Mėgintuvėlis vakuuminis su 3,8% natrio citratu ENG nustatymui | 1. Mėgintuvėliai turi atitikti standartų EN ISO 6710, EN ISO 11607, EN ISO 11135 ir/arba EN ISO 11137 (arba lygiaverčių) reikalavimus. 2. Vienkartiniai vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti: 2.1. plastikiniai arba stikliniai su tiksliai dozuotu vakuumu, užpildyti 3,2% arba 3,8% natrio citratu. 2.2. sterilūs, atitikti standarto EN 556 (arba lygiaverčio) reikalavimus, ženklinti užrašu ,,STERILU“ (,,STERILE“). 2.3. hermetiški, su saugiu personalui, kraują atstumiančiu (hemorepelentiniu) kamšteliu. 2.4. pažymėti pritraukiamo kraujo lygio žyma. Galimybė pritraukti kraujo iki mėgintuvėlyje nurodytos žymos, atsižvelgiant į leistiną 10% paklaidą nuo pažymėtos ribos. 2.5. su užklijuota etikete, kurioje yra vieta, skirta įrašyti: - paciento vardą, pavardę; - kraujo paėmimo datą ir laiką. 3. Išmatavimai 8 mm (±1 mm) x 120 mm (±1 mm). Esant kitokiam mėgintuvėlių tūriui bei išmatavimams, mėgintuvėliai privalo būti pristatomi su atitinkamais tyrimo atlikimo (matavimo) stovais, 20 vnt. (neatlygintinai ir negrąžinamai). | (tikslus aprašymas)
3. | Lubrikantas | 1. Skirtas naudoti atliekant ginekologines, endoskopines, intubacijos ir kitas procedūras, reikalaujančias patepimo. 2. Skaidrus hidrofilinis gelis. Lengvai nuplaunamas. 3. Pakuotėje - 5 g (±1 g). 4. Sterilus. | (tikslus aprašymas)
4. | Vamzdelis, viršgerklinis, I-gel tipo | 1. Skirtas skubiai intubacijai, vienkartinis, sterilus. 2. Pagamintas iš medicininio termoplastinio elastomero arba medicininio silikono. 3. Distalinė dalis (manžetė) turi būti neišpučiama ir ji turi atitikti ryklės, gerklės anatominę sandarą, tam kad tiksliai įsistatytų virš gerklės struktūrų, sudarydama patikimą ryklės užtvarą. 4. Išilgai i-gel viršgerklinio vamzdelio turi būti skrandžio kanalas – siurbimui, pravesti nosinį skrandžio zondą. 5. Turi būti integruotas sukandimo blokatorius, dirbtinis antgerklis ir apsauginė briauna. 6. Turi būti natūralus orofaringinis vamzdelio išlinkimas, kuris anatomiškai praplatėjęs ir įdubęs. 7. Komplektacijoje turi būti: vamzdelio viršgerklinio i-gel laikiklis, lubrikantas, atsiurbimo kateteris. 8. Reikiami dydžiai: 3, 4 ir 5. | (tikslus aprašymas)
5. | Kvėpavimo sistemos priedai ultragarsiniam inhaliatoriui: | Skirti naudoti ultragarsiniam inhaliatoriui Systam DP 100 PLUS. | pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomi kvėpavimo sistemos priedai tinka nurodytam ultragarsiniam inhaliatoriui
5.1. | Vamzdelis, kvėpavimo | Gofruotas. Skersmuo 22 mm, karpomas kas 150 mm. Rulone 40 m (±10 m). | (tikslus aprašymas)
5.2. | Kaukė, aerozolinė, suaugusiems | Turi tikti 22 mm skersmens kvėpavimo vamzdeliui. Kaukė turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele), be latekso, be PVC. Supakuota po vieną. | (tikslus aprašymas)
5.3. | Kandiklis, kvėpavimo, suaugusiems | Vienkartinis, tiesus. Turi tikti 22 mm skersmens kvėpavimo vamzdeliui, be papildomų jungčių. | (tikslus aprašymas)
6. | Kaukė, gaivinimo, vienkartinė | 1. Pirmosios pagalbos vaistinėlės papildymui. 2. Kaukė dirbtiniam kvėpavimui „burna-burna“, vienkartinė. 3. Pagaminta iš plastikinės plėvelės su neaustinio audinio antibakteriniu filtru arba su vienpusiu polikarbonato vožtuvu. 4. Kaukė kompaktiškai susideda į maišelį, ne didesnį kaip 10 cm x 7 cm. | (tikslus aprašymas)
7. | Kaukė deguonies:
7.1. | Kaukė deguonies su rezervuaru ir vamzdeliu, vienkartinė | 1. Vienkartinė, gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC, pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. 2. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. 3. Turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele) ir su nosies spaustuku. 4. Kaukė turi atitikti europietišką veido anatomiją. 5. Deguonies vamzdelis vienkartinis, neturintis alerginių savybių (be latekso). Nelygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, kūginės formos jungtimis iš abiejų galų. Lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Ilgis 200 cm (±20 cm). 6. Deguonies kaukė turi būti su 1000 ml (±500 ml) talpos permatomu rezervuaru. 7. Supakuota po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
7.2. | Kaukė deguonies su vamzdeliu, vienkartinė | 1. Vienkartinė, gaminio sudėtyje neturi būti latekso ir PVC, pagaminta iš plono plastiko ir nedeformuota. 2. Turi hermetiškai priglusti prie veido. Kaukės kraštai, kontaktuojantys su paciento veidu, turi būti minkšti ir neaštrūs. 3. Turi būti su sutvirtinimo juostele (gumele) ir su nosies spaustuku. 4. Kaukė turi atitikti europietišką veido anatomiją. 5. Deguonies vamzdelis vienkartinis, neturintis alerginių savybių (be latekso). Nelygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, kūginės formos jungtimis iš abiejų galų. Lengvai fiksuojamas norimoje padėtyje. Ilgis 200 cm (±20 cm). 6. Supakuota į maišelį po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
8. | Kaniulė nosies, deguoniui, suaugusiems | 1. Vienkartinė, gaminio sudėtyje neturi būti latekso. 2. Atšakos tiesios, minkštos, netraumuojančios gleivinės, su atšakėles fiksuojančia atramėle. 3. Vamzdelis turi būti ne lygiasienis, su specialiu vidiniu profiliu, su kūginės formos jungtimis abiejuose galuose. Ilgis 180 cm (±20 cm). 4. Supakuota po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
9. | Kateteris trombo pašalinimui | 1. Skirtas arterijose esantiems trombams ar minkštiems embolams pašalinti. 2. Kateterio minkštas galas užtikrina lengvą jo įvedimą į sistemą. 3. Simetriškai išsipučiantis balionėlis užtikrina vienodą slėgį trombą ar minkštą embolą traukiant iš arterijos. 4. Reikalingi dydžiai: 4.1. 2F ilgis ne mažiau 60 cm. 4.2. 4F ilgis ne mažiau 80 cm. 4.3. 5F ilgis ne mažiau 80 cm. 5. Sterilus. | (tikslus aprašymas)
10. | Kateteris "drugelio" tipo | 1. Kateterį turi sudaryti judantys minkšti plastikiniai sparneliai ir ne mažiau kaip 20 cm lankstus vamzdelis. 2. Reikalingi kateterio dydžiai nuo 20 G iki 25 G. 3. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
11. | Elektrodai EKG, vienkartiniai | 1. Skirtas suaugusiems, Ag/AgCl, apvalus, diametras 47 mm (±3 mm), su "snap" jungtimi. 2. Priklijuojamas, lipnioji putų pagalvėlės pusė padengta skaidriu, plastikiniu dangalu su atsilenkiančiu krašteliu, skirtu dangalui nuimti. 3. Pageidautina pakuotė po 25–50 vnt. | (tikslus aprašymas)
12. | Elektrodai elektrostimuliacijai: |  | pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.
12.1. | Elektrodas 5 cm x 5 cm elektrostimuliatoriui | 1. Elektrodai stimuliacijai: vienkartiniai, lipnūs, padengti hidrogeliu. 2. Skirti darbui su „Chattanooga“ Rehab, Physio elektrostimuliacijos aparatais. 3. Elektrodai turi tikti aparato laidams su „snap“ jungtimis. 4. Reikalingi išmatavimai: 5 cm (±0,5 cm) x 5 cm (±0,5 cm) ir 5 cm (±0,5 cm) x 10 cm (±1 cm). | (tikslus aprašymas)
12.2. | Elektrodas 5 cm x 10 cm elektrostimuliatoriui |  | (tikslus aprašymas)
13. | Elektrodai elektrokoaguliatoriui: | Elektrodai turi tikti elektrokoaguliatoriui Conmed Hyfrecator 2000. | pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.
13.1. | aštrūs | 1. Elektrodai, aštrūs, vienkartiniai. 2. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | (tikslus aprašymas)
13.2. | buki | 1. Elektrodai, buki, vienkartiniai. 2. Pakuotėje ne mažiau kaip 100 vnt. | (tikslus aprašymas)
14. | Elektrodai defibriliacijai | 1. Skirtas defibriliatoriams Lifepak, vienkartinis, Quik-Combo stimuliavimo/defibriliavimo EKG elektrodas. 2. Derivacijos laidas - 60-120 cm. 3. Pakuotėje - 2 elektrodai. | (tikslus aprašymas) (pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.)
15. | Elektrodai defibriliacijai AED ZOLL PLUS aparatui | 1. Turi tikti pagal gamintojo parametrus defibriliatoriui ZOLL AED PLUS. 2. Jungtis į defibriliatorių turi būti pakuotės išorėje, kad elektrodai būtų pajungti jų neišpakavus. 3. Kiekvienas komplektas supakuotas atskiroje pakuotėje. Pakuotėje 2 elektrodai. | (tikslus aprašymas) (pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.)
16. | Elektrodai defibriliacijai ZOLL R SERIES BLS aparatui | 1. Turi tikti pagal gamintojo parametrus defibriliatoriui ZOLL R SERIES BLS. 2. Jungtis į defibriliatorių turi būti pakuotės išorėje, kad elektrodai būtų pajungti jų neišpakavus. 3. Kiekvienas komplektas supakuotas atskiroje pakuotėje. Pakuotėje 2 elektrodai. | (tikslus aprašymas) (pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.)
17. | Elektrodų kempinėlė: |  | pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.
17.1. | Elektrodų kempinėlė 60 mm x 80 mm elektrodui | Turi tikti elektroterapijos prietaiso „Elektrostim PTC 3200“ 60 mm x 80 mm guminiam elektrodui. | (tikslus aprašymas)
17.2. | Elektrodų kempinėlė 50 mm x 50 mm elektrodui | Turi tikti elektroterapijos prietaiso „Elektrostim PTC 3200“ 50 mm x 50 mm guminiam elektrodui. | (tikslus aprašymas)
18. | EKG elektrodai, daugkartinio naudojimo, suaugusiems:
18.1. | Galūnių elektrodas Ag-AgCl | Komplekte turi būti 4 vnt. skirtingų spalvų: raudoni, žali, geltoni, juodi. | (tikslus aprašymas)
18.2. | Krūtininis vakuuminis Ag-AgCl | Ø 30 mm (±3 mm). Komplekte turi būti 6 vnt. | (tikslus aprašymas)
19. | Elektrodai vakuuminei EKG sistemai | 1. Skirti vakuuminei sistemai Decapus III. 2. Ag/AgCl, apvalūs, diametras 30 mm (±5 mm). Elektrodai turi būti su filtru. 3. Pagaminti iš hipoalerginių medžiagų. 4. Pageidautina pakuotė - 130 (±2) vnt. elektrodų. | (tikslus aprašymas) (pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.)
20. | Elektrodai elektrostimuliacijos aparatams | 1. Elektrodai stimuliacijai: vienkartiniai, lipnūs, su geliu, su jungiamuoju laidu. 2. Turi tikti darbui su elektrostimuliacijos aparatais EMP2 PRO ir EMS4 PRO. 3. Matmenys: 50 mm (±1 mm) x 50 mm (±1 mm). 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 4 vnt. elektrodų. | (tikslus aprašymas) (pateikti gamintojo išduotą dokumentą, kad siūlomos prekės tinka nurodytam aparatui.)
21. | Krikotiroidotomijos rinkinys | 1. Rinkinys skirtas skubiai atlikti krikotiroidotomijos procedūrą pacientui mūšio lauke. 2. Komplektacijoje turi būti ne mažiau kaip: 2.1. tracheostominis vamzdelis (vidinio diametro skersmuo 6 mm) su manžete ir obturatoriumi - 1 vnt.; 2.2. juosta vamzdeliui fiksuoti - 1 vnt.; 2.4. skalpelis, 10 ar 11 dydžio - 1 vnt.; 2.5. švirkštas, 10 ml su Luer Lock jungtimi - 1 vnt.; 2.6. kablys trachėjai - 1 vnt. 3. Priemonės turi būti supakuotos į neperšlampamą maišelį-dėkliuką, padalintą į skyrius priemonėms sudėti. 4. Rinkinys steriliai supakuotas sandarioje pakuotėje, kurios matmenys ne didesni kaip: 32 cm (ilgis) x 16 cm (plotis) x 5 cm (aukštis). | (tikslus aprašymas)
22. | Priemonės krūtinės drenažui, kateterizacijai
22.1. | Kateteris torakalinis su atraumatiniu antgaliu | 1. Lankstus, atraumatiniu antgaliu. 2. Išilgai kateterio integruota rentgenokontrastinė juostelė. 3. Kateterio šonuose yra apsauginės angos. 4. Tiesios formos. 5. Kateterio įvedimo gylio žymėjimas kas 2 cm (±0,5 cm). 6. Kateterio ilgis 52 cm (±2 cm). 7. Reikalingi dydžiai Ch 24, 28, 32. 8. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
22.2. | Pasyvaus drenažo sistema | 1. Susideda iš ne mažiau kaip: 1.1. 500 ml (±100 ml) talpos graduoto drenažo maišo, pagaminto iš medicininio PVC, su atbuliniu vožtuvu - 1 vnt.; 1.2. 100 cm (± 10 cm) ilgio, silikoninio, rentgenokontrastinio dreno su 6 lateralinėmis angomis - 1 vnt.; 1.3. fiksavimo dirželių - 2 vnt.. 2. Reikalingas dydis Ch 27. 3. Sistema pritaikyta pakabinti. 4. Steriliai supakuota po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
23. | Rinkinys centrinės venos kateterizacijai | Sterilų rinkinį sudaro ne mažiau kaip: 1. Kateteris - vieno spindžio 14/18G, 20 cm - 1 vnt.; 2. Pravedėjas - 1 vnt.; 3. Švirkštas 5-10 ml - 1 vnt.; 4. Plėtiklis - 1 vnt.; 5. Sparneliai - 1 vnt.; 6. Adata 18 G - 1 vnt.; 7. Skalpelis - 1 vnt., pageidautina. | (tikslus aprašymas)
24. | Mentelė PAP testui | 1. Pagaminta iš polistirolo, plastiko ar medžio, skirta ginekologinėms procedūroms atlikti. 2. Ilgis 178 mm (±3 mm). 3. Vienkartinė, steriliai įpakuota po 1 vnt. | (tikslus aprašymas)
25. | Ginekologinis makšties skėtiklis: | 1. Viršutinė ir apatinė dalis pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos. 2. Lygus ir apvaliais kraštais. 3. Vienkartinis, sterilus. 4. Supakuota individualioje pakuotėje, su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | (tikslus aprašymas)
25.1. | S dydis | S dydis – atidarymo plotis 22 mm (±2 mm). | (tikslus aprašymas)
25.2. | M dydis | M dydis – atidarymo plotis 27 mm (±1 mm). | (tikslus aprašymas)
26. | Žirklės tvarsliavai | 1. Skirtos tvarsliavai, karinei uniformai ir jos sudedamosioms dalims kirpti (apykaklei, užtrauktukui, batų raišteliams, audinio siūlėms, diržui). Kerpant žirklės turi nesiskersuoti ir nesiskėsti. 2. Žirklių ašmenys pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs korozijai. 3. Žirklės atsparios dezinfekcinėms medžiagoms. 4. Žirklių apatiniai ašmenys dantyti. 5. Žirklių galai buki. Apatinis galas užapvalintas ir palenktas kampu su snapeliu pritaikytu audiniui pakelti nuo odos. 6. Žirklių ašmenys ir rankenos vientisos juodos spalvos, 18 cm (±2 cm) ilgio. 7. Rankenos ergonomiškos, padengtos neslystančia medžiaga. 8. Žirkles galima sterilizuoti ne žemesnėje kaip 134°C. 9. Turi atitikti EN ISO 13485 arba lygiavertį standartą. 10. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn. | (tikslus aprašymas)
27. | Žaizdų siuvimo priemonės:
27.1. | Aparatas žaizdoms siūti su kabėmis | 1.Vienkartinis odos segiklis, talpinantis ne mažiau 20 kabučių, skirtų įvairių žaizdų odos kraštams sujungti. 2. Kabutės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3. Kabučių dydis – reguliarus. Kabutės matmenys po aplikacijos: plotis 5,9 mm (±0,2 mm), aukštis 3,9 mm (±0,2 mm). 3. Sterilus. | (tikslus aprašymas)
27.2. | Išėmiklis kabių | Vienkartinis kabių išėmiklis pašalina visų tipų chirurgines kabutes ta pačia kryptimi, kuria jos buvo įsegtos. Tinka išimti reguliaraus ir plataus dydžio kabutes. | (tikslus aprašymas)
28. | Rankovė chirurginė sterili | 1. Vienkartinės sterilios medicininės rankovės (ilgis 55 cm (±5 cm)) su medžiaginiais rankogaliais. 2. Pagamintos iš tvirtos vandenį atstumiančios hidrofobinės medžiagos, apsaugančios nuo užteršimo skysčiais. 3. Sterili pakuotė, turi būti laisvas nepriklijuotas kraštas atidarymui. 4. Turi atitikti EN 13795 arba lygiavertį standartą. 5. Supakuota poromis arba vienetais. | (tikslus aprašymas)
29. | Siūlai chirurginiai: | Pakuotėje ne mažiau 12 vnt. Sterilūs. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 45 cm. | (tikslus aprašymas)
29.1. | 2/0 nailonas, trikampė adata | 2/0 nailonas, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, trikampė adata 24 mm, 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.2. | 3/0 nailonas, trikampė adata | 3/0 nailonas, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, trikampė adata 24 mm, 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.3. | 4/0 nailonas, trikampė adata | 4/0 nailonas, monofilamentinis, nesirezorbuojantis, trikampė adata 19 mm, lenktumas - 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.4. | 3/0 nailonas, apvali adata | 3/0 nailonas, nesirezorbuojantis, apvali adata, 16-20 mm, ½ apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.5. | 4/0 nailonas, apvali adata | 4/0 nailonas, nesirezorbuojantis, apvali adata, 16-18 mm, ½ apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.6. | 2/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 2/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., multifilamentinis, rezorbuojantis, trikampė adata 24 mm, lenktumas -3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.7. | 3/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 3/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., multifilamentinis, rezorbuojantis, trikampė adata 19 mm, lenktumas - 3/8 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.8. | 4/0 poliglaktinas/poliglikolio r., trikampė adata | 4/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., multifilamentinis, rezorbuojantis, trikampė adata 16-18 mm, lenktumas - 1/2 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.9. | 3/0 poliglaktinas/poliglikolio r., apvali adata | 3/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., rezorbuojantis, apvali adata 16-18 mm, lenktumas - 1/2 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
29.10. | 4/0 poliglaktinas/poliglikolio r., apvali adata | 4/0 poliglaktinas arba poliglikolio r., rezorbuojantis, apvali adata 16-18 mm, lenktumas - 1/2 apskritimo. | (tikslus aprašymas)
30. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai | Pakuotėje ne mažiau kaip po 2 vnt. Sterilūs. Siūlo ilgis ne mažiau kaip 45 cm. Be adatos. | (tikslus aprašymas)
30.1. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai 3-0 | Dydis USP 3/0, poliesteris, multifilamentinis. | (tikslus aprašymas)
30.2. | Siūlai, chirurginiai, ligatūriniai 2-0 | Dydis USP 2/0, poliesteris, multifilamentinis. | (tikslus aprašymas)
31. | Testas kraujo grupių ir Rh faktoriaus nustatymui, rinkinys | 1. Testais nustatomos ABO kraujo grupės bei Rh faktorius. 2. Tyrimui gali būti naudojamas veninis, kapiliarinis, stabilizuotas veninis kraujas ar eritrocitų koncentratas. 3. Testas - dviguba plokštelė padengta sausais specifiniais monokloniniais reagentais. 4. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 testų. 5. Komplektacijoje privalo būti tyrimui atlikti reikalingos papildomos priemonės (pvz. lancetas, alkoholinė servetėlė ar kt.). 6. Testo rezultatas turi būti aiškus per ne ilgiau kaip 4 minutes. 7. Laikymo sąlygos ne siauresnėse ribose kaip nuo 5-37°C. | (tikslus aprašymas)
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
7. Prekių ir prekių pakuočių, priskirtų medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (išskyrus pirkimo dalis Nr. 1, 2, 31). |  |  | Taip/Ne
8. Prekių ir prekių pakuočių, kurios yra priskiriamos in vitro medicinos priemonėms, ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių nustatytus reikalavimus (taikoma pirkimo dalims Nr. 2, 31). |  |  | Taip/Ne
9. Prekės ar jų pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu (išskyrus pirkimo dalį Nr. 1). |  |  | Taip/Ne
10. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais. |  |  | Taip/Ne
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________