Konkurso sąlygų aprašo

3 priedas

EKG HOLTERIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specialieji reikalavimai:

1. Prekė turi atitikti Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Pristatant prekę būtina pateikti:

2.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.2. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

2.3. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas užtikrina, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių (pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai – pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EKG HOLTERIS, 3 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ........................... (įrašyti) |
| 1. | EKG Holteris | 12 kanalų | EKG Holteris 12 kanalų: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 2. | Ekranas | Ne mažiau nei 1.9“ LCD arba LED ekranas | Ekranas: [nurodyti konkrečiai] LCD arba LED ekranas [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 3. | Kabelis | Jungiasi 10 vienkartinių elektrodų | Kabelis: jungiasi 10 vienkartinių elektrodų [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 4. | Įrašymo trukmė | 24, 48 val. | Įrašymo trukmė: 24, 48 val. [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 5. | Įrašo paklaida | Ne daugiau nei 30 s per 24 valandas | Įrašo paklaida [nurodyti konkrečiai] s per 24 valandas | ........................... (įrašyti) |
| 6. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas | Būtina | Širdies stimuliatoriaus aptikimas: [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 7. | Rezoliucija | ≥16 bit | Rezoliucija: [nurodyti konkrečiai] bit | ........................... (įrašyti) |
| 8. | Svoris | ≤ 85 g | Svoris: [nurodyti konkrečiai] g | ........................... (įrašyti) |
| 9. | Išmatavimai | Ilgis ≤95 mm Plotis ≤ 60 mm Aukštis ≤ 20 mm | Išmatavimai: Ilgis [nurodyti konkrečiai] mm Plotis [nurodyti konkrečiai] mm Aukštis[nurodyti konkrečiai] mm | ........................... (įrašyti) |
| 10. | Maitinimas | 1x AAA LR03 baterijomis | Maitinimas: 1x AAA LR03 baterijomis [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 11. | Veikimo trukmė nuo baterijų | ≥ 48 valandų | Veikimo trukmė nuo baterijų: [nurodyti konkrečiai] val. | ........................... (įrašyti) |
| 12. | Duomenų nuskaitymo dažnis | 200 mėgin. / sek. / kanalui | Duomenų nuskaitymo dažnis: 200 mėgin. / sek. / kanalui [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 13. | Jautrumas | ≥ 0,15 uV/bit | Jautrumas: [nurodyti konkrečiai] uV/bit | ........................... (įrašyti) |
| 14. | Bendro režimo atmetimo koeficientas (CMRR) | ≥ 80dB | Bendro režimo atmetimo koeficientas (CMRR): [nurodyti konkrečiai] dB | ........................... (įrašyti) |
| 15. | Suderinamas su LUMED EUROHOLTER programine įranga arba komplekte EKG analizės programinė įranga | Būtina | Suderinamas su LUMED EUROHOLTER programine įranga [nurodyti taip/ne] arba Komplekte EKG analizės programinė įranga [nurodyti konkrečiai] | ........................... (įrašyti) |
| 16. | Sąsajos | USB laikmena ir SD kortelė | Sąsajos: USB laikmena ir SD kortelė [nurodyti taip/ne] | ........................... (įrašyti) |
| 17. | Prietaiso gamyba | 1. Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas. 2. Pagaminimo metai - ne anksčiau 2024 m. | Prietaiso gamyba: 1. Prietaisas naujas, nenaudotas: [nurodyti taip/ne] 2. Pagamintas: [nurodyti konkrečiai] m. | ........................... (įrašyti) |
| 18. | Garantija | ≥ 24 mėnesiai | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | ........................... (įrašyti) |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Aprašas) 4.1. p., - perkamos prekės sudėtyje naudojama pakuotė, kuri yra  Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše:

Pakuotei taikytinas Aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punktas:

Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kiti lygiaverčiai įrodymai.

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama sutarties vykdymo metu prieš priimant prekę. Tiekėjas prieš pateikdamas prekę turės pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

________________________________