KLAUSIMYNAS
OPERACINĖS LEMPA
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



OPERACINĖS LEMPA
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlymai/pastabos

	
	
	
	

	Operacinės lempa (vienas modulis)
	

	1
	Šviesos intensyvumas iš 1 m ne mažiau 150 000 lux;
	 
	

	2
	Reguliuojamas šviesos intensyvumas (ne siauresnėse ribose už nurodytas) nuo 20% iki 100%
	 
	

	3
	Kintamas šviesos lauko dydis (ne siauresnėse ribose už nurodytas) nuo 14 cm iki 28 cm
	 
	

	4
	Maksimalus šviesos lauko dydis siekia bent 30 cm;
	 
	

	5
	LED aptarnavimo laikas ne mažiau nei 50 000 valandų;
	 
	

	6
	Turi pritvirtintą rankeną lempos padėties keitimui, kurią galima sterilizuoti
	 
	

	7
	Lempa turi bešešėlinę technologiją
	 
	

	8
	Lempa tinkama montavimui ant lubų
	 
	

	9
	Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti lempos montavimo darbai
	 
	

	10
	Atstumas nuo grindų iki perdangos 2,98 cm. 
	 
	

	11
	Tiekėjas pateikia žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopiją
	 
	

	12
	Suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija
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