TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽOS TALPOS PIROLIZĖS REAKTORIAUS ĮSIGIJIMAS

| Įrenginys skirtas organinių žaliavų pirolizei laboratorinėmis ir bandomosiomis sąlygomis. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.) |
| 1. | Įrenginio gamintojo pavadinimas, modelis |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 2.1. | Reaktoriaus konstrukcija turi užtikrinti saugų darbą 650 °C temperatūroje ir ne mažesniame kaip 3 bar slėgyje. |  |
| 2.2. | Įrenginio darbinis tūris – ne mažesnis kaip 4 L. |  |
| 2.3. | Reaktorius turi būti paverčiamas (tiltable/rotatable), kad būtų patogu pašalinti likutinę kietąją frakciją. |  |
| 2.4. | Visi paviršiai, sąlytyje su žaliava ir produktais, turi būti pagaminti iš karščiui bei korozijai atsparių medžiagų (pvz., Inconel, AISI 310S, kiti ekvivalentiški lydiniai). |  |
| 2.5. | Visa sistema turi būti sumontuota ant rėmo (plieninis arba aliuminis), turi būti sumontuoti transportavimo ratukai su fiksacija. |  |
| 2.6. | Įrenginys turi būti nauja „brandnew“, atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
| 3. | Reaktoriaus konstrukcija: |  |
| 3.1. | Reaktoriaus šildymas – elektrinis, kaitinimo elementai su valdymo sistema (PID arba lygiaverte), temperatūros diapazonas: kambario temperatūra – 650 °C. |  |
| 3.2. | Įrenginyje turi būti įrengtos temperatūros matavimo zonos: - Reaktoriaus viduje (procesui stebėti); - Šildytuvo paviršiuje (apsaugai). |  |
| 3.3. | Konstrukcija turi būti sandari, su tinkamais tarpikliais bei sandarinimo sprendimais (aukštai temperatūrai tinkami metaliniai, grafitiniai AR kiti tinkami tarpikliai). |  |
| 3.4. | Reaktorius turi turėti apsauginius vožtuvus, inertinių dujų (azoto, argono) įvadą bei saugią ventiliacijos jungtį. |  |
| 3.5. | Reaktoriaus dangtis turi būti nuimamas ir sandariai užrakinamas darbo metu. |  |
| 4. | Kondensavimo ir aušinimo sistema: |  |
| 4.1. | Įrenginys turi būti komplektuojamas su dviejų stadijų aušinimo sistema, apsaugota nuo užsikišimo kondensacijos metu ir slėgio susidarymo. |  |
| 4.2. | Aušinama vandeniu t ~15 °C |  |
| 4.3. | Pirmoje stadijoje privaloma integruota aerozolių gaudyklė (mist eliminator), užtikrinanti, kad aerozoliai nepatektų į antrąją aušinimo stadiją. |  |
| 4.4. | Antroji kondensavimo stadija užtikrinanti dujų atvėsinimą iki 40C. |  |
| 4.5. | Tarp pirmos ir antros stadijos turi būti integruotas temperatūros matavimas, kurio duomenys rodomi bendrame valdiklyje. Kondensato surinkimo indai turi būti lengvai išimami, lengvai valomi, be užsikišimo galimybių. |  |
| 4.6. | Aušinimo spiralės turi būti išimamos, kad būtų galima išvalyti. |  |
| 5 | Valdymas ir automatizacija: |  |
| 5.1. | Valdymo pultas su temperatūros nustatymo ir stebėjimo funkcijomis. |  |
| 5.2. | Valdiklyje turi būti atvaizduojami bent šie parametrai: - Reaktoriaus temperatūra; - Išmetamųjų dujų temperatūra po kondensacijos; - Temperatūra tarp pirmos ir antros kondensacijos stadijų. |  |
| 5.3. | Įrenginys turi turėti avarinio išjungimo funkciją. |  |
| 6. | Valymas ir priežiūra: |  |
| 6.1. | Visos sistemos dalys (reaktoriaus vidus, aušinimo spiralės, kondensato surinkimo indai, aerozolių gaudyklės) turi būti lengvai išardomos be specialių įrankių arba naudojant standartinius įrankius. |  |
| 6.2. | Konstrukcija turi leisti periodinį mechaninį ir cheminį valymą. |  |
| 7. | Matmenys ir įrengimo sąlygos: |  |
| 7.1. | Reaktoriaus konstrukcija kompaktiška, sumontuota ant stovo. |  |
| 7.2. | Elektros maitinimas: 230 V arba 400 V, 50 Hz. |  |
| 7.3. | Vandens įvadai ir nutekėjimo jungtys turi būti standartinių matmenų. |  |
| 8. | Dokumentacija ir aptarnavimas (pateikiama kartu su įrenginiu): |  |
| 8.1. | Naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių ir/ar anglų kalba. |  |
| 8.2. | Sistemos sertifikatus (CE arba lygiaverčius); |  |
| 8.3. | Garantija – ne trumpesnė kaip 12 mėn. |  |
| 9. | Įrenginio parengimas darbui ir apmokymai: |  |
| 9.1. | Pristatytas įrenginys turi būti sumontuotas ir pilnai parengtas naudojimui. |  |
| 9.2. | Darbui su įrenginiu apmokomi ne mažiau nei 2 įstaigos darbuotojai (mokymų vieta – Klaipėdos universitetas), mokymų trukmė ne mažiau nei 2 val. |  |