RINKOS KONSULTACIJA

INSTRUMENTŲ RINKINYS NEUROCHIRURGIJAI, Nr. 3868200

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: | Techninės specifikacijos parametro Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pincetai |  |  |
|  | Kraujagyslinis pincetas | Chirurginis pincetas, POTTS-SMITH tipo, 185 mm ilgio. Tikslinti ar tiesus ar lenktas | Keičiame į: Chirurginis pincetas, POTTS-SMITH tipo, 180 mm ±3mm ilgio, tiesus. |
|  | Chirurginis pincetas | Tiesus chirurginis pincetas Gillies, su dantukais 1:2,153±3 (prašymas nežymiai padidinti ribas) mm ilgio | Sutinkame keisti į: 150±3 |
| 2. | Siurbliai |  |  |
|  | Chirurginis siurbliukas | Chirurginis siurbliukas Fazier tipo skersmuo 5 mm, lenktas 30 kampu ilgis 180 mm | Sutinkame keisti į: 18 cm±0,5 cm |
|  |  | Chirurginis siurbliukas, Frazier tipo, 18,5±0,5 cm ilgio, skersmuo ~5 mm (Ch.15), lenktas 38±8° | Sutinkame keisti į: 18 cm±0,5 cm. Lenktumo nesutinkame keisti, nes tai visiškai pakeičia instrumento kampą. |
|  | Chirurginis siurbliukas su pravedėju | Chirurginis siurbliukas su pravedėju, Fergusson tipo, 16 cm, skersmuo 4 mm, lenktas 45° | Nesutinkame keisti parametrų, nes tokiu atveju būtų pristatomas visiškai kitoks instrumentas. |
|  |  | Chirurginis siurbliukas su pravedėju, Fergusson tipo, 18,8±0,8 cm, skersmuo 3 mm, lenktas 45° | Sutinkame keisti į: 18 cm ±0,5 cm |
|  | Mikro siurbliukas | Wullstein mikro siurbliukas, skersmuo 0,8 mm, tiesus distalinis galas | Techninis parametras nebus keičiamas. Siurbliukas yra reikalingas tiesus, o distalinis galas įtakos tam neturi. |
|  | Chirurginis siurbliukas | Frazier tipo siurbliukas, ilgis 195 mm | Sutinkame keisti į: 18 cm ±0,5 cm |
|  |  | Frazier arba Fukushima tipo siurbliukas, 18,5±0,5 cm cm, skersmuo ~2 mm (Ch.6), lenktas 30° | Sutinkame keisti į: 18 cm ±0,5 cm |
| 3. | Micro adatkočiai |  |  |
|  | Micro adatkotis | Micro adatkotis 18,2±0,3 cm ilgio, 0,8 mm skermens, tiesūs gnybtukai 11×0,8 mm, be fiksatoriaus | Sutinkame keisti į: 18 cm ±0,5 cm |
|  | Micro adatkotis | Micro adatkotis 15,5±0,5 cm cm ilgio, 0,8 mm skermens, tiesūs gnybtukai 11×0,8 mm skersmens, deimantinio padengimo, be fiksatoriaus. | Sutinkame keisti į: 15 cm ±0,5 cm |
| 4. | Retraktoriai |  |  |
|  | Retraktorius | Dviejų šakučių žaizdų retraktorius Mollison, 155 mm ilgio, aštriais galais, su fiksatoriumi ir žiedinėmis rankenomis | Sutinkame keisti į: 150 mm ±0,5 mm |
|  |  | Dviejų šakučių žaizdų retraktorius Mollison, 152±3 mm ilgio, aštriais galais, su fiksatoriumi ir žiedinėmis rankenomis | Sutinkame keisti į: 150 mm ±0,5 mm |
|  | Retraktorius | Tiesus chirurginis pincetas ar retraktorius???, su dantukais 3:4 140 mm ilgio, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais | Reikalingas tiesus chirurginis pincetas su dantukais. |
| 5. | Žirklės |  |  |
|  | Tiesios žirklės | Tiesios standartinės chirurginės žirklės, bukais galais, 145 mm ilgio, simetriškomis rankenomis | Sutinkame keisti į: 140 mm ±0,3 mm |
|  |  | Tiesios standartinės chirurginės žirklės, bukais galais, 143±3 mm ilgio, simetriškomis rankenomis | Sutinkame keisti į: 140 mm ±0,3 mm |
|  | Lenktos žirklės | Lenktos smulkios preparacinės žirklės Metzenbaum – Fino arba Toennis-Adson tipo, 178±3 mm ilgio, plonais, bukais galais | Sutinkame keisti į: 180 mm ±0,3 mm |
|  | Lenktos smulkios žirklės | Lenktos smulkios preparacinės žirklės Metzenbaum – Fino tipo, 145 mm ilgio, plonais, bukais galais | Sutinkame keisti į: 140±0,3 mm |
|  |  | Lenktos smulkios preparacinės žirklės Metzenbaum – Fino arba Metzenbaum-Baby tipo, 142±3 mm ilgio, plonais, bukais galais | Sutinkame keisti į: 140±0,3 mm |
|  | Preparacinės žirklės | Lenktos preparacinės žirklės Metzenbaum tipo (CT–ORO), 145 mm ilgio, plonais bukais galais | Sutinkame keisti į: 140±0,3 mm |
|  |  | Lenktos preparacinės žirklės Metzenbaum tipo (CT–ORO), 142±3 mm ilgio, plonais bukais galais | Sutinkame keisti į: 140±0,3 mm |
|  | Kraujagyslių žirklės | Kraujagyslių žirklės Potts-Smith, 60° kampu lenktomis ašmenimis, 185 mm ilgio, ilgi, ploni ašmenys tiksliam pjovimui | Sutinkame keisti į: 190 mm ±0,5 mm |
|  |  | Kraujagyslių žirklės Potts-Smith, 57±3° kampu lenktomis ašmenimis, 185±5 mm mm ilgio, ilgi, ploni ašmenys tiksliam pjovimui | Sutinkame keisti į: 190 mm ±0,5 mm. Žirklių kampas nebus keičiamas. |
| 6. | Spaustukai |  |  |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Kraujagyslių spaustukas Crile tipo, 14 cm ilgio, lenktas su 1:2 dantukais. Identiški spaustukų aprašymai | Reikalavimas bus pakeistas ir liks tik vienas aprašymas. |
|  | Kraujagyslių spaustukas | Kraujagyslių spaustukas Crile tipo, 14 cm ilgio, lenktas su 1:2 dantukais. Identiški spaustukų aprašymai | Reikalavimas bus pakeistas ir liks tik vienas aprašymas. |
| 7. | Adatkočiai |  |  |
|  | Adatkotis | Adatkotis Micro-Vascular tipo, 150 mm ilgio, micro profilio, tiesi darbinė dalis. Su volframo karbido darbine dalimi | Sutinkame keisti į: Hegar – Vascular arba Ryder tipo. 14cm ±0,5 cm. |
|  |  | Adatkotis Hegar-Vascular arba Ryder tipo, 13,8±0,3 cm ilgio, micro profilio, tiesi darbinė dalis. | Sutinkame keisti į: Hegar – Vascular arba Ryder tipo. 14cm ±0,5 cm. |
|  | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Vascular tipo arba Ryder tipo, 19,8±0,3 cm ilgio, micro profilio, tiesi darbinė dalis. | Sutinkame keisti į: Hegar – Vascular arba Ryder tipo. 19cm ±0,5 cm. |
|  | Adatkotis | Adatkotis Crile-Wood tipo, 18,2±0,3 cm cm ilgio, tiesi darbinė dalis | Sutinkame keisti į: 18 cm ±0,5 cm. |
| 8. | Elevatoriai |  |  |
|  | Elevatorius | Elevatorius Sebileau tipo, 175 mm ilgio, darbinės dalies plotis 5 mm, lenkta forma. | Sutinkame keisti į: 17 cm ±0,5 cm. |
|  |  | Elevatorius Sebileau tipo, 17,2±0,3 cm cm ilgio, darbinės dalies plotis 5 mm, lenkta forma. | Sutinkame keisti į: 17 cm ±0,5 cm. |
|  | Elevatorius | Freer tipo elevatorius, 180 mm ilgio, bukas, dvipusis, darbinės dalys po 4 mm | Sutinkame keisti į: 19 cm ±0,5 cm. |
|  |  | Freer tipo elevatorius, 19 cm ilgio, bukas, dvipusis, darbinės dalys vienos pusės 4 mm, kitos 4,5±0,6 mm | Sutinkame keisti į: kitos 4,5±0,5 mm |
| 9. | Raspatoriai |  |  |
|  | Raspatorius | Kramer tipo raspatorius, 190 mm ilgio tiesi forma darbinės dalies plotis 10 mm | Nesutinkame keisti parametrų, siūlomas kitokio tipo instrumentas. |
| 10. | Rankinis grąžtas |  |  |
|  |  | Errico arba Hudson-Downs tipo grąžtas, 16,0 mm skersmens | Sutinkame keisti į: Errico arba Hudson-Downs tipo |
| 11. | Spyruoklės |  |  |
|  |  | Yasargil Galea Hooktipo kabliukas, 403±8 mm ilgio, su lenktu laikikliu ir fiksuojančia rankenėle | Sutinkame keisti į: 410 mm±10 mm |
| 12. | Žnyplės |  |  |
|  |  | Yasargil navikų šalinimo žnyplės, ilgis 22 cm, darbinė dalis 4,5mm, šaukšto formos, su plokščiu dantytu paviršiumi | Nesutinkame keisti parametrų. Pakeitus būtų įsigyjamos žnyplės kaip nurodyta sekančioje pozicijoje. |
| 13. | Nervų atitraukėjai |  |  |
|  |  | Penfield tipo dissektorius, 195 mm ilgio, su dviem skirtingais darbiniais galais: vienas galas išlenktas, siauras, o kitas galas – bukas, tiesus | Sutinkame keisti į: 190 mm±5 mm |
|  |  | Penfield tipo dissektorius, 192±3 mm ilgio, su dviem skirtingais darbiniais galais: vienas galas išlenktas, siauras, o kitas galas – bukas, tiesus | Sutinkame keisti į: 190 mm±5 mm |
|  |  | Kaulo kiuretė 3 mm lenkta, ilgis 230 mm | Sutinkame keisti į: 24±2 cm ilgio, darbinės dalies skersmuo 3±0,5 mm, 90° kampu lenkta, su 4,5±0,5 mm atrama |
|  |  | Aštri mikro kaulo kiuretė, 26±2 cm ilgio, darbinės dalies skersmuo 3,5±0,5 mm, 90° kampu lenkta, su 4,5±0,5 mm atrama | Sutinkame keisti į: 24±2 cm ilgio, darbinės dalies skersmuo 3±0,5 mm, 90° kampu lenkta, su 4,5±0,5 mm atrama |
|  |  | Penfield tipo dissektorius, ilgis 175 mm, viena darbinė dalis apvali, kita – bukai lenkta | Sutinkame keisti į: 180 mm± 10 mm |
|  |  | Penfield tipo dissektorius, ilgis 172±3 mm, viena darbinė dalis apvali, kita – bukai lenkta | Sutinkame keisti į: 180 mm± 10 mm |
|  |  | De Martel tipo vediklis vielinėms pjūklų kilpoms, ilgis 310 mm, lankstus | Sutinkame keisti į: 320 mm± 20 mm |
|  |  | De Martel tipo vediklis vielinėms pjūklų kilpoms, ilgis 340±10 mm, lankstus | Sutinkame keisti į: 320 mm± 20 mm |
| 14. | Priedai |  |  |
|  | Perforuotas krepšelis | Tikslinti ar krepšys turi turėti dangtį ar nereikia jo. Tikslinti krepšelio išmatavimus į standartinius 540 x 240 x 75 arba tikslinti paklaidas į ±15 mm | Krepšeliui nereikia dangčio. Sutinkame keisti į: 540x245± 10mmx90±11 mm |
|  |  | Pagamintas iš perforuoto nerūdijančio plieno (ne pintų vielų), dugno perforacija 4±0,1 mm, šonų perforacija 2±0,1 mm, su iš vidaus atlenkiamomis rankenomis, su atraminėmis kojelėmis, pagamintomis iš termiškai stabilaus plastiko arba lygiavertės medžiagos, išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 x 253 x 106) ± 3 mm | Sutinkame keisti į: 540x245± 10mmx90±11 mm |
|  | Sterilizavimo konteinerio komplektas, sudaryti iš dangčio, apatinės dalies ir filtrų sistemos, | Tikslinti sterilizavimo konteineris 1STU 600x300x135 Siūlome įtraukti, kad sterilizavimo konteineris turėtų ne filtrus keičimus, kurie iškelia ligoninės kaštus, o vožtuvą, kuris atlaiko daugiau nei 5000 ciklų bei įtraukti sterilizatoriaus viršaus platesnius kraštus, kad taip greitai nesusidevėtų tarpinės. | Konteineris reikalingas toks koks nurodytas. |
|  |  | Pritaikytas perforuoto krepšelio dydžiui, pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, visi kampai suapvalinti. Ant korpuso iš abiejų pusių turi būti vieta instrumentų rinkinio duomenų daugkartinio naudojimo etiketėms, sterilizavimo indikatoriui ir plombai. Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (592x281x137)±3 mm Konteinerio dangtis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Visuose dangčiuose integruoti ≥ 2 filtrai, pagaminti iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikyta atlaikyti ≥ 5000 sterilizavimo ciklų. Arba dangtis su integruotu filtrų nereikalaujančiu vožtuvu, atitinkančiu EN 868-8 ir ISO 11607-1 standartus, užtikrinančiu tokį pat sterilizacijos saugumo lygį be keičiamų filtrų. | Sutinkame keisti į: 590x290x135±10 mm |
|  | Silikoninis kilimėlis | Tiklsinti išmatavimus pagal krepšelius ir sterilizacijos konteinerius - ±20 mm | Išmatavimai patikslinti ankstesniuose punktuose. |
|  |  | "Ežiuko" tipo, su 5±0,5 mm mm ir 14±0,5 mm mm aukščių spygliukais, prisitvirtina prie perforuoto krepšelio dugno, išmatavimai (ilgis x plotis): (517x242)±3 mm | Sutinkame keisti į: 540x240±30 mm |
| Papildomi siūlymai/pastabos |  | Prašome tikslinti instrumnetų ilgių paklaidas ± 5 mm nes dabar aprašyti konkretaus gamintojo instrumentai. | Išmatavimai patikslinti ankstesniuose punktuose. |
|  |  | Kiekvienam instrumento ilgiui, darbinių dalių išmatavimams turėtų būti taikoma paklaida | Paklaidos pritaikytos |
|  |  | Nenurodyti norimų įsigyti instrumentų kiekiai, turėtų būti galimybė ligoninei paprašyti siūlomų instrumentų pavyzdžius išbandymui | Kiekiai bus nurodyti |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams: |  |  |  |  |
| 1. Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |  |  |
| 2. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |  |  |
| 3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui bus pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai. |  |  |  |  |
| 4. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |  |  |  |  |
| 5. Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 60 mėnesių. |  |  |  |  |