Priedas Nr.1

Kraujo autotransfuzijos prietaiso techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrenginio paskirtis | Įrenginys skirtas kraujo autotransfuzijai (paciento netekto kraujo surinkimui, nuolatiniam plovimui ir filtravimui bei raudonųjų kraujo kūnelių koncentrato sugrąžinimui atgal į jo kraujotaką). |  |
|  | Įrenginio veikimo principas | Įrenginys turi užtikrinti kraujo surinkimą, plovimą ir reinfuziją. |  |
|  | Vienkartiniai rinkiniai | Įrenginys turi būti pritaikytas visoms pacientų amžiaus grupėms; vienkartinių rinkinių konfigūracija (vieno dydžio ar kelių dydžių) priklauso nuo gamintojo sprendimo, tačiau turi užtikrinti tinkamą kraujo apdorojimą ir kokybę. |  |
|  | Plovimo programos | 4.1. Įrenginys turi turėti ne mažiau nei tris skirtingo greičio darbo režimus. 4.2. Įrenginys turi turėti greito veikimo režimą (greitis ne mažiau nei 100 ml/min). |  |
|  | Automatinė funkcija | Auto-Start galimybė nustatyti pagal numanomą kraujo netekimo kiekį ir greitį |  |
|  | Kokybė ir saugumas | 6.1. Eritrocitų gražinimas: ne mažiau nei 85%. 6.2. Baltymų pašalinimas: ne mažiau nei 98%. 6.3. Heparino pašalinimas: ne mažiau nei 99%. 6.4. Albumino pašalinimas: ne mažiau nei 95%. 6.5. Kalio pašalinimas: ne mažiau nei 92%. 6.7. Neemulsuotų riebalų pašalinimas: ne mažiau nei 99%. 6.8. Hemolizės lygis: ne daugiau nei 0,15%. |  |
|  | Įrenginio jutikliai | Įrenginys turi turėti hematokrito matavimo jutiklį (-ius), užtikrinančius realaus laiko duomenų stebėseną |  |
|  | Įrenginio siurbliai ir našumas | 8.1. Įrenginys turi turėti siurblius, užtikrinančius tinkamą eritrocitų, surinkto kraujo ir plovimo tirpalo judėjimą; 8.2. Centrifugos greitis: ne mažiau nei 1800 apsukų per minutę. |  |
|  | Ekranas ir valdymas: | 9.1. Spalvotas jutiklinis ekranas (gali būti valdomas su pirštinėmis). 9.2. Prieiga prie „Help“ funkcijos. |  |
|  | Duomenų valdymas: | 10.1. USB sąsaja, galimybė integruoti brūkšninių kodų skaitytuvą, matricinį spausdintuvą. 10.2. WiFi arba Ethernet jungtis. 10.3. Galimybė eksportuoti duomenis skirtingais formatais tiesiai į ligoninės serverį. |  |
|  | Konstrukcija ir mobilumas: | Lengvas, kompaktiškas, reguliuojamo aukščio (ne mažiau nei 5 lygiai), pasukamas ekranas, 360° ratukai, dviguba stabdžių sistema. |  |
|  | Integruotas vakuuminis siurblys, valdomas per ekraną. | Būtina. |  |
|  | Maitinimas: | 230 V, 50/60 Hz. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |