RINKOS KONSULTACIJA

INSTRUMENTŲ RINKINYS TRAUMATOLOGIJAI, Nr. 3757374

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tikslinti paklaidą ±5 mm. | Sutinkame keisti paklaidą į: ±10 mm. |
|  | Gross-Maier, lektas, darbinė dalis ovalo formos su praplatėjimu ir išpjovomis, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 250 mm arba 270 mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±10 mm. Nurodytas korcango modelis Maier tipo (arba lygiavertis) – keičiama į Gross-Maier nebus. |
| 2. | Nr 3, rankena plokščia, su skersiniais nelygumais ir milimetrine liniuote 6 cm ilgio. | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 3. | Nr 4, su skalpelio Nr, atžyma rankenoje greitesniam instrumento identifikavimui | Instrumentas ir taip yra gerai identifikuojamas, papildoma atžyma nereikalinga. |
| 4. | Standartinis chirurginis pincetas, tiesus, su dantukais 1x2, rankenos plokščios su skersiniais nelygumais, 140 mm ilgio | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 5. | Standartinis pincetas, tiesus, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais, 140mm ilgio | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 6. | Tiesus, rankenos plokščios, su skersiniais nelygumais, 200 mm ilgio | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 7. | Adatkotis Mayo-Hegar, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantyta dalimi, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 160 mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 8. | Adatkotis Mayo-Hegar, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantyta dalimi, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 200 mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 9. | Adatkotis Converse, darbinės dalys su karbido įdėklais, kryžmiškai dantytos, žiedai spalviškai pažymėti, rankenėlės su užraktu, instrumento ilgis 130 mm | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 10. | Žirklės Metzenbaum, darbinės dalys su karbido įdėklais, lenktos, galiukai tolygiai užapvalinti, žiedai spalviškai pažymėti, instrumento ilgis 140 mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 11. | Tikslinti paklaidą ±5 mm. | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
|  | Chirurginės, lenktos, bukais galiukais,150 mm ilgio | Techninis parametras : nusklembtomis briaunomis, nebus šalinamas. |
| 12. | Pean, lenktas, siauro tipo modelis, instrumento ilgis 140 mm | Nesutinkame. Nes skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą palengvina instrumento išplovimą, nes nešvarumai ar biologinės dalelės nesikaupia šarnyro srityje. |
| 13. | Halsted - Mosquito, lenktas, instrumento ilgis 140 mm | Nesutinkame, techniniuose parametruose nurodyta galimybė Baby-Crile tipo (arba lygiavertis) |
| 14. | Spaustukas Kocher, tiesus, dantukai 1x2, instrumento ilgis 160 mm | Nesutinkame, techniniuose parametruose nurodyta Spaustukas Kocher - Ochsner tipo (arba lygiavertis) |
| 15. | Spaustukas Kocher, lenktas, dantukai 1x2, instrumento ilgis 180 mm | Nesutinkame, techniniuose reikalavimuose nurodyta galimybė teikti lygiaverčius instrumentus. |
| 16. | Mini - Langerbeck, kablio išmatavimai 17x5mm, rankena su skersiniais nelygumais, 160mm | Sutinkame keisti į: (6x16 mm)±1 mm |
| 17. | Žaizdos kraštų retraktorius, porinis instrumentas, mažesnių kablių išmatavimai 19x15mm, didesnių kablių išmatavimai 22x15mm, bendras ilgis 130 mm. | Nesutinkame keisti parametrų, nes pakeistus išmatavimus porinis kablys būtų per mažas traumatologinėms operacijoms. |
| 18. | Volkmann, aštrus arba bukas pasirinktinai, keturdantis, 220mm ilgio | Kablio išmatavimai gylis ir plotis yra svarbūs chirurginėse operacijose, todėl techniniai parametrai nebus keičiami. |
| 19. | Mini – Hohmann, plokščias, profilis išlenktas S forma, proksimalinė darbinė dalies plotis 6 mm, smailėjantis, bendras ilgis 160 mm | Nesutinkame keisti. Nenurodytas distalinės dalies plotis. Per siaura distalinė dalis gali įsipjauti į audinius, sukelti nereikalingą traumą. Per plati – gali riboti matomumą ir manevringumą siaurose operacinėse vietose. |
| 20. | Tikslinti paklaidą ±1 cm. | Sutinkame keisti paklaidą į: ±1 cm. |
|  | Volkmann, darbinė dalis ovalo formos, Nr. 000 dydžio, tiesi, rankena ergonomiška, su nelygumais | Pateiktoje pastaboje Nr. 000 dydžio, dydis nepasako koks yra kaulinio šaukšto ilgis. Parametrai nebus keičiami. |
| 21. | Tikslinti paklaidą ±1 cm. | Sutinkame keisti paklaidą į: ±1 cm. |
|  | Volkmann, darbinė dalis ovalo formos, Nr. 0 dydžio, tiesi, rankena ergonomiška, su nelygumais | Pateiktoje pastaboje Nr. 0 dydžio, dydis nepasako koks yra kaulinio šaukšto ilgis. Parametrai nebus keičiami. |
| 22. | Raspatorius Farabeuf, tiesus, darbinės dalies plotis 12,5 mm, 150mm ilgio | Ilgis nebus keičiamas, nes siūlomas per ilgas rasparatorius, ko pasekoje operacijos metu gydytojui būtų ribojamas matomumas (užstotų vaizdą). |
| 23. | Mannerfelt, darbinė dalis 8 mm pločio, kraštai užapvalinti, rankena cilindro formos, kryžmiškai dantyta, 155mm ilgio | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 24. | Langenbeck, lenktas, darbinės dalies plotis 10 mm, 200mm ilgio | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5mm |
| 25. | Tikslinti paklaidą ±1 cm, nes kalto ilgis nėra esminis dalykas, kadangi tai nepakeis jo funkcijos | Sutinkame keisti paklaidą į: ±1 cm. |
|  | Kaltas Lambotte, plokščia rankena, darbinės dalies plotis 8mm, simetriškai smailėjantis, instrumento ilgis 240mm | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 26. | Tikslinti paklaidą ±1 cm, nes kalto ilgis nėra esminis dalykas, kadangi tai nepakeis jo funkcijos | Sutinkame keisti paklaidą į: ±1 cm. |
|  | Kaltas Lambotte, plokščia rankena, darbinės dalies plotis 13mm, simetriškai smailėjantis, instrumento ilgis 240mm | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 27. | Tikslinti paklaidą ±1 cm, nes kalto ilgis nėra esminis dalykas, kadangi tai nepakeis jo funkcijos | Sutinkame keisti paklaidą į: ±1 cm. |
|  | Kaltas Lambotte, plokščia rankena, darbinės dalies plotis 20mm, simetriškai smailėjantis, instrumento ilgis 240mm | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 28. | Tikslinti galvos svoris 550g ±30g, Bendras svoris 1100g ±30g | Bendras plaktuko svoris ir galvos svoris nebus keičiamas dėl balanso ir ergonomikos. Paklaida±10g yra didelė. |
|  | Ombredanne, darbinės dalies diametras 40mm, bendras ilgis 240mm, galvos svoris 550g | Bendras plaktuko svoris ir galvos svoris nebus keičiamas dėl balanso ir ergonomikos. Paklaida±10g yra didelė. |
| 29. | Tikslinti išmatavimus ilgis 230±30 mm. Ilgio patikslinimas nepakeis instrumento darbo kokyb4s ir funkcionalumo | Žnyplių ilgis nebus keičiamas, dėl jėgos kontrolės ir tikslumo, ergonomikos ir saugumo. |
|  | Žnyplės vielai, darbinės dalys lenktos, skirtos kietai vielai iki Ø 2,5 mm ir minkštai vielai iki Ø 3,5 mm, rankenos spalviškai pažymėtos, instrumento ilgis 220mm. | Žnyplių ilgis nebus keičiamas, dėl jėgos kontrolės ir tikslumo, ergonomikos ir saugumo. |
| 30. | Vielos lenkimo žnyplės, tiesios, bukomis nosimis, su išilginiais ir skersiniais grioveliais darbinėse dalyse, rankenų išorinės dalys su skersiniais nelygumais, 170mm ilgio | Techniniai reikalavimai tokie ir yra nurodyti kaip prašoma pakeisti |
| 31. | Jansen, tiesios, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys su skersiniais nelygumais, instrumento ilgis 180mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 32. | Jansen, lenktos, rankenos spyruokliuojančios, išorinės dalys su skersiniais nelygumais, instrumento ilgis 180mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±5 mm. |
| 33. | Tikslinti ar krepšys turi turėti dangtį ar nereikia jo. Tikslinti krepšelio išmatavimus į standartinius 540 x 240 x 75 arba tikslinti paklaidas į ±15 mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±15 mm. |
|  | Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): (540 x 255 x 75) mm, leidžiant ±15 mm pločio ir ±10 mm aukščio nuokrypį | Sutinkame keisti paklaidą į: ±15 mm. |
| 34 ir 35 | Prašome sujungti pirkimo dalis į vieną, taip pat koreguoti išmatavimus, kad atitiktu standartus 1STU. Siūlome įtraukti, kad sterilizavimo konteineris turėtų ne filtrus keičimus, kurie iškelia ligoninės kaštus, o vožtuvą, kuris atlaiko daugiau nei 5000 ciklų bei įtraukti sterilizatoriaus viršaus platesnius kraštus, kad taip greitai nesusidevėtų tarpinės. | 34 ir 35 dalys bus sujungtos į vieną. |
| 34. | Išoriniai išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 590 × 275 × 135 mm, leidžiant ±15 mm pločio nuokrypį | Sutinkame keisti paklaidą į: ±15 mm. |
| 35. | Sterilizavimo konteineriai gali būti siūlomi kaip pilni komplektai, sudaryti iš dangčio, apatinės dalies ir filtrų sistemos, sujungiant šią pirkimo dalį su P.D. 34. Reikalavimai konteinerio dangčiui: Konteinerio dangtis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Dangtyje integruoti ≥ 2 filtrai, pagamintais iš PTFE (politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos, pritaikytais atlaikyti ne mažiau kaip 5000 sterilizavimo ciklų;  Arba dangtis su integruotu filtrų nereikalaujančiu vožtuvu, atitinkančiu EN 868-8 ir ISO 11607-1 standartus, užtikrinančiu tokį pat sterilizacijos saugumo lygį be keičiamų filtrų. Konteinerio dangčio išmatavimai (ilgis × plotis × aukštis): (590 × 280 × 35) mm, leidžiant paklaidą: ilgis ±3 mm, plotis +10 / –0 mm, aukštis ±3 mm. | Sutinkame keisti į: Arba dangtis su integruotu filtrų nereikalaujančiu vožtuvu, atitinkančiu EN 868-8 ir ISO 11607-1 standartus, užtikrinančiu tokį pat sterilizacijos saugumo lygį be keičiamų filtrų. ±15 mm pločio nuokrypį |
| 36. | Tiklsinti išmatavimus pagal krepšelius ir sterilizacijos konteinerius - ±20 mm | Sutinkame keisti paklaidą į: ±15 mm. |
|  | išmatavimai (ilgis x plotis): (515x240)±3 mm leidžiant ±25 mm pločio nuokrypį | Sutinkame keisti paklaidą į: ±15 mm. |
| Bendri reikalavimai chirurginiams instrumentams | Suteikiama 5 metų garantija | Chirurginiams instrumentams suteikiama garantija – 24 mėnesiai. |
|  | Chirurginiams instrumentams suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių (5 metų) garantija nuo pristatymo dienos.“ Pasiūlymo pagrindimas: - Gaminio kokybė: Siūlomi chirurginiai instrumentai pagaminti iš sertifikuoto, aukštos kokybės nerūdijančio plieno, atitinkančio tarptautinius standartus (pvz., EN ISO 7153-1), užtikrinant ilgaamžį naudojimą net ir intensyvaus darbo sąlygomis. - Ilgaamžiškumas patvirtintas praktikoje: Remiantis gamintojo patirtimi, instrumentai saugiai ir funkcionaliai tarnauja ilgiau nei 5 metus, išlaikydami formas, aštrumą ir sandarumą (jei taikoma). - Mažesnės eksploatacinės išlaidos ligoninei: Ilgesnė garantija sumažina būtinybę keisti ar taisyti įrankius artimiausiu laikotarpiu, todėl ligoninė sumažina išlaidas, susijusias su priemonių priežiūra ar keitimu. - Tvarumo principų palaikymas: Ilgaamžiai instrumentai leidžia sumažinti gaminių rotaciją, atliekų kiekį ir ilgainiui gerina atsakomybės už išteklius praktiką medicinos sektoriuje. | Siūlomi instrumentai turi būti nerūdijančio plieno, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių, vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). |