TECHNINIŲ PARAMETRŲ ATITIKTIES LENTELĖ

|  | Pavadinimas | Reikalaujama | Siūloma (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prekės pavadinimas | Stacionarus lubinis neįgaliųjų keltuvas [ keltuvo markė, modelis] su skersine bėgine sistema, pristatymo, sumontavimo ir personalo apmokymo paslaugomis. |  |
| 2 | Keltuvo paskirtis | Skirtas naudoti patalpų viduje, suaugusiųjų neįgalių pacientų pakėlimui ir (arba) perkėlimui iš lovos į neįgaliųjų vežimėlį, mobilią maudymo vonią, iš vežimėlio į lovą ir panašiai. |  |
| 3 | Keltuvo konstrukcijos apibūdinimas | Elektrinis (maitinamas pakraunama baterija) keltuvo kėlimo modulis, komplektuojamas su 2 taškų paciento kėlimo diržo - pakloto laikikliu, laisvai stumdomas bėgyje kuris 90 ° kampu (skersai) pakabintas ir laisvai stumdomas dviejuose bėgiuose. Valdomas valdymo pultu. Keltuvas turi būti komplektuojamas su paciento kėlimo diržu – paklotu ir įkrovimo stotele. |  |
| 4 | Akumuliatorių krovimas | Akumuliatoriai kraunami automatine pakrovimo sistema, per bėgius. |  |
| 5 | Reikalavimai įkrovimo stotelei | Įkrovimo stotelė jungiama į 1 fazės, 230V įtampos tinklą. |  |
| 7 | Keliamoji galia | ne mažiau 200 kg |  |
| 8 | Kėlimo intervalas | ne mažiau 190 cm |  |
| 9 | Avarinis stabdis | Yra |  |
| 10 | Avarinis nuleidimas | Yra |  |
| 11 | Apsauga nuo perkrovos | Yra |  |
| 12 | Reikalavimai perkėlimo diržui – paklotui. | Diržas - paklotas su atskirtais kojų diržais ir aukšta nugarine dalimi galvos atramai, leistinas maksimalus kėlimo svoris ne mažiau 250 kg. |  |
| 13 | Keltuvų bėgių matmenys | Išilginiai bėgiai ne ilgesni kaip 5 m, skersiniai ne ilgesni kaip 3 metrai. |  |
| 14 | Garantijos terminas | Ne mažesnis negu 24 mėnesiai. |  |