                                                                                                                                                                                                                            1 priedas
VAKUUMO GARO STERILIZATORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai arba reikalavimai
	Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas
	Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (tiekėjas turi aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes ir tiksliai pažymėti techninius parametrus parengtoje  dokumentacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams))

	1. 
	Paskirtis
	Garinis sterilizatorius skirtas vienalytės, tuščiavidurės ir akytos įkrovos sterilizacijai 
	Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis

	2. 
	Sterilizacijos temperatūros ribos
	nuo 121º C iki 134º C
	

	3. 
	Sterilizatorius dvipusis
	Būtina
	

	4. 
	Sterilizatoriaus išoriniai matmenys. 
Esama anga sterilizatoriui yra 670 mm (plotis) ir 151,5 mm (aukštis)
	Plotis ne didesnis nei 650 mm; Aukštis (su kojelėmis) ne didesnis nei 1500 mm; Gylis ne daugiau nei 900 mm.
	

	5. 
	Sterilizatoriaus darbinė talpa
	70 litrų ± 10 % 
	

	6. 
	Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, kameros durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius (pagaminti iš nerūdijančio plieno)
	Keturkampė, nerūdijančio plieno markė ne žemesnė kaip AISI 316 L arba lygiavertė
	

	7. 
	Kameros ilgaamžiškumas 
	Ne mažiau 25 000 ciklų, pateikiamas tai įrodantis dokumentas
	

	8. 
	Garų įleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai uždarytoms durims
	Būtina
	

	9. 
	Ciklo paleidimo blokavimas esant atidarytoms ar netinkamai uždarytoms durims 
	Būtina


	

	10. 
	Durų užraktų sistema blokuojanti abiejų durų atidarymą tuo pat metu
	Būtina
	

	11. 
	Avarinis ciklo nutraukimo jungiklis abiejuose sterilizatoriaus pusėse su aiškiai matoma aktyvavimo indikacija
	Būtina
	

	12. 
	Garas iš įmontuoto elektros garo generatoriaus
	Būtina
	

	13. 
	Garų generatorius su apsauga nuo perkaitimo
	Būtina


	

	14. 
	Įmontuotas vakuuminis siurblys arba kitas sprendimas vakuumo sudarymui
	Būtina


	

	15. 
	Bendras įrenginio galingumas ≤ 15 kW
	Būtina 
	

	16. 
	Sterilizatorius valdomas įmontuotu mikroprocesoriumi 
	Būtina
	

	17.
	Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas spalvoto vaizdo, lietimui jautrus valdymo ir kontrolės ekranas
	Būtina
	

	17.1.
	Ekrane pateikiama informacija:
	- Fizininių kintamųjų vertės (temperatūra, slėgis, laikas);
-  Abiejų durų būklė (atidarytos/uždarytos);
- Sterilizacijos laiko atgalinis skaičiavimas;
-  Programos proceso statusas;
- Ciklo fazės pavadinimas;
- Pasirinktos programos;
- Pranešimai vartotojui;
- Aliarmų pranešimai;
Informacija pateikiama lietuvių kalba.
	

	17.2.
	Ekrane iškviečiama skaitinė-raidinė klaviatūra
	Tekstinės ir skaitinės informacijos suvedimui
	

	18.
	Sterilizatoriaus iškrovimo pusėje ekranas
	Būtina
	

	18.1.
	Informacija ekrane ir/arba papildomų indikatorių juostoje:
	- Durų būklė;
- Pasirinkta programa;
- Ciklo pabaiga;
- Aliarmų ir gedimų pranešimai.
Informacija pateikiama lietuvių kalba.
	

	19.
	Sterilizatorius privalo turėti ne mažiau kaip 5 sterilizacijos ir patikros programas: 

	19.1. Bowie - Dick ir sandarumo (vakuumo) testai yra privalomi;
19.2. Standartinė 134 °C programa (tekstilė ir instrumentai); 
19.3. 134 °C programa konteineriams;
19.4. Standartinė 121 °C programa;
19.5. Galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 2 (du) papildomus ciklus pagal vartotojo poreikį.
	

	20.
	Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje įmontuotas spausdintuvas ciklo ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti
	Būtina


	

	21.
	Supakuotų instrumentų pilna sterilizacijos ciklo trukmė esant 134 °C su oro pašalinimu ir džiovinimu
	Ne daugiau 60 min. 
	

	22.
	Maksimali įkrova procesui


	Ne mažiau 15 kg instrumentų arba 7 kg tekstilės
	

	23.
	Garantinio laikotarpio terminas
	Ne mažiau 24 mėn. 
	

	24.
	Komplektuojamas su transportavimo vežimėliu 
	24.1. Kiekis - 1 vnt.
24.2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304 arba lygiavertės medžiagos.
24.3. Išmatavimai atitinka siūlomo sterilizatoriaus darbinius matmenis.
	

	25.
	Sterilizatoriaus komplektacija (pagaminta iš ne žemesnės nerūdijančio plieno markės kaip  AISI 304 arba lygiavertės)
	25.1. Išimamas rėmas su lentynomis (1 vnt.) arba ištraukiama lentyna (1 vnt.).
25.2. Pakrovimo/iškrovimo vežimėlis (1 vnt.).
25.3. Sterilizacijos krepšys, atitinkantis kameros matmenis (2 vnt.).
	


Bendrieji reikalavimai:

1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys sterilizatoriaus atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, kuriuose tiekėjas privalo tiksliai pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eilės Nr., esantį šioje specifikacijoje:

1.1. siūlomos įrangos vartotojo instrukcija (lietuvių ir anglų kalba); 

1.2. gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai. Jeigu gamintojo katalogai, bukletai, techniniai aprašai ar kiti dokumentai, įrodantys sterilizatoriaus atitikimą šioje specifikacijoje nurodytiems parametrams, bus pateikti anglų kalba, tai jų vertimas į lietuvių kalbą nebūtinas;
1.3. Atitikimą LST     EN     ISO     285     (Europos     standartas     garo sterilizatoriams);  Europos    Parlamento   ir     Tarybos reglamentas (ES) 217/745 dėl medicinos prietaisų arba lygiavertį.
1.4. CE sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas (originalo ir lietuvių kalba).
2. Siūloma įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta (angl. not refurbished).
3. Sterilizatoriaus pristatymas į montavimo vietą, pajungimas prie esamų komunikacijų, apdaila, personalo apmokymas, garantinio remonto išlaidos turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

4. Sterilizatoriaus pristatymo terminas ne ilgiau kaip 4 (keturi) mėnesiai.
