[bookmark: _GoBack]METEOROLOGINIŲ STOTELIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Perkamos įrangos sąrašas 

Pirkėjas perka tris identiškų parametrų meteorologines stoteles (toliau - stotelės), iš kurių viena papildomai turi matuoti matomumą. 

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Kiekis

	1.
	Meteorologinė stotelė
	2 vnt.

	2.
	Meteorologinė stotelė su matomumo jutikliu
	1 vnt.






2. Reikalavimai stotelėms ir jų jutikliams
1 lentelė
	Eil.
Nr.
	Parametras
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Pardavėjo siūlomų prekių rodiklių atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams / reikšmė
(Privaloma nurodyti parametrus, (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir (arba) „taip“ negalimas)

	2.1.
	Gamintojas, modelis
	Pardavėjas privalo siūlomam sprendimui nurodyti įrangos gamintojo pavadinimą, gaminio kodą (-us), pateikti dokumentaciją ar interneto nuorodas į dokumentaciją, kurioje būtų pateiktos išsamios siūlomų produktų specifikacijos.
	

	2.2.
	Reikalavimai stotelės jutikliams
	Matuojamas parametras:  vėjo kryptis, vėjo greitis, m/s

	1. 
	
	2.2.1. Matavimo principas
	Ultragarsinis, be judančių dalių
	

	1. 
	
	2.2.2. Matavimo ribos
ne mažiau nei
	vėjo krypties:     0–360°
vėjo greičio:       0–60 m/s
	

	1. 
	
	2.2.3. Matavimo tikslumas
esant 10 m/s
ne prastesnis nei
	vėjo krypties:     ±3°
vėjo greičio:       ±3 %
	

	1. 
	
	2.2.4. Matavimų rezultatų skiriamoji geba
ne daugiau nei
	vėjo krypties:     1°
vėjo greičio:        0,1 m/s
	

	1. 
	
	2.2.5. Vėjo greičio
matavimo slenkstis ne daugiau nei
	0,1 m/s
	




	1. 
	
	2.2.6. Veikimo sąlygos


	Oro temperatūra, ne blogiau nei   –40 – +60 °C;

Didelė apledėjimo tikimybė, žr. p. 2.4.1.

	

	1. 
	
	Matuojamas parametras:  aplinkos oro temperatūra, °C

	1. 
	
	2.2.7. Matavimo principas
	PRT 
(angl. “Platinum resistance thermometer”)
	

	1. 
	
	2.2.8. Matavimo ribos
ne blogiau nei
	–40 – +60 °C;
	

	1. 
	
	2.2.9. Matavimo tikslumas
ne blogiau nei
	±0,3 °C esant 20 °C
	

	1. 
	
	2.2.10. Matavimų rezultatų skiriamoji geba
ne daugiau nei
	0,1 °C
	

	
	Reikalavimai stotelės jutikliams
	Matuojamas parametras: atmosferos slėgis, hPa

	
	
	2.2.11. Matavimo ribos
ne blogiau nei
	500–1100 hPa
	

	
	
	2.2.12. Matavimo principas
	Mikromechaninis membraninis jutiklis
	

	
	
	2.2.13. Matavimo tikslumas
ne blogiau nei
	±0,5 hPa esant 0 – +30 °C,
±1 hPa esant –52 – +60 °C
	

	
	
	2.2.14. Matavimų skiriamoji geba
ne daugiau nei
	0,1 hPa 
	



	
	
	Matuojamas parametras: matomumo nuotolis (MOR), m

	
	
	2.2.15. Matavimo principas
	Priekinė šviesos sklaida
 (angl. „Forward scatter“) 
	

	
	
	2.2.16. Matavimo ribos
ne blogiau nei
	10–2000 m
	

	
	
	2.2.17. Matavimo tikslumas
ne blogiau nei
	±10 % prie 10–2000 m
	

	
	
	2.2.18. Esamo oro funkcija
(angl. “present weather”)
	Turi automatiškai identifikuoti kritulių tipą (lietus, dulksna, mišrus lietus / sniegas, sniegas) ir išmatuoti jų intensyvumą
	

	
	
	2.2.19. Matavimų skiriamoji geba
ne blogiau nei

	1 m
	

	
	
	2.2.20. Darbinė temperatūra: 
	nuo –40 °C iki +60 °C   
  
	

	2.3.
	Duomenų perdavimas

	2.3.1. Duomenų perdavimo technologija
	LTE
	

	
	
	2.3.2. Perdavimo kanalų / SIM kortelių skaičius. 
	2 kanalai:
pagrindinis ir rezervinis.
Pirkėjas pateiks SIM korteles
	


	
	
	2.3.3. Perdavimo protokolas

	MQTT
	






	2.4.
	Papildomi reikalavimai jutikliams 
	2.4.1. Vėjo ir matomumo jutikliai, turi būti tinkami naudoti esant Pasaulinės meteorologijos organizacijos (WMO) apibrėžtoms apledėjimo sąlygoms (angl. „icing conditions“), t. y. kai oro temperatūra yra žemesnė nei 0 °C ir atmosferoje yra superatšaldytų skystų lašų (lijundra, šlapias sniegas, rūkas su ledo apnašomis).
Pardavėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius įrenginio tinkamumą naudoti tokiomis sąlygomis.
2.4.2. Vėjo ir matomumo jutikliai turi būti aprūpinti automatiniu šildymu:
2.4.2.1. Vėjo jutiklis turi būti aprūpintas pilnu šildymu – t. y. turi būti šildomas korpusas, jutikliai, jutiklių laikikliai arba korpuso viršus.
2.4.2.2. Matomumo jutiklis turi būti aprūpintas apsauginių gaubtų šildymu.
2.4.3. Visi jutikliai turi turėti gamintojo arba jo įgalioto atstovo pateiktus kalibravimo sertifikatus ir / arba gamyklinius testavimo protokolus.
	




3. Reikalavimai stotelių sumontavimo darbams
3.1. Pardavėjas sumontuoja stoteles Pirkėjo nurodytose vietose Klaipėdos uosto teritorijoje. Stotelių įrangos (jutiklių stiebo ir spintelės įrangai talpinti) sumontavimo vietos ir kita informacija pateikta lentelėje:
2 lentelė
	Montavimo vietos Nr.
	Stotelės sumontavimo
aukštis m, VŽL
	Atstumas iki elektros įvado, m
	Matomumo jutiklis
	Spintelė įrangos talpinimui
	Stiebas, 2 m

	1. 
	20
	10
	
	Pirkėjo
	Taip

	2. 
	10
	10
	
	Pirkėjo
	Taip

	3. 
	20
	50
	Taip
	Pardavėjo
	Taip



Pastaba: montavimo vieta Nr. 1 yra Smiltynėje (būtinas persikėlimas keltu).
3.2. Montuojant jutiklius ir stoteles, turi būti laikomasi gamintojo rekomendacijų, įskaitant žaibosaugą ir apsaugą nuo viršįtampių. 
3.3. Stotelių jutikliai turi būti sumontuoti ant korozijai atsparaus metalinio stiebo. Stiebo aukštis ir jo montavimo būdas derinami su Pirkėju. 
3.4. Stotelių jutiklių pagalbinę įrangą – maitinimo šaltinius, maitinimo automatą, apsaugą nuo viršįtampių ir duomenų perdavimo modemą Pardavėjas sumontuoja į Pirkėjo turimas spinteles montavimo vietose Nr. 1, Nr. 2 ir į Tiekėjo pateiktą plastikinę, IP65 klasės rakinamą spintelę montavimo vietoje Nr. 3.
4. Stotelių jutiklių suderinimas darbui ir integravimas į Pirkėjo duomenų kaupimo sistemą.
4.1. Pardavėjas suderina stotelių jutiklius darbui su Pirkėjo duomenų kaupimo ir atvaizdavimo sistemomis (suderinami vėjo krypties daviklių azimutai, matavimo vienetai, matavimo periodai ir kt.).
4.2. Pardavėjas suderina duomenų perdavimo įrangą matavimo rezultatams MQTT protokolu perduoti į Pirkėjo duomenų kaupimo sistemą. 

5. Atitikimas žaliesiems pirkimams

5.1. Pardavėjas privalo pateikti stotelių gamintojo patvirtinimą, kad atsarginių dalių tiekimas siūlomai įrangai yra užtikrintas ne trumpesniam negu 10 metų laikotarpiui nuo įrangos priėmimo.

5.2. Stotelių jutiklių šildymo sistema turi veikti automatiškai, pagal gamintojo nustatytus algoritmus, užtikrinančius tinkamą jutiklių darbą esant apledėjimo sąlygoms ir optimalias elektros energijos sąnaudas.

5.3. Siūloma įranga turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, taikomus elektros ir elektroninei įrangai, įskaitant aplinkosauginius reikalavimus (pvz., RoHS, REACH ar lygiaverčius).

Atitikimas 5.2 ir 5.3 punktams turi būti pagrįstas gamintojo deklaracija arba technine dokumentacija, pateikiama kartu su pasiūlymu.

6. Bendrieji reikalavimai:
6.1. Pardavėjas pateikia stotelių sujungimo schemas, jutiklių ir kitą dokumentaciją, reikalingą įrangos techninei priežiūrai ir remonto darbams atlikti.
6.2. Pateikta įranga turi būti nauja, pagaminta ne anksčiau kaip 12 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos.
6.3. Visi stotelėms sumontuoti ir prijungti reikalingi kabeliai, tvirtinimo elementai ir medžiagos, techninės ir programinės įrangos konfigūravimo darbai turi būti įskaičiuoti į sutarties kainą. 
6.4. Pardavėjas suteikia ne mažiau kaip 12 mėn. garantiją pateiktoms stotelėms ir sumontavimo darbams.
6.5. Garantinė stotelių priežiūra teikiama įrangos sumontavimo vietoje darbo dienomis. Maksimalus reakcijos laikas darbo dienomis neturi viršyti 12 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje ir jam nereikia gamyklinio remonto, tai toks gedimas turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie įvykį. Gedimas, kuriam reikia gamyklinio remonto, negali trukti ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos; jei sugedusi įranga nesutaisoma per minėtą laikotarpį, Pardavėjas turi ją pakeisti tokia pačia nauja.
6.6. Bendras stotelių tiekimo ir įdiegimo terminas – ne daugiau kaip 90 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.
6.7. Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.
6.8. Paslaugos negali būti teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

