TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. Accutron MR injektoriaus vienkartinių švirkštų rinkinys:

- suderintas darbui su Medtron sistema;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- rinkinį sudaro:

- ELS 65 ml švirkštas – 1 vnt;

- ELS 200 ml švirkštas – 1 vnt;

- MR vamzdelių sistema su vožtuvais  - 1 vnt;

- standartinis smaigas – 1 vnt;

- Mini-smaigas – 1 vnt;

- maksimalus slėgis ≥ 305 PSI;

- švirkštai pagaminti iš aukščiausios kokybės polimerinės ar lygiavertės medžiagos sertifikuotos ES;

- injektoriaus gamintojo pažyma, patvirtinanti, kad siūlomas  švirkštų rinkinys tinkamas darbui  su Accutron MR injektoriumi.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

2. ADO (aukšto dažnio osciliacinės ventiliacijos ) ir NO (azoto oksido) jungtis, tinkanti prie DPV aparato ACUTRONIC:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kliniškai švari;

- atšakos ilgis ne trumpesnis kaip 40 cm;

- aparatinės atšakos spindis 15F – kūgio formos jungtis;

- įkvėpimo galas su trišake jungtimi, pritaikyta kvėpavimo kontūrui, tinkančiam aparatui Acutronic;

- medžiagos, naudojamos kontūrų ir jungčių gamyboje be latekso, be ftalatų (pažymėta simboliu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

3. Akiniai apsauginiai (su aukščiausios (I) optinės klasės skaidriais lęšiais):

- be latekso (pateikti tai patvirtinančius dokumentus arba simbolis ant pakuotės);

- neiškreipia spalvų;

- padengti nerasojančia ir nesibraižančia danga;

- ventiliuojamas nosies balnelis;

- reguliuojamo ilgio ir pakėlimo kampo, minkštos, gerai priglundančios akinių kojelės;

- atitinka EN 166:2001 arba lygiavertį standartą.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

4. Apklotai limpančiu kraštu 300±5 x 175±5 cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminti iš neaustinės medžiagos ne mažiau dviejų sluoksnių:

- viršutinis gerai sugeriantis skysčius, neslidus;

- apatinis – nepralaidus skysčiams;

- skysčių absorbcija ne mažiau 250% arba lygiavertė (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- sugeriamumo procentas vienodas visame apkloto paviršiuje;

- medžiaga tvirta, nesisluoksniuojančio, nesiveliančio ir nedulkančio paviršiaus;

- vienas limpantis kraštas ilgojoje pusėje;

- dydis: 300  5 x 175  5 cm;

- paklotai atitinka ES standartą EN 13795-1:2019 ir (EU) 2017/745 MDR (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- steriliame įpakavime po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 6 000 vnt.

5. Centrinės venos kateterių rinkinys, vienkanalis:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- vieno kanalo;

- dydis 4F (22G);

Rinkinį sudaro:

- punkcinė adata 40 mm±10mm;

- J formos atspari persilenkimui styga („Kink-proof“ tipo arba lygiavertė);

- dilatatorius;

- 8-20 cm ilgio kateteris, pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos, minkštu galu,    rentgenokontrastinis, su ilgio atžymomis ir trišakiu kraneliu su prailginimo linija;

- EKG kontrolės laidas;

- 5 ± 2 ml švirkštas;

- skalpelis;

- slankiojantys tvirtinimo sparneliai;

- spaustukai;

- kateterio fiksatorius limpantis prie odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

6. Dubens fiksacijos įtvaras (vienkartinis):

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dubens įtvaras dėl vientisos konstrukcijos užtikrina saugų ir efektyvų dubens lūžių stabilizavimą;

- fiksavimas užtikrinamas naudojant SAM AUTO-STOP ar lygiaverte sagtimi, kuri apsaugo nuo per didelio ar per mažo suspaudimo;

- nugarinė dalis yra padengta lengvai slystančia ar lygiaverte medžiaga;

- lengvai juntamas ir girdimas spragtelėjimas leidžia įsitikinti, kad įtvaras užsegtas teisingai;

- pritaikytas atliekant kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimus;

- dydis standartinis klubų apimtis 81–127 cm;

- sudarytas iš dviejų dalių (tvirto audinio diržo ir užsegimo juostos - velkro ar lygiavertės).

Orientacinis poreikis: 5 vnt.

7. Indeliai biopsijai  5,0 - 5,5 L:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- sandariu dangteliu;

- indo talpa: 5,0 -5,5 L.

Orientacinis poreikis: 1 200 vnt.

8. Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH 5:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- dydis CH5;

- diametras 1,6-1,7 mm;

- pagaminti iš polivinilo ar povinilchlorido, arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- distalinis galas atraumatinis, minkštas;

- kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės nuožulniais kraštais;

- sujungimo antgalis skaidrus;

- vakuuminės kontrolės jungtis;

- ilgis 40-50 cm, sužymėtas kas 1 cm;

- skaidrūs, be rūko paviršiaus;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

9. Nosies kaniulės pediatrinės:

- pagamintos iš netoksiško plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- bendras vamzdelio ilgis 2m±10cm;

- kaniulių dalis, kuri įdedama į nosį, iš minkšto, atsparaus lenkimui, ergonomiško plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- minkštas jungiklis prie oro šaltinio;

- be ftalatų;

- apkaba leidžianti reguliuoti kaniulių dydį pagal naujagimio galvos apimtį.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

10. Sistema invazinio kraujo spaudimo monitoravimui:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- sudėtis:

- infuzinės sistemos;

- praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti nuolatiniu 3 ± 0,5 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg;

- vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);

- laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;

- trijų krypčių kranelis;

- aukšto slėgio ilginimo linija, kurios ilgis > 160 cm, skersmuo 1,5x2,7 mm;

- 5 ml rezervuaras, skirtas kraujui atitraukti ir grąžinti atgal į kraujotaką, integruotas ne didesniu kaip 20 cm atstumu nuo vienkartinio daviklio;

- prieiga kraujo mėginiams imti, integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti tarpinį kabelį, skirtą IKS sistemos sujungimui su gyvybinių funkcijų monitoriumi B850 naujagimiui.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

11. Tracheostominiai vamzdeliai dvikanaliai CH 4:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- išorinė kaniulė;

- 2 vidinės kaniulės su 15 mm jungtimi;

- vamzdeliai juda dvejomis ašimis (vertikaliai ir horizontaliai);

- dydis: CH 4;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Dydis | Kaniulės vid. diam. (mm) | Vamzdelio vid. diam. (mm). | Vamzdelio išor. diam. (mm) | Ilgis (mm) | Lenktumo kampas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH 4 | 4,0 | 7,2 | 8,6 | 56 | 110 | 10 |

12. Viela ligatūrinė (D 0,4 – 0,45 mm, ilgis 7,5 - 90 m):

- bronsaliuminė ar lygiavertės medžiagos;

- nesterili;

- 0,4 – 0,45 mm diametro;

- 7,5 – 90 m ilgio;

- atspari tempimui, lankstymui;

- vielos stiprumas < arba lygu 800N/mm2​ (soft linija).

Orientacinis poreikis: 2 000 m

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

_______________________