1 priedas

Reikalavimai spermos analizatoriui

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Įrenginys automatiniams spermos kokybės tyrimams atlikti. Mėginys ištiriamas ir analizė atliekama automatizuotu būdu, panaudojant optoelektronikos technologijas, kompiuterinius algoritmus ir video mikroskopiją |
| 2. | Mėginio analizės laikas | - Įprasto mėginio - ≤ 75 s; - Blogos kokybės mėginio - ≤ 135 s; - Postvazektominio mėginio - ≤ 5 min. |
| 3. | Tyrimui naudojami mėginiai | Tyrimui naudojami mėginiai, paimti vienkartiniuose kapiliaruose |
| 4. | Spermos mėginiai, tinkami tirti analizatoriuje: | - Šviežias mėginys; - Postvazektominis mėginys; - Išplautas mėginys; - Mėginys, paruoštas išplukdymo (angl. swim up) metodu; - Mėginys, paruoštas centrifugavimo su skirtingų tankių gradientais metodu; - Šaldytas mėginys. |
| 5. | Analizatorius tiria šiuos spermos parametrus: | - Spermos koncentraciją - Judrumą, %; - Kryptingą judėjimą į priekį, %; - Nekryptingą judėjimą, %; - Greitą/lėtą judėjimą į priekį, %; - Nejudrumą; - Normalios morfologijos spermijų dalį, %; - Judrios spermos koncentraciją; - Judėjimo greitį; - Šviežiai surinkto mėginio ilgaamžiškumą. |
| 6. | Kokybės kontrolė | - Vidinė: elektroninė savitikra ir autokalibracija; - Išorinė: kokybės kontrolės mėginiai tiriami kiekvieną dieną prieš tiriamųjų spermos mėginių analizę arba pagal nustatytą laboratorinį protokolą. |
| 7. | Lietimui jautrus skystųjų kristalų ekranas tyrimo rezultatų peržiūrai ir mėginio vizualizacijai | Būtinas, ≥24″ įstrižainės |
| 8. | Įrenginio svoris | ≤ 9 kg |
| 9. | Įrenginio gabaritiniai matmenys | - Plotis ≤ 330 mm; - Gylis ≤ 310 mm; - Aukštis ≤ 250 mm. |
| 10. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio žymėjimą CE ženklu, kopiją) |
| 11. | Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), vartotojų apmokymas bei pilnas įrangos techninis aptarnavimas visą panaudos sutarties galiojimo laikotarpį | Įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |