## 1 PD Reanimacijos stotelės
2.1 priedas "1 p. o. d. techninė specifikacija"
1 pirkimo objekto dalis. Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis (komplektai), 19 vnt.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Vienas komplektas sudarytas iš nemažiau:
1.1 | Stotelė | Infuzinius prietaisus integruojantis ir laikantis įrenginys, sudarytas iš 1 arba 2 vnt. įrenginių.
1.2 | Infuzinė švirkštinė pompa | 4 vnt.
1.3 | Infuzinė tūrinė pompa | 2 vnt.
2 | Reikalavimai stotelei:
2.1 | Stotelės fiksacija | Prie vertikalaus ir horizontalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo)
2.2 | Jungtys | 1. Personalo iškvietimo;
2. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko.
2.3 | Akumuliatorius | Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 1 val.
2.4 | Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės.
2.5 | Klasifikacija | 1. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė.
3. Atsparus defibriliacijai;
2.6 | Fiksuojamų pompų skaičius | Ne mažiau šešių pompų.
2.7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo.
2.8 | Svoris | ≤ 8 kg.
3 | Reikalavimai švirkštinei pompai (4 vnt.):
3.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.
3.2 | Korektiškai atpažįstami skirtingų gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų.
3.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h.
3.4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 1 min iki 96 val
3.5 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina.
3.6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 %.
3.7 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, vaisto kiekį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas.
3.8 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
3.9 | Programuojant pompą galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Vaistų biblioteką.
4. Paciento profilį/režimą arba lygiaverčią funkciją
5. Infuzijos profilį/režimą arba lygiaverčią funkciją
3.10 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą.
3.11 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Turi būti užtikrinta galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą;
2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ir nemažiau kaip 5 pacientų profilius / režimus.
3.12 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu;
2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas);
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
3.13 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
3.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias;
2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta;
3. Baterija beveik tuščia.
3.15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias,
2. Tūris suleistas,
3. Pasiektas švirkšto likutinis tūris,
4. Baterija tuščia,
5. Spaudimas per aukštas,
6. Neteisingai įstatytas švirkštas,
7. Švirkšto laikiklis atidarytas.
3.16 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1 -1,0 bar.
3.17 | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | Atviros venos funkcija (KVO) arba lygiavertis
3.18 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Būtina, ne mažiau 3 lygių:
1.1. normali būsena (vyksta infuzija);
1.2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. aliarmas, esant kritinei situacijai.
3.19 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio);
2. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
3.20 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 10 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui.
3.21 | Ekranas | Ne mažiau kaip 3 colių įstrižainės.
3.22 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis;
2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
3.Infuzuotas tūris;
4. Likęs infuzijos laikas;
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
7. Aliarminės situacijos;
8. Aliarmo priežastys.
3.23 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymo keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją
3.24 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina.
3.25 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita (multifunkcinė) sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu;
2. Turi būti užtikrinta galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba komplektuojama papildoma rankena
3. Turi būti užtikrinta galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
4. Infuzijos pompos jungtis personalo iškvietimui
5. Nemažiau 1000 istorijos įrašų, kurie išlieka išjungus ar išėmus bateriją. Trūkstant vietos, seniausi įrašai perrašomi.
3.26 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP32 klasės (arba lygiavertė).
3.27 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg
3.28 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena arba fiksatorius tvirtinti prie stovo
4 | Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai (2 vnt.):
4.1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui
4.2 | Pompos darbo režimai | 1. Nuolatinės infuzijos
2. Transfuzijos
4.3 | Pompos ekranas | 1. Ne mažiau 3 colių įstrižainės ekranas
2. Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:
2.1. Infuzijos greitis;
2.2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
2.3. Infuzuotas tūris;
2.4. Infuzijos trukmė;
2.5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
2.6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
2.7. Vaisto pavadinimas;
2.8. Aliarminės situacijos;
2.9. Aliarmo priežastys.
4.4 | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris arba dozė)
2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greic io apskaic iavimu vienai boliuso infuzijai.
4.5 | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina
4.6 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta;
2. Baterija beveik tuščia;
4.7 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Infuzijos pabaiga;
2. Baterija tuščia;
3. Spaudimas per aukštas;
4. Okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas;
5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas;
6. Techninis signalas
4.8 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Ne mažiau 3 lygių:
1.1. Normali būsena (vyksta infuzija)
1.2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
4.9 | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 10 val., esant infuzijos greičiui 5 ml/val.
4.10 | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1200 ml/val.
4.11 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5%
4.12 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1 ml iki 9999 ml
4.13 | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): | Nuo 1 min iki 99 val.
4.14 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina.
4.15 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
4.16 | Programuojant pompą galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Vaistų biblioteką.
4.17 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 3000 vaistų sąrašas
2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ir nemažiau kaip 5 pacientų profilius/rėžimus.
4.18 | Pauzės režimas | Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
4.19 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymo keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją.
4.20 | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu
4.21 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar
4.22 | Priešrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
4.23 | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio
2. Infraraudonųjų spindulių arba kita (multifunkcinė) sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu;
4.24 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio);
2. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
4.25 | Pompos svoris | ≤ 3 kg
4.26 | Reikalavimai infuzinės tūrinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita (multifunkcinė) sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu;
2. Turi būti užtikrinta galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba komplektuojama papildoma rankena
3. Nemažiau 1000 istorijos įrašų, kurie išlieka išjungus ar išėmus bateriją. Trūkstant vietos, seniausi įrašai perrašomi.
4. Turi būti užtikrinta galimybė naudoti įvairioms terapijoms pritaikytas lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais.
4.27 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP32 klasės (arba lygiavertė).
4.28 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena arba fiksatorius tvirtinti prie stovo
5 | Vieno komplekto garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.