## 2 PD Enterinio maitinimo pompa
2.2 priedas "2 p. o. d. techninė specifikacija"
2 pirkimo objekto dalis. Reanimacijos skyriaus enterinio maitinimo pompos
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Paskirtis | Programuojamos pompos enteriniams tirpalams infuzuoti.
2 | Infuzijos greičių diapazonas | Ne mažiau nuo 1 iki 600 ml/val. Žingsnis 1 ml/val.
3 | Smūginės dozės („bolius“) greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas): | 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu)
4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ±5%
5 | Infuzinio tūrio nustatymas | 1. Infuzijos tūris tęstiniu režimu – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 4000 ml
2. Boliusas – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 2000 ml
3. Žingsnio nustatymas ≤ 1 ml.
6 | Enterinio maitinimo pompos darbo režimai: | 1. Pastovaus maitinimo režimas įvedant infuzijos srautą ir tūrį (trukmė apskaičiuojama automatiškai);
2. Kintamo maitinimo režimas (porcijomis / boliusais pasirinktais laiko intervalais);
3.Automatinio sistemos užpildymo režimas.
7 | Kintamasis režimas ir reguliuojami parametrai | 1. Tūris – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 500 ml
2. Greitis – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 400 ml/val
3. Programuojamas intervalas tarp boliusinių įvedimų – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 min iki 12 val.
8 | Ekrane rodomos reikšmės | 1. Infuzijos greitis
2. Infuzijos trukmė / laikas, likęs iki infuzijos pabaigos;
3. Bendras tūris,
4. Infuzuotas tūris,
5. Boliuso greitis ir tūris,
6. Likęs laikas iki visų boliusų infuzijos pabaigos,
7. Aliarminės situacijos,
8. Aliarmo priežastys.
9 | Klaviatūros užrakinimo funkcija: | Būtina
10 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymo keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją
11 | Okliuzjos aptikimas | Būtina
12 | Vizualiai bei akustiniai įspėjamieji aliarmai (infuzija tęsiama): | 1. Infuzijos tūris beveik suleista,
2. Baterija beveik išsikrovė.
13 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Tūris suleistas,
2. Baterija tuščia,
3. Neteisinga sistemos instaliacija
4. Aptiktas oras sistemoje
5. Okliuzija
6. Techninis signalas.
14 | Automatinė apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės: | Būtina
15 | Apsauga nuo elektros šoko | Būtina
16 | Paskutinės programos ar nustatytų duomenų išsaugojimas | Būtina
17 | Jungtis personalo iškvietimo sistemai: | Būtina
18 | Baterijos darbo laikas | Ne trumpiau nei 24 h
19 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
2. Vidinis akumuliatorius
20 | Pompos svoris | Ne daugiau 2 kg.
21 | Klasifikacija: | 1. II apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė;
2. Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų ne mažesnė nei IP 25.
22 | Tvirtinimas | Turi būti užtikrintas pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo.
23 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.