## 3 PD Švirkštinė pompa
2.3 priedas "3 p. o. d. techninė specifikacija"
3 pirkimo objekto dalis. Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.
2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų.
3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h.
4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 1 min iki 96 val
5 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina.
6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 %.
7 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, vaisto kiekį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas.
8 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
9 | Programuojant pompą galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Vaistų biblioteką.
10 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą.
11 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Vaistų saugumo protokolai;
2. Turi būti užtinkrinta galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą;
3. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų.
12 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu;
2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas);
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
13 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias;
2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta;
3. Baterija beveik tuščia.
15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias,
2. Tūris suleistas,
3. Pasiektas švirkšto likutinis tūris,
4. Baterija tuščia,
5. Spaudimas per aukštas,
6. Neteisingai įstatytas švirkštas,
7. Švirkšto laikiklis atidarytas.
16 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar.
17 | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | Atviros venos funkcija (KVO) arba lygiavertis
18 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Būtina, ne mažiau 3 lygių:
1.1. normali būsena (vyksta infuzija);
1.2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. aliarmas, esant kritinei situacijai.
19 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
20 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 10 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui.
21 | Ekranas | Ne mažiau kaip 3 colių įstrižainės.
22 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis;
2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
3. Infuzuotas tūris;
4. Likęs infuzijos laikas;
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
7. Aliarminės situacijos;
8. Aliarmo priežastys.
23 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymo keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją
24 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina.
25 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Turi būti užtikrinta galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėta ir sumontuota rankena pompos transportavimui.
2. Turi būti užtikrinta galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
3. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo
26 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė.
27 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg
28 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena/ fiksatorius tvirtinti prie stovo
29 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.