## 4 PD Infuzinė tūrinė pompa
2.4 priedas "4 p. o. d. techninė specifikacija"
4 pirkimo objekto dalis. Infuzinės tūrinės pompos, skirtos operacinėms
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui
2 | Pompos darbo režimai | 1. Nuolatinės infuzijos
2. Transfuzijos
3 | Pompos ekranas | 1. Ne mažiau kaip 3 colių įstrižainės.
2. Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:
2.1. Infuzijos greitis;
2.2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
2.3. Infuzuotas tūris;
2.4. Infuzijos trukmė;
2.5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
2.6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
2.7. Vaisto pavadinimas;
2.8. Aliarminės situacijos;
2.9. Aliarmo priežastys.
4 | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris arba dozė)
2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
5 | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina
6 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai
2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos;
3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją
7 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta;
2. Baterija beveik tuščia;
8 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Tūris suleistas;
2. Baterija tuščia;
3. Spaudimas per aukštas;
4. Okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas;
5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas;
6. Netaisyklingai įdėta infuzinė sistema;
7. Atidarytos priekinės durelės;
9 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Ne mažiau 3 lygių:
1.1. Normali būsena (vyksta infuzija)
1.2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
10 | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 6 val.
11 | Infuzijos greitis | 1.1. Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1200 ml/val.
1.2. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
12 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5%
13 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1 ml iki 9999 ml
14 | Infuzijos laiko nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas: | Nuo 1 min iki 99 val.
15 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina.
16 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
17 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 3000 vaistų sąrašas
2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų.
3. Yra galimybė atnaujinti vaistų sąrašą pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą;
18 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą.
19 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymo keitimo) arba lietimui jautraus ekrano užrakinimo funkciją
20 | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu
21 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliužijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar
22 | Priešrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
24 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
25 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
26 | Reikalavimai infuzinės tūrinės pompos funkcionalumui | 1. Turi būti užtikrinta galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėta ir sumontuota rankena pompos transportavimui.
2. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo
3. Ne mažiau 1000 istorijos įrašų, kurie išlieka išjungus ar išėmus bateriją. Trūkstant vietos, seniausi įrašai perrašomi.
27 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP33 klasės arba lygiavertė.
28 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena/ fiksatorius tvirtinti prie stovo
29 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas įsipareigoja, kad įrangą instaliuos ir atliks serviso/aptarnavimo darbus, įrangos gamintojo apmokytas ir/ar įgaliotas specialistas.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).
3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).Techninės specifikacijos lentelės 5-ame stulpelyje būtina pateikti aiškias nuorodas į dokumentus, o dokumente paženklinti konkretų techninės specifikacijos punktą pagrindžiantį tekstą.