TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO DALIS

ENTERINIO MAITINIMO POMPA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Enterinio maitinimo pompos paskirtis (taikymas) | Programuojama pompa enterinio maitinimo tirpalams infuzuoti |  |
| 2. | Reguliuojami infuzijos parametrai: |  |  |
| 2.1. | Infuzijos greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) |  |
| 2.2. | Infuzijos tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 5000 ml (≤ 1 ml žingsniu) |  |
| 2.3. | Smūginės dozės („bolius“) greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu) |  |
| 2.4. | Smūginės dozės („bolius“) tūris (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas) | 1 – 5000 ml (≤ 1 ml žingsniu) |  |
| 3. | Infuzijos greičio paklaida | ≤ ± 7% |  |
| 4. | Enterinio maitinimo pompos darbo režimai | - Pastovaus maitinimo režimas; - Kintamo maitinimo režimas (porcijomis pasirinktais laiko intervalais); - Automatinio sistemos užpildymo režimas. |  |
| 5. | Displėjuje atvaizduojama informacija | - Infuzijos greitis; - Infuzijos trukmė; - Bendras tūris; - Boliuso greitis; - Boliuso tūris; - Aliarminės situacijos; - Aliarmo priežastys. |  |
| 6. | Vizualinis bei akustinis aliarmas su automatine stop funkcija | Būtina. Kontroliuojami parametrai: - Spaudimas infuzinėje sistemoje (okliuzija); - Oras infuzinėje sistemoje; - Infuzijos tūris suleistas; - Baterija išsikrovė; - Techninis signalas. |  |
| 7. | Enterinės mitybos pompos būklės spalvinė indikacija | Būtina, ne mažiau kaip dvi skirtingos spalvos. |  |
| 8. | Nakties režimas | Nakties režimas sumažina ekrano ir LED indikatoriaus ryškumą. |  |
| 9. | Duomenų užrakinimas | Būtina. |  |
| 10. | Paskutinės programos ir duomenų išsaugojimas | Būtina. |  |
| 11. | Jungtis personalo iškvietimo sistemai | Būtina. |  |
| 12. | Enterinės mitybos pompos svoris | 1,0 kg (± 0,4 kg) |  |
| 13. | Enterinės mitybos pompos naudojami elektros maitinimo šaltiniai | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidinis akumuliatorius. |  |
| 14. | Enterinės mitybos pompos darbo laikas, maitinant iš naujo pilnai įkrauto akumuliatoriaus | ≥ 22 h, esant infuzijos greičiui 125 ml/h |  |
| 15. | Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiamas standartinis tvirtinimas prie infuzijos stovo | Būtina |  |
| 16. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |
| 17. | Klasifikacija | - Atspari defibriliacijai; - II apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė; - Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų IP 35. |  |
| 18. | Kartu su enterinės mitybos pompa pateikiama dokumentacija | Pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 19. | CE ženklinimas | Privaloma |  |
| 20. | Pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus | Pateikti eksploatavimo vadovą arba kitus lygiaverčius įrodymus |  |
| 21. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių | Pateikti tiekėjo deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus |  |