KLAUSIMYNAS

NEŠIOJAMAS ECHOSKOPAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

NEŠIOJAMAS ECHOSKOPAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | 1. Abdominaliniai |  |
|  |  | 2. Kraujagyslių tyrimai |  |
|  |  | 3. Smulkių organų tyrimai |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Nešiojamas, svoris ne daugiau 7 kg su akumuliatoriumi |  |
|  |  | 2. Integruota rankena pernešimui |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis | 1. Elektros tinklas. |  |
|  |  | 2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau nei dviejų valandų darbą be išorinio maitinimo šaltinio |  |
| 4. | Spalvoto vaizdo monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau 15“ |  |
|  |  | 2. Atlenkiamas. Pasukamas į šonus ± 90º kampu |  |
|  |  | 3. Skiriamoji geba ne mažiau 1920x1080 taškų |  |
| 5. | Greitai paruošiamas echoskopijai | Ne daugiau nei 30 sekundžių nuo įjungimo momento |  |
| 6. | Spalvotas, lietimui jautrus ekranas parametrų valdymui | 1. Įstrižainė ne mažiau 20 cm, įmontuotas valdymo panelyje |  |
|  |  | 2. Naudotojo programuojamos valdymo mygtukų funkcijos |  |
| 7. | Aktyvios daviklių pajungimo jungtys | Komplektuojamiems davikliams pajungti vienu metu |  |
| 8. | Automatinis vaizdo optimizavimas | Vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 9. | Skaitmeninė – raidinė klaviatūra | Atidaroma valdymo ekrane |  |
| 10. | Valdymo mygtukų ir rankenėlių pašvietimo lygio reguliavimas | Būtinas |  |
| 11. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas, ne siauresnis | Nuo 1 iki 22 MHz |  |
| 12. | Darbo režimai | 1. B režimas |  |
|  |  | 2. M režimas |  |
|  |  | 3. Spalvinio doplerio režimas |  |
|  |  | 4. Spalvinio galios doplerio režimas |  |
|  |  | 5. Spektrinio doplerio režimas (PW) |  |
|  |  | 6. Audinių harmonikų vaizdavimo režimas |  |
|  |  | 7. Trapezoidinio vaizdavimo režimas |  |
| 13. | B režimas | 1. Kadrų kaita na mažiau nei 2000 Hz |  |
|  |  | 2. Maksimalus vaizduojamas gylis ne mažiau 40 cm |  |
|  |  | 3. Vaizdo didinimas realiuoju laiku ir jį sustabdžius |  |
|  |  | 4. Kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais, ne mažiau 15 skenavimo linijų |  |
| 14. | Spalvinio doplerio režimas | 1. Krypties galios doplerio režimas |  |
|  |  | 2. Spindulio pasukimo kampas su linijiniais davikliais (steering) daugiau nei 10 žingsnių |  |
| 15. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas |  |
|  |  | 2. Maksimalus impulsų pasikartojimo dažnis ne mažiau 30 kHz |  |
| 16. | Linijinis daviklis | Daviklio dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 45±5mm |  |
| 17. | Konveksinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1 iki 7 MHz, nesiauresnis; Apžvalgos laukas 70°, ne mažiau |  |
| 18. | Adatos vizualizacijos funkcija | Būtina |  |
| 19. | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |  |
| 20. | Programinė įranga vaizdų archyvavimui, peržiūrai ir matavimų atlikimui personaliniame kompiuteryje | Būtina |  |
| 21. | Realaus laiko video vaizdo nenutrūkstamas įrašymas | Būtina |  |
| 22. | Kadrų atminties talpa „Cine memory“ | Ne mažiau 2000 kadrų |  |
| 23. | Echoskopijos vaizdų konvertavimas | BMP, PNG, JPEG formatus |  |
| 24. | Išorinės jungtys | 1. HDMI |  |
|  |  | 2. LAN |  |
|  |  | 3. USB jungtys ne mažiau dviejų |  |
| 25. | Echoskope įdiegta bevielio ryšio įranga „Wi-Fi“ (arba analogiška) | Būtina |  |
| 26. | Pagalbos funkcija | Monitoriuje vienu metu stebimas skenuojamas vaizdas bei anatominė informacija ir skenavimo nuorodos iš duomenų bazės |  |
| 27. | Komplektuojamas pernešimo krepšiu | Būtina |  |
| 28. | Instaliavimas | Pateikti gamintojo įgaliojimą tiekėjui atlikti įrangos instaliavimą |  |
| 29. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas, pateikti atitinkamos deklaracijos ar sertifikato kopiją |  |
| 30. | Garantinio aptarnavimo terminas | Ne mažiau 24 mėnesių |  |
| 31. | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |  |
| 32. | Personalo apmokymas | Ne mažiau kaip 3 val. |  |
|  |  | Ne mažiau kaip 3 pirkėjo darbuotojai. |  |