RAMAN TIPO SPEKTROMETRO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(perkamas kiekis – 14 vnt.)

- Spektometro paskirtis ir komplektacija:

  - spektometras turi būti nešiojamas (viena ranka) automatizuotas su ne didesne kaip 1064 nm bangos ilgio lazerio technologija arba lygiaverte technologija, skirtas cheminių medžiagų identifikacijai ir spektrinei analizei atlikti;

  - spektrometras turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas 2024-2025 metais, pažymėtas CE ženklu. Teikiant pasiūlymą tiekėjas nurodo siūlomo spektrometro gamintoją, modelį;

  - turi gebėti analizuoti bespalvių ir spalvotų medžiagų sudėtį per skaidrius bespalvio ir spalvoto stiklo bei plastiko paviršius;

  - spektrometro apsauga nuo vandens ir dulkių turi būti ne mažesnė kaip pagal IP 67 standartą;

  - spektrometro komplektaciją sudaro:

    - spektrometro pagrindinis modulis – 1 vienetas;

    - įdiegta medžiagų spektrų biblioteka su ne mažiau kaip 8 000 įrašų;

    - įkraunami keičiami akumuliatoriai skirti spektrometrui – 2 vienetai;

    - spektrometro akumuliatorių įkrovėjas – 1 vienetas;

    - laidas-adapteris spektrometro maitinimui iš 220 V kintamos elektros srovės tinklo – 1 vienetas;

    - spektrometro lazerio spindulio fokusavimo priedas – 1 vienetas;

    - medžiagų mėginių 1 mėgintuvėlio laikiklis – 1 vienetas;

    - lagaminas spektrometro komplektui transportuoti – 1 vienetas;

    - pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba – 1 vienetas;

    - USB 3.0 atmintinė – ne mažiau kaip 32 GB talpos – 1 vienetas;

    - spektrometro duomenų perdavimo ir įkrovimo stotelė – 1 vienetas.

- Spektrometro darbinė aplinka:

  - spektrometras turi būti pritaikytas dirbti cheminio, biologinio, radiologinio užterštumo zonoje ir kitoje agresyvioje aplinkoje (atitikimas „MIL-STD-810G“ standartui arba lygiaverčiam);

  - darbo aplinkos temperatūrinis režimas: nuo -20 iki +30 oC.

- Spektrometro charakteristikos:

  - spektrometro paruošimo darbui laikas ne ilgesnis kaip 2 min.;

  - medžiagos spektroskopinę analizę ir identifikavimą turi atlikti ne ilgiau kaip per 60 s.;

  - medžiagų analizės rezultatai pateikiami įrenginio LCD spalvotame ekrane;

  - spektrometras turi būti valdomas naudojant liečiamą ekraną ir /arba mygtukus;

  - spektrometro matmenysturi būti pritaikyti spektrometro naudojimui viena ranka,

  - darbui paruošto spektrometro svoris – ne daugiau nei 2,5 kg.;

  - spektrometras turi veikti be jokių papildomų eksploatacinių medžiagų;

  - spektrometras turi turėti automatinio kalibravimo funkciją ir jei numatytas kalibravimas standartine medžiaga - skirta kalibravimo medžiaga turi būti pateikta.

- Spektrų bibliotekos turinys:

  - bibliotekoje turi būti ne mažiau kaip 8 000 identifikuojamų medžiagų spektrų, įskaitant specialiai teisėsaugos institucijoms skirtus spektrus:

  - pramoninės, karinės ir savadarbės sprogstamosios medžiagos ir jų prekursoriai;

  - pramoninės ir savadarbės narkotinės medžiagos ir jų prekursoriai;

  - pramoninės toksinės medžiagos (angl. „CWA“, „TIC“, „TIM“).

  - Spektrometre turi būti automatinis įspėjimo formavimas nuskenavus medžiagas, kurios priskiriamos pavojingoms, sprogiosioms, psichotropinėms, narkotinėms medžiagoms, visų šių medžiagų prekursoriams ir jų gamybai naudotinas medžiagas;

  - spektrometre turi būti galimybė naudotojui medžiagų spektrų biblioteką papildyti naujais, bibliotekoje nesančiais, medžiagų spektrais;

  - spektrų bibliotekos ir programinės įrangos nemokamas atnaujinimas turi būti palaikomas ne mažiau kaip 2 metus nuo įrenginio priėmimo – perdavimo datos.

- Spektometro energijos šaltiniai:

  - turi būti 2 vidiniai – pakraunami keičiami akumuliatoriai, užtikrinantis nepertraukiamą ne mažiau 4 val. darbo režimą;

  - turi būti išorinis maitinimo šaltinis maitinamas nuo 220 V kintamos elektros srovės tinklo;

  - komplekte turi būti išorinis akumuliatorių kroviklis (stotelė), skirtas siūlomo modelio spektrometro akumuliatoriams įkrauti.

- Papildomi reikalavimai:

  - spektometrui suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija;

  - į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas pristatymas ir 50 naudotojų apmokymas Muitinės mokymo centre (adresu Jeruzalės g. 25 Vilnius). Pristačius spektometrą, turi būti surengti ne mažiau kaip 2x8 akademinių valandų mokymai, kuriuos pravęs tiekėjo kvalifikuotas specialistas. Turi būti išduotas mokymų baigimo pažymėjimas.

- Specialūs reikalavaimai:

  - spektrometro tinkamumui nustatyti bus atliekamas spektrometro testavimas Muitinės laboratorijoje (Akademijos g. 7, Vilnius). Testavimo tikslas – nustatyti, ar Tiekėjo siūloma įranga gali identifikuoti chemines, toksines, sprogstamąsias, narkotines bei psichotropines medžiagas bei jų prekursorius. Testavimui bus sudaroma testavimo komisija iš Muitinės departamento ir Muitinės laboratorijos atstovų. Testavimo metu bus surašomas protokolas apie testavimo rezultatus, kuris bus pasirašomas testavimo komisijos narių ir Tiekėjo. Spektrometras bus laikomas neatitinkančiu reikalavimų, jei teisingai bus nustatytos mažiau kaip 11 medžiagų. Teigiamam pasiūlymo įvertinimui būtina iš 15 medžiagų teisingai nustatyti ne mažiau kaip 75 proc., t. y. 11 medžiagų.

  - spektrometro EB atitikties deklaracija ar atitikties sertifikatas, išduotas notifikuotos įstaigos, su tai pagrindžiančiais dokumentais bei kiti dokumentai, įrodantys spektrometro atitikimą funkciniams, techniniams ir kokybės reikalavimams, originalo kalba ir vertimu į lietuvių kalbą;

  - garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo ne per ilgesnį kaip 5 dienų laikotarpį užtikrinti spektrometro garantinio aptarnavimo ir/ar remonto darbų atlikimą. Esant ilgesniam nei 5 dienų garantinio aptarnavimo ir/ar remonto laikotarpiui tiekėjas pateikia užsakovui ne blogesnių charakteristikų analogišką spektrometrą laikinam naudojimui, kol bus atliktas aptarnavimas ir/ar remontas. Transportavimo išlaidos padengiamos tiekėjo sąskaita.

________________________