Specialiųjų Sutarties sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas: medicininiai baldai (elektrinės funkcinės lovos su čiužiniais, spintelės, staliukai ir pripučiami čiužiniai), įskaitant jų pristatymą, sunešimą ir surinkimą (toliau – prekės).

2. Prekių pristatymo vieta: Gydymo paskirties pastatas, adresu: Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav.

3. Bendrieji reikalavimai prekėms (tikrinami sutarties vykdymo metu):

3.1. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi suderinti su Pirkėju elektrinės funkcinės lovos (prekė Nr. 1) ir spintelės su atverčiamu staliuku (prekė Nr. 2) spalvą pagal techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1.17 ir 2.5.2 papunkčių reikalavimus.

3.2. Tiekėjas nurodytas prekes turi pristatyti 2 punkte nurodytu adresu, sunešti ir surinkti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Konkreti prekių pristatymo data ir laikas derinami su Pirkėju.

3.3. Visos prekės ir komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje ir įprastai tokios rūšies prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekės turi būti pateikiamos su visais priedais, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes.

3.4. Prekės (įskaitant jų konstrukciją) turi būti stabilios, saugios naudoti. Visos judamos ir reguliuojamos dalys sukonstruotos taip, kad naudojant netaptų laisvomis ir nesužalotų vartotojo.

3.4. Prekėms turi būti suteikiamas ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

3.5. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti:

3.5.1. prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijas, garantinio aptarnavimo sąlygas (jei tokios yra) lietuvių kalba;

3.5.2. techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1, 3 ir 4 eilutėse nurodytų prekių žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas;

3.5.3. dokumento, patvirtinančio, kad techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 eilutėje nurodyto čiužinio užvalkalas yra nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinka EN 597-1 ir EN 597-2 standartus ar lygiaverčius, kopiją;

3.5.4. dokumento, patvirtinančio, kad techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1 eilutėje nurodyta elektrinė funkcinė lova yra pagaminta laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją.

3.6. Prekės turi būti montuojamos taip, kad patalpose esanti kita įranga bei kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti padarytus nuostolius.

3.7. Tiekėjas pristatęs prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti prekių įrengimo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro).

4. Techniniai reikalavimai prekėms:

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo* dokumentai (išskyrus lentelės 5 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekių atitiktis šių eilučių 3 stulpelyje nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos lentelės 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo arba gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai. Tuo atveju, jeigu siūlomos prekės oficialaus / įgalioto atstovo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, tuomet reikalinga pateikti gamintojo įgaliojimą suteikiantį teisę jį atstovauti.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Elektrinė funkcinė lova su čiužiniu (Kiekis 170 vnt.) |  | Elektrinė funkcinė lova: Prekės gamintojas (nurodyti): ......................................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... Čiužinys: Prekės gamintojas (nurodyti): ......................................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... | (įrašyti): ................ |
| 1.1. | Lovos matmenys | 1.1.1. Lovos išoriniai matmenys: Ilgis: 210–220 cm; Plotis: 100–110 cm. | 1.1.1. Lovos išoriniai matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis: ................. cm; Plotis: ................. cm. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.1.2. Čiužinio platformos matmenys (neįskaitant čiužinio laikiklių): Ilgis: ne mažiau kaip 200 cm; Plotis: ne mažiau kaip 90 cm. | 1.1.2. Čiužinio platformos matmenys, (neįskaitant čiužinio laikiklių) (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis: ................. cm; Plotis: ................. cm. | (įrašyti): ................ |
| 1.2. | Čiužinio platforma (gulimos dalies pagrindas) | 1.2.1. Gulimos dalies pagrindas sudarytas iš 4 dalių (sekcijų): a) galvos-nugaros; b) sėdmenų; c) šlaunų; d) blauzdų. | 1.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.2.2. Platformos sekcijos pagamintos iš dažyto metalo skersinių (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų). | 1.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 1.2.3. Platformos sekcijos atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. | 1.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 1.3. | Čiužinio platformos aukščio reguliavimas | 1.3.1. Valdoma elektrine pavara. | 1.3.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.3.2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba: ne daugiau kaip 40 cm; aukščiausia riba: ne mažiau kaip 80 cm. | 1.3.2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio) (įrašyti konkrečias reikšmes): žemiausia riba: ................. cm; aukščiausia riba: ................ cm. | (įrašyti): ................ |
| 1.4. | Galvos-nugaros sekcijos reguliavimas | 1.4.1. Valdoma elektrine pavara. | 1.4.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.4.2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažiau kaip 70°. | 1.4.2. Maksimalus pakėlimo kampas (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... °. | (įrašyti): ................ |
| 1.5. | Šlaunų sekcijos reguliavimas | 1.5.1. Valdoma elektrine pavara. | 1.5.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.5.2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažiau kaip 28°. | 1.5.2. Maksimalus pakėlimo kampas (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... °. | (įrašyti): ................ |
| 1.6. | Blauzdų sekcijos reguliavimas | 1.6.1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu. | 1.6.1. Valdoma (nurodyti konkretų valdymo būdą):..................... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.6.2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažiau kaip 20°. | 1.6.2. Maksimalus pakėlimo kampas (įrašyti konkrečią reikšmę) .......... °. | (įrašyti): ................ |
| 1.7. | Lovos valdymas | 1.7.1. Lova valdoma pulteliu. | 1.7.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.7.2. Pulteliu reguliuojamas lovos aukštis, galvos-nugaros, šlaunų ir (ar) blauzdų sekcijų pakėlimo kampai. | 1.7.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.7.3. Pultelis turi mygtukų užrakinimo funkciją. | 1.7.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
| 1.8. | Lovos šoniniai apsauginiai turėklai | 1.8.1. Medžiaga – natūralus medis, padengtas medžiaga, atsparia drėgnam valymui. | 1.8.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... |  |
|  |  | 1.8.2. Vienodos konstrukcijos apsauginiai turėklai sumontuoti abiejuose lovos šonuose per visą lovos ilgį. | 1.8.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... |  |
|  |  | 1.8.3. Turėklai pakeliami ir nuleidžiami rankiniu būdu ir fiksuojami. | 1.8.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):......... |  |
|  |  | 1.8.4. Maksimalioje padėtyje pakeltų apsauginių turėklų aukštis (nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau nei 40 cm. | 1.8.4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (nuo čiužinio platformos, be čiužinio) (įrašyti konkrečią reikšmę): .......... cm |  |
|  |  | 1.8.5. Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos. | 1.8.5. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... |  |
| 1.9. | Lovūgaliai | 1.9.1. Lovūgaliai uždari iš abiejų pusių, pilnai ar iš dalies dengiantys kėlimo variklius. | 1.9.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 1.9.2. Lovūgalio rėmai: 1.9.2.1. pagaminti iš dažyto metalo; 1.9.2.2. Dengti LMDP ar MDF plokšte, ar natūralia mediena, padengta medžiaga, atsparia drėgnam valymui. | 1.9.2. Lovūgalio rėmai: 1.9.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):....... 1.9.2.2. Dengti (įrašyti konkrečią (-as) medžiagą (-as)):............ |  |
| 1.10. | Lovos ratukai | 1.10.1. 4 (keturi) ratukai su stabdžiais. | 1.10.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 1.10.2. Ratukų skersmuo ne mažiau kaip 10 cm. | 1.10.2. Ratukų skersmuo (įrašyti konkrečią reikšmę): .............. cm |  |
| 1.11. | Lovos elektriniai varikliai | 1.11. Su apsauga nuo perkrovimo. | 1.11. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
| 1.12. | Maksimali lovos apkrova | 1.12. Ne mažiau kaip 215 kg. | 1.12. Maksimali lovos apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ kg | (įrašyti): ................ |
| 1.13. | Apsaugos klasė | 1.13. Elektrinės dalies apsaugos klasė ne mažesnė kaip IPX4. | 1.13. Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
| 1.14. | Čiužinys | 1.14.1. Čiužinio matmenys: ilgis ir plotis tinkamas 1.1.2 papunkčio pozicijai siūlomo dydžio platformos išmatavimams; aukštis: ne mažiau kaip 14 cm. | 1.14.1. Čiužinio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): ilgis ........... cm; plotis ........... cm; aukštis: ........... cm. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.14.2. Poroloninis, ne mažesnio kaip 35 kg/m3 tankio. | 1.14.2 Atitinka (įrašyti taip/ne):........... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.14.3. Tinkamas naudoti iš abiejų pusių, ne mažiau kaip viena pusė antipragulinė (profiliuotu / frezuotu paviršiumi). | 1.14.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):....... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.14.4. Tinkamas pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai. | 1.14.4. Atitinka (įrašyti taip/ne):....... | (įrašyti): ................ |
| 1.15. | Čiužinio užvalkalas | 1.15.1. Audinys: 1.15.1.1. 100 % poliesteris (arba lygiavertė medžiaga); 1.15.1.2. Dengtas 100 % poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga). | 1.15.1. Čiužinio užvalkalo audinys (įrašyti konkrečias reikšmes): 1.15.1.1. Medžiaga: ................... 1.15.1.2. Dengtas sluoksniu: ............... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.15.2. Pralaidus orui, nepralaidus skysčiams. | 1.15.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):....... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.15.3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo. | 1.15.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.15.4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje. | 1.15.4. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 1.15.5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau kaip 70° C temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse. | 1.15.5. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 1.15.6. Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus ar lygiaverčius (kartu prekėmis privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad čiužinio užvalkalas yra nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinka EN 597-1 ir EN 597-2 standartus ar lygiaverčius, kopiją). | 1.15.6. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 1.15.7. Atsparus dezinfekcijai. | 1.15.7. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
| 1.16. | Pasikėlimo kartis su rankena | 1.16. Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas. | 1.16. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 1.17. | Spalva | 1.17. Lovos medinės dalys šviesios ar vidutinio tamsumo medienos spalvos* (pageidautina buko spalvos, atitinkančios ar artimos R24006 Altmuel Beech (pagal gamintojo Pfleiderer spalvų paletę).** * Spalva turi atitikti 2 pozicijoje nurodytą prekių siūlomą spalvą. ** Tiksli spalva derinama sutarties vykdymo metu. | 1.17. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 1.18. | Lovos standarto atitikimas | 1.18. Būtinas (kartu su prekėmis privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūloma lova yra pagaminta laikantis LST EN 60601-2-52:2010 arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją). | 1.18. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 1.19. | Žymėjimas CE ženklu | 1.19. Būtinas (kartu su prekėmis privaloma pateikti lovos ir čiužinio žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas). | 1.19. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 1.20. | Lovos dizainas, forma | 1.20. Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliuke: | 1.20. Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija: nuotrauka ir (ar) paveikslėlis ir (ar) brėžinys (įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą): …................ | (įrašyti): ................ |
| 2. | Spintelė su atverčiamu staliuku (Kiekis 170 vnt.) |  | Prekės gamintojas (nurodyti): ............................................ Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... | (įrašyti): ................ |
| 2.1. | 2.1.1. Spintelė (baldas) su: 1 (vienu) stalčiumi, stalčius atidaromas iš abiejų pusių, su rankenėlėmis, su ne mažiau kaip 1 (vienu) užraktu ir ne mažiau kaip 2 (du) raktai komplekte; 1 (viena) spintele su durelėmis atidaroma iš abiejų pusių, durelės su rankenėlėmis. Spintelės viduje viena lentyna; atvira lentyna / niša iš abiejų pusių (tarp stalčiaus ir spintelės); spintelės šone pritvirtintu atverčiamu maitinimo staliuku, atverčiamas staliukas fiksuojamas; 4 (keturiais) ratukais, iš jų ne mažiau kaip 2 (du) ratukai su stabdžiais. |  | 2.1.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  | 2.1.2. Spintelė (baldas) komplektuojamas su pagrindinės spintelės stalviršiui tinkamu dangčiu / padėklu pakeltais kraštais apsaugai (nuo skysčių nutekėjimo ir daiktų nuslydimo). |  | 2.1.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 2.2. | Spintelė (baldas) | 2.2.1. Matmenys: Aukštis: 80–90 cm; Plotis: 50–60 cm; Gylis: 40–50 cm. | 2.2.1. Matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Aukštis: .......... cm; Plotis: .......... cm; Gylis: .......... cm. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 2.2.2. Staliuko matmenys: Ilgis: ne mažesnis nei 53 cm; Plotis: ne mažesnis nei 34 cm. | 2.2.2. Staliuko matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis: .......... cm; Plotis: .......... cm. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 2.2.3. Spintelė ir atverčiamas staliukas pagaminti iš LMDP. | 2.2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 2.2.4. Briaunos laminuotos ABS arba PVC juosta. | 2.2.4. Briaunos laminuotos (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. |  |
| 2.3. | Dangtis / padėklas | 2.3. Dangtis / padėklas pagamintas iš plastiko. | 2.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 2.4. | Ratukai | 2.4. Ratukų skersmuo ne mažiau kaip 50 mm. | 2.4. Ratukų skersmuo (įrašyti konkrečią reikšmę): .......... mm. |  |
| 2.5. | Spalva | 2.5.1. Dangtis / padėklas baltos spalvos. | 2.5.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 2.5.2. Spintelė ir staliukas šviesios ar vidutinio tamsumo medienos spalvos* (pageidautina buko spalvos, atitinkančios ar artimos R24006 Altmuel Beech (pagal gamintojo Pfleiderer spalvų paletę).** * Spalva turi atitikti 1 pozicijoje nurodytą prekių siūlomą spalvą. ** Tiksli spalva derinama sutarties vykdymo metu. | 2.5.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 2.6. | Spintelės dizainas, forma | 2.6. Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktoms paveiksliuke: | 2.6. Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija: nuotrauka ir (ar) paveikslėlis ir (ar) brėžinys (įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą): …................ | (įrašyti): ................ |
| 3. | Maitinimo staliukas (Kiekis 150 vnt.) |  | Prekės gamintojas (nurodyti): ............................................ Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... | (įrašyti): ................ |
| 3.1. | Mobilus staliukas, skirtas pacientams maitinti. Reguliuojamo aukščio, su pakreipiamu stalviršiu, kurio kampai užapvalinti ir su paaukštintomis briaunomis / kraštais. Rėmo konstrukcija vienos kojos ir „H” formos apatine dalimi (galimybė pastumti po lova). Su 4 (keturiais) ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 (du) ratukai su stabdžiais. |  | 3.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 3.2. | Rėmas | 3.2.1. Rėmas pagamintas iš dažyto metalo. | 3.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 3.2.2. Aukščio reguliavimas (su stalviršiu): Žemiausia padėtis: ne daugiau kaip 80 cm; Aukščiausia padėtis: ne mažiau kaip 105 cm. | 3.2.2. Aukščio reguliavimas (su stalviršiu) (įrašyti konkrečias reikšmes): Žemiausia padėtis: ........... cm; Aukščiausia padėtis: ........ cm. | (įrašyti): ................ |
| 3.3. | Stalviršis | 3.3.1. Stalviršio matmenys: Ilgis: ne mažiau kaip 60 cm; Plotis: ne mažiau kaip 40 cm. | 3.3.1. Stalviršio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis: …………… cm; Plotis: …………… cm. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 3.3.2. Stalviršis pagamintas iš LMDP. | 3.3.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 3.3.3. Briaunos laminuotos ABS arba PVC juosta. | 3.3.3. Briaunos laminuotos (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. |  |
| 3.4. | Staliuko apkrova | 3.4. Staliuko maksimali apkrova ne mažiau kaip 10 kg. | 3.4. Staliuko maksimali apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): .......... kg | (įrašyti): ................ |
| 3.5. | Spalva | 3.5. Stalviršio spalva balta. | 3.5. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 3.6. | Žymėjimas CE ženklu | 3.6. Būtinas (kartu su prekėmis privaloma pateikti maitinimo staliuko žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). | 3.6. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 3.7. | Staliuko dizainas, forma | 3.7. Prekės dizainas, forma turi būti panaši pateiktuose paveiksliukuose: | 3.7. Atitinka (įrašyti taip / ne): ................. Pateikiamas dokumentas, kuriame yra pateikta siūlomos prekės vizualizacija: nuotrauka ir (ar) paveikslėlis ir (ar) brėžinys (įrašyti įrodančio dokumento pavadinimą): …................ | (įrašyti): ................ |
| 4. | Čiužinys su kompresoriumi Kiekis – 100 vnt. |  | Prekės gamintojas (nurodyti):............................................ Modelis (nurodyti, jeigu yra): ....................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): ...................................................... | (įrašyti): ................ |
| 4.1. | Pripučiamas čiužinys skirtas pragulų susidarymo profilaktikai ir gydymui, su kompresoriumi. |  | 4.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
| 4.2. | Čiužinio naudojimas | 4.2.1. Čiužinys tinkamas daugkartiniam intensyviam naudojimui, lengvai valomas ir dezinfekuojamas. | 4.2.1. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 4.2.2. Tinkamas naudoti ant kito (prekės Nr. 1) lovos čiužinio. | 4.2.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 4.3. | Čiužinio apkrova | 4.3. Didžiausia leistina čiužinio apkrova – ne mažiau kaip 130 kg. | 4.3. Didžiausia leistina čiužinio apkrova (įrašyti konkrečią reikšmę): .......... kg | (įrašyti): ................ |
| 4.4. | Čiužinys | 4.4.1. Pripūsto čiužinio matmenys: Ilgis: 190–200 cm; Plotis: 80–90 cm; Aukštis: 6–7 cm. | 4.4.1. Pripūsto čiužinio matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): Ilgis: ........... cm; Plotis: ........... cm; Aukštis: ........... cm. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 4.4.2. Sudarytas iš ne mažiau kaip 130 celių. | 4.4.2. Sudarytas iš (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ celių. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 4.4.3. Čiužinio galai nepripučiami, ne trumpesni kaip 35 cm ilgio (skirtais pritvirtinti prie lovos čiužinio). | 4.4.3. Nepripučiamų galų ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................ cm. |  |
|  |  | 4.4.4. Pagamintas iš PVC. | 4.4.4. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
| 4.5. | Kompresorius | 4.5.1. Oro srautas ne mažiau kaip 5 l/min. | 4.5.1. Oro srautas (įrašyti konkrečią reikšmę): .............. l/min. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 4.5.2. Čiužinio slėgis reguliuojamas pagal paciento svorį. | 4.5.2. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
|  |  | 4.5.3. Slėgis reguliuojamas rankenėlės pagalba. | 4.5.3. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 4.5.4. Tylus siurblio veikimas – triukšmas ne daugiau kaip 31 decibelas. | 4.5.4. Tylus siurblio veikimas – triukšmas (įrašyti konkrečią reikšmę): .............. decibelai. | (įrašyti): ................ |
|  |  | 4.5.5. Maitinamas iš 220–240 V, 50–60 Hz elektros tinklo. | 4.5.5. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... | (įrašyti): ................ |
|  |  | 4.5.6. Kabliukų ar lygiavertės konstrukcijos pagalba saugiai kabinamas ant lovos krašto. | 4.5.6. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |
| 4.6. | Žymėjimas CE ženklu | 4.6. Būtinas (kartu su prekėmis privaloma pateikti čiužinio su kompresoriumi žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). | 4.6. Atitinka (įrašyti taip/ne):.......... |  |

5. Prekių garantinis terminas

5.1. Visoms techninės specifikacijos 4 punkto lentelėje nurodytoms prekėms turi būti suteikiamas 2 metų gamintojo ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–3 eilutėse nurodytoms prekėms papildomą, t. y. viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti lentelės 3 stulpelį, jame nurodant konkrečią reikšmę, ir pateikti gamintojo (-ų) ar tiekėjo išduotą suteikiamą papildomą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti lentelės 4 stulpelyje. Jei papildomas garantinis terminas suteikiamas ne gamintojo (-ų), o tiekėjo, turi būti pateikiamas tiekėjo patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį, t. y. kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos, išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Techninės specifikacijos 4 punkto lentelės 1–3 eilutėse nurodytoms prekėms gamintojo ar tiekėjo suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (jei siūlomas) | Suteikiamas papildomas (viršijantis privalomą 2 metų garantinį terminą) garantinis terminas (įrašyti konkretų tik papildomą garantinį terminą, tuo atveju jei jis siūlomas): ..... metai | .................................................. (įrašyti) |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos prekės bus pristatytos ir surinktos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                             ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)**                                           (Parašas)                                                             (Vardas, pavardė)

**Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui atstovauti tiekėjui.