## TS
INKSTŲ PAKAITINĖS TERAPIJOS APARATO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Inkstų pakaitinės terapijos aparatas, 1 vnt.
Reikalavimo pavadinimas
1 | Turi atlikti šias procedūras: - Ilgalaikės CVVH, CVVH prediliucijos, postdiliucijos, pre-postdiliucijos režimais; CVVHD, CVVHDF postdiliucijos režimu - Plazmos terapija. - Galimybė atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą naudojant antikoaguliantus citrato pagrindu CVVHD ir CVVHDF režimais
2 | Aparatas mobilus, su ratukais, ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais
3 | Pakaitinių tirpalų arba grąžinamo kraujo šildytuvas
4 | Pakaitinio tirpalo/grąžinamo kraujo šildytuvo temperatūros nustatymo ribos ne siaurenės nei 35 ºC - 38ºC .
5 | Arterinio spaudimo ribos ne siauresnės nei -250 - +300 mmHg
6 | Arterinio spaudimo tikslumas: ne daugiau ± 15 mmHg st.
7 | Veninio spaudimo ribos: ne siauresnės + 10 mmHg iki + 350 mmHg
8 | Veninio spaudimo tikslumas: ne daugiau ± 10 mmHg st
9 | Kraujo slėgio matavimo ribos prieš filtrą ne siauresnės nei 0 mmHg iki +450 mmHg
10 | Priešfiltrinio spaudimo tikslumas: ne daugiau ± 15 mmHg st.
11 | Turi būti oro detektorius grįžtamojoje (veninėje) kraujo linijoje. Oro detektorius turi aptikti oro burbulus ir/arba mikroburbulus.
12 | Optinis kraujo nuotėkio daviklis - būtina
13 | Kraujo nuotėkio daviklio jautrumas: ≤0,5 ml/min. Ht = 32, esant didžiausiai filtrato tėkmei
14 | Integruotas švirkštas antikoaguliantui: dozavimo ribos ne siauresnės nei 0,5 - 15 ml/val; Rezoliucija ≤ 0,1 ml/val.
15 | Kraujo pompos tėkmės greitis- ribos ne siauresnės nei 10 - 450 ml/min
16 | Dializato pompos tėkmės greitis - ribos ne siauresnės nei 50 - 4500 ml/val, reguliuojamas
17 | Pakaitinio tirpalo pompos tėkmės greitis- ribos ne siauresnės nei 50 - 4500 ml/val, reguliuojamas
18 | Paciento skysčių šalinimo (ultrafiltracijos) pompos tėkmės greitis- ribos ne siauresnės nei 0 - 900 ml/val, reguliuojamas
19 | Svarstyklių skaičius: ne mažiau 3 vnt.
20 | Maksimalus svarstyklių apkrovimas ne mažiau kaip 11,0 kg ant vienų svarstyklių.
21 | Ekranas: ne mažesnis nei 12", spalvotas LCD.
22 | Turi būti jungtis duomenų perdavimui.
23 | Elektrosauga: I saugumo klasė
24 | Maitinimo įtampa: 230 V, 50/60 Hz
25 | Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija.

## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka su vertimu į lietuvių kalbą. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). ***Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2 | Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas įsipareigoja kartu su Prekėmis pateikti CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 nuostatas.
4 | Prekėms nustatomas garantinis terminas, kuris yra 24. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo-priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos.