MAITINIMO TINKLO EKVIVALENTŲ

I – II pirkimo dalims

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. RD – radijo dažnis.

1.8. BĮ – bandomasis įrenginys

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Maitinio tinklo ekvivalentai, 2 vnt.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

I dalis – trijų fazių maitinimo tinklo ekvivalentas, 1 vnt.,

II dalis – vienos fazės maitinimo tinklo ekvivalentas – 1 vnt.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) vykdydama savo veiklą atlieka Lietuvos Respublikos, o taip pat ir Europos bendrijos rinkoje esančių įrenginių atitikties vertinimą direktyvos 2014/30/ES esminiams reikalavimams. Ši atitiktis patvirtinama atliekant bandymus pagal Europos sąjungos darniuosius standartus. Ryšių reguliavimo tarnybos elektromagnetinio suderinamumo skyriuje yra įsteigta laboratorija, kurios veikla yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.

Šio viešojo pirkimo metu Tarnyba planuoja įsigyti du maitinimo tinklo ekvivalentus. Vieną – trijų fazių įrenginių maitinimo gnybtuose sukeliamų trikdžių matavimams, antrą – vienos fazės įrenginių maitinimo gnybtuose sukeliamų trikdžių matavimams. Standartai, aprašantys bandymų metodus, ir kurių reikalavimais remiantis įvertinama gaminių atitiktis jau minėtos direktyvos reikalavimams, taip pat reikalauja, kad bandymams naudojami tinklo ekvivalentai atitiktų EN 55016-1-2 (CISPR 16-1-2) standarto reikalavimus ir technines charakteristikas.

Kadangi šie bandymai yra įtraukti į laboratorijos akredituotos veiklos sritį, remiantis Nacionalinio Akreditacijos biuro reikalavimais, maitinimo tinklo ekvivalentams turi būti atliktas akredituotas (pagal EN ISO/IEC 17025:2018) kalibravimas.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

3.2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.4. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad prekė turi atitikti tam tikro standarto reikalavimus, sąvoka „lygiavertis“ netaikoma.

3.2.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 12 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Garantija netaikoma tais atvejais, kai Prekė sugadinama netinkamai ją naudojant ar mechaniškai pažeistoms jos dalims.

3.2.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: LR Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, Lietuva.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 5 (penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais bus laikomi neatitikimai šios TS priedo Nr. 1 lentelėje pateiktiems reikalavimams ir sąlygoms.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 28 kalendorines dienas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Prekių priėmimo - perdavimo aktas;

6.1.2. Vartotojo vadovas arba kita forma pateiktas darbo su sistema aprašymas popierine arba elektronine forma, arba nuoroda į interneto svetainę;

6.1.3. Akredituoto kalibravimo sertifikatas ir akreditaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

6.1.4. Programinės įrangos licencijos, jei programinės įrangos negalima naudoti be licencijos.

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ (I -II pirkimo dalys)

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| I DALIS |  |  |  |  |
| - Maitinimo tinklo ekvivalentas, 3 fazių, 1 vnt. |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1.1. | Pagrindiniai parametrai |  |  |  |
| 1.1.1. | Dažnių sritis | nuo 9 kHz arba mažiau, iki 30 MHz arba daugiau |  |  |
| 1.1.2. | Modeliuojamas impedansas | Lygiagrečiai sujungtos (50 µH + 5 Ω) ir 50 Ω grandinės ((50 µH + 5 Ω) ¦ ¦ 50 Ω), pagal CISPR 16-1-2 |  |  |
| 1.1.3. | Leistina dydžio ir fazės paklaida | Ne daugiau, kaip ±20 % ir ±11.5° pagal CISPR 16-1-2 |  |  |
| 1.1.4. | Slopinimas tarp matavimų imtuvo ir maitinimo šaltinio dažnių juostoje nuo 9 kHz iki 50 kHz | Nuo > 0 dB iki > 40 dB (didėja tiesiškai logaritminėje dažnio skalėje) |  |  |
| 1.1.5. | Slopinimas tarp matavimų imtuvo ir maitinimo šaltinio dažnių juostoje nuo 50 kHz iki 30 MHz | > 40 dB |  |  |
| 1.1.6. | Rankos ekvivalento jungtis | 4 mm jungtis priekiniame prietaiso skyde |  |  |
| 1.2. | Vienos fazės BĮ prijungimo lizdas |  |  |  |
| 1.2.1. | Jungties tipas | Schuko tipo (EU) kištukinis lizdas |  |  |
| 1.2.2. | Maksimali leidžiama srovė | Ne mažiau, kaip 16 A |  |  |
| 1.2.3. | Kintamos srovės maitinimo įtampa | Nuo 0 V iki 260 V (240 V + 10 %) arba daugiau |  |  |
| 1.2.4. | Nuolatinės srovės maitinimo įtampa | Nuo 0 V iki 385 (350 V + 10 %) V arba daugiau |  |  |
| 1.2.5. | Maitinimo tinklo dažnis | Nuo 0 Hz iki 60 Hz arba daugiau |  |  |
| 1.3. | Trijų fazių BĮ prijungimo lizdas |  |  |  |
| 1.3.1. | Jungties tipas | CEE, 5 polių, 6h, 32 A kištukinis lizdas |  |  |
| 1.3.2. | Maksimali leidžiama srovė | Ne mažiau, kaip 32 A |  |  |
| 1.3.3. | Maksimali trumpalaikė leistina srovė | 50 A (ne mažiau, kaip 100 sek.) |  |  |
| 1.3.4. | Kintamos srovės maitinimo įtampa | Nuo 0 V iki 240/415 V + 10 % arba daugiau |  |  |
| 1.3.5. | Nuolatinės srovės maitinimo įtampa | Nuo 0 V iki 350 V + 10 % arba daugiau |  |  |
| 1.3.6. | Maitinimo tinklo dažnis | Nuo 0 Hz iki 60 Hz arba daugiau |  |  |
| 1.4. | Maitinimo tinklo ir DC įtampos įėjimo jungtis |  |  |  |
| 1.4.1. | Jungties tipas | CEE, 5 polių, 6h kištukinė jungtis |  |  |
| 1.4.2. | Jungties padėtis | Įmontuota į galinį prietaiso skydą |  |  |
| 1.4.3. | Maitinimo tinklo įtampa (valdymui ir ventiliatoriams) | 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5% arba platesnės įtampos ir dažnio ribos. |  |  |
| 1.5. | Matavimų imtuvo prijungimo jungtis |  |  |  |
| 1.5.1. | Jungties tipas | N lizdas, 50 Ω |  |  |
| 1.5.2. | Maksimali leistina RD trikdžių galia iš BĮ | 5 W |  |  |
| 1.5.3. | Signalo slopinimas tarp BĮ ir matavimų imtuvo jungties | 10 dB/ - 1 dB/+ 2.0 dB arba mažesniu nuokrypiu. |  |  |
| 1.5.4. | Impulsų ribotuvas | Turi būti. Impulsų ribotuvas. Turi būti galimybė ribotuvą atjungti. |  |  |
| 1.5.5. | Impulsų ribotuvo suveikimo slenkstis | 140 dBμV (nom) |  |  |
| 1.6. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 1.6.1. | Apsauginis įžeminimo gnybtas | Priekiniame skyde ir galiniame skyde, M8 arba M10 varžtas. |  |  |
| 1.6.2. | RD įžeminimo gnybtas (reference ground) | Abiejuose tinklo ekvivalento šonuose |  |  |
| 1.6.3. | Nuotolinis valdymas | 25 kontaktų D-Sub lizdas galiniame prietaiso skyde, TTL valdymo įtampos lygis, suderinamas su Rohde & Schwarz imtuvais ESU, ESW. |  |  |
| 1.6.4. | Valdymo kabelis | 3 m., suderinamas su Rohde & Schwarz EMI imtuvu ESW |  |  |
| 1.6.5. | Kalibravimas | Akredituotas (pagal EN ISO/IEC 17025 standartą) kalibravimas |  |  |
| II DALIS |  |  |  |  |
| - Maitinimo tinklo ekvivalentas, 1 fazės, 1 vnt. supratau |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 2.1. | Pagrindiniai parametrai |  |  |  |
| 2.1.1. | Dažnių sritis | nuo 9 kHz arba mažiau, iki 30 MHz arba daugiau |  |  |
| 2.1.2. | Modeliuojamas impedansas | Lygiagrečiai sujungtos (50 µH + 5 Ω) ir 50 Ω grandinės ((50 µH + 5 Ω) ¦ ¦ 50 Ω), pagal CISPR 16-1-2 |  |  |
| 2.1.3. | Dydžio ir fazės paklaida | ±20 % ir ±11.5° pagal CISPR 16-1-2 |  |  |
| 2.1.4. | Slopinimas tarp matavimų imtuvo ir maitinimo šaltinio dažnių juostoje nuo 9 kHz iki 50 kHz | Nuo > 0 dB iki > 40 dB (didėja tiesiškai logaritminėje dažnio skalėje) |  |  |
| 2.1.5. | Slopinimas tarp matavimų imtuvo ir maitinimo šaltinio dažnių juostoje nuo 50 kHz iki 30 MHz | > 40 dB |  |  |
| 2.1.6. | Rankos ekvivalento jungtis | 4 mm jungtis priekiniame prietaiso skyde |  |  |
| 2.2. | BĮ prijungimo lizdas |  |  |  |
| 2.2.1. | Jungties tipas | Schuko (EU) tipo kištukinis lizdas |  |  |
| 2.2.2. | Maksimali leidžiama srovė | Ne mažiau, kaip 16 A |  |  |
| 2.2.3. | Kintamos srovės maitinimo įtampa | Nuo 0 V iki 260 V (240 V + 10 %) arba daugiau |  |  |
| 2.2.4. | Nuolatinės srovės maitinimo įtampa | Nuo 0 V iki 50 V arba daugiau |  |  |
| 2.2.5. | Maitinimo tinklo dažnis | Nuo 0 Hz iki 60 Hz arba daugiau |  |  |
| 2.3. | Maitinimo tinklo ir DC įtampos įėjimo jungtis |  |  |  |
| 2.3.1. | Jungties tipas | EU tipo jungtis su įžeminimo gnybtu |  |  |
| 2.3.2. | Jungties padėtis | Kabelis įmontuotas į galinį prietaiso skydą |  |  |
| 2.3.3. | Maitinimo tinklo įtampa (valdymui) | Standartinio maitinimo tinklo - 230 V AC, gali būti su išoriniu EU tipo maitinimo tinklo adapteriu |  |  |
| 2.4. | Matavimų imtuvo prijungimo jungtis |  |  |  |
| 2.4.1. | Jungties tipas | N lizdas, 50 Ω |  |  |
| 2.4.2. | Maksimali leistina RD trikdžių galia iš BĮ | Ne mažiau, kaip 1 W |  |  |
| 2.4.3. | Signalo slopinimas tarp BĮ ir matavimų imtuvo jungties | Įmontuotas 10 dB (tipinis) slopintuvas |  |  |
| 2.4.4. | Impulsų ribotuvas | Turi būti impulsų ribotuvas. Turi būti galimybė ribotuvą atjungti. |  |  |
| 2.4.5. | Signalo lygio ribotuvo suveikimo slenkstis | 140 dBμV (nom) |  |  |
| 2.5. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 2.5.1. | Apsauginis įžeminimo gnybtas | Priekiniame skyde ir galiniame skyde, M8 arba M10 varžtas. |  |  |
| 2.5.2. | RD įžeminimo jungtis (reference ground) | Turi būti |  |  |
| 2.5.3. | Nuotolinis valdymas | 25 kontaktų D-Sub lizdas galiniame prietaiso skyde, TTL valdymo įtampos lygis, suderinamas su R&S imtuvais ESU, ESW. |  |  |
| 2.5.4. | Nuotolinio valdymo kabelis | 3 m., suderinamas su Rohde & Schwarz EMI imtuvu ESW |  |  |
| 2.5.5. | Kalibravimas | Akredituotas (pagal EN ISO/IEC 17025 standartą) kalibravimas |  |  |