## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai
Projekto vertė (Pv) | 4735636.16 | € be PVM
Pasiūlymo vertė viršija pirkimui skirtą lėšų sumą

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
|  | 1) Kaina (K) | 55
|  | 2) Techniniai pranašumai (T) | 45
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
| Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
| Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 55
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 45
| Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
| T1 | Greitintuvo stovo sukimosi greitis ne mažiau 4 RPM | Statinis | L1 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T2 | Paciento stalo išilginio judėjimo diapazonas ne mažiau nei 150 cm | Statinis | L2 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T3 | Maksimalus rekonstrukcijos vaizdo skersmuo ne mažiau 70cm | Statinis | L3 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T4 | Integruoti lazeriai, sumontuoti ant sistemos gentrio | Statinis | L4 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T5 | ﻿Integruotas spindulio stabdiklis | Statinis | L5 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T6* | Pilna siūlomos LG sistemos integracija į esamą NVC infrastruktūrą (Eclipse, Aria, TrueBeam), užtikrinant visų šiuo metu naudojamų funkcijų**, modulių ir darbo procesų veikimą be jokių apribojimų ar paralelinių sistemų poreikio. | Statinis | L6 = | 0.15 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T7 | Spinduliuotės pralaidumas per MLC nenaudojant kolimatoriaus mažiau nei 0,02% | Statinis | L7 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T8 | Užtikrinamas koplanarinių ir ne koplanarinių gydymo planų realizavimas | Statinis | L8 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T9 | Paciento stalas užtikrinantis judėjimą visomis 6 laisvės laipsnių kryptimis | Statinis | L9 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T10 | EPID dozimetrijos sistema, skirta planų verifikacijai ir in vivo kontrolei (pluošto praėjusio pacientą registravimas) | Statinis | L10 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T11 | Siūloma dozimetrijos sistema yra pilnai integruojama su šiuo metu NVC naudojama SUN NUCLEAR dozimetrijos prietaisais ir programine įranga (Daily QA, Patient QA) | Statinis | L11 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
| T12 | Automatinis spinduliuotės valdymas remiantis kūno paviršiaus stebėjimo sistema (automatinis spinduliuotės stabdymas pagal kūno padėtį ar kvėpavimo kreivę) | Statinis | L12 = | 0.05 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1 Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.05, T3 = L3 = 0.10, T4 = L4 = 0.05, T5 = L5 = 0.20, T6 = L6 = 0.15, T7 = L7 = 0.10, T8 = L8 = 0.05, T9 = L9 = 0.05, T10 = L10 = 0.05, T11 = L11 = 0.05, T12 = L12 = 0,05. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0, T6 = L6 = 0, T7 = L7 = 0, T8 = L8 = 0, T9 = L9 = 0, T10 = L10 = 0, T11 = L11 = 0, T12 = L12 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
* | Tiekėjas turi pateikti gamintojo deklaraciją, kad atitinka nustatytą reikalavimą. Perkančioji organizacija turi teisę papildomai kreiptis į Tiekėją su prašymu paaiškinti atitiktį nustatytam techniniam pranašumui. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) nuosekliai formuojama praktika(1) pažymime, kad tais atvejais, kai pagal viešojo pirkimo sąlygas tiekėjai atitiktį iškeltiems reikalavimams įrodinėja deklaracijomis, už kurių turinį ir parengimą jie patys arba suinteresuoti asmenys, pvz. siūlomos prekės gamintojas, yra atsakingi, tai nereiškia, jog kiti ūkio subjektai (tiekėjai) ar pati perkančioji organizacija negali kvestionuoti tiekėjo pateiktos deklaracijos patikimumo (tikrumo). Tokią deklaraciją galima kvestionuoti ne tik subjekto pagrindu, t. y. ar deklaraciją parengė tinkamas subjektas, bet ir materialiuoju pagrindu, t. y. ar pateiktos deklaracijos turinys yra patikimas. Kasacinio teismo taip pat pripažystama, kad perkančiosios organizacijos turi teisę papildomai aiškintis pateiktos deklaruojamos informacijos tikrumą, kai pagal pirkimo sąlygas nebuvo reikalaujama pateikti konkrečių pagrindžiančių duomenų (o tik atitinkamos formos pažymą, deklaraciją ir pan.), tokie veiksmai nelaikytini pirkimo sąlygų turinio išplėtimu, todėl leistini.
| 1. | LAT 2020-09-23 nutartis c.b. Nr. e3K-3-358-248/2020
** | Žemiau detalizuojamos visos šiuo metu naudojamos esamos NVC infrastruktūros (Eclipse, Aria, TrueBeam) funkcijos:
1. Pacientų duomenų valdymo funkcionalumai; 2. 4DCT vaizdų valdymo funkcionalumai 3. Gydymo priskirimo funkcionalumai; 4. Kontūravimo fukcionalumai; 5. Pagalbinio, anatomijos atlasu paramento, kontūravimo funkcionalumai. 6. Vaizdų registavimo funkcionalumai; 7. DICOM importavimo/eksportavimo funkcionalumai; 8. Eclipse išorinės spindulinės terapijos planų kūrimo, netikslumų vertinimo, verifikavimo funkcionalumai 2D/3D/IMRT/VMAT/SRS; 9. Spindulinės terapijos gydymo planų 2D/3D/IMRT/VMAT/SRS, realizavimo funkcionalumai; 10. Spidulinės terapijos vaizdinimo (CBCT) ir gydymo realizavimo atliekant kvėpavimo arba opinėje paviršiaus kontrolėje funkcionalumai; 11. Brachiterapijos LDR/HDR 2D/3D planavimo ir gydymo realizavimo funkcionalumai; 12. Eclipse portalinės dozės skaičiavimo, vertinimo, analizavimo ir matavimo funkcionalumai; 13. Eclipse klinikinių protokolų funkcionalumai; 14. Eclipse skriptų naudojimo funkcionalumai; 15. Išorinės spindulinės terapijos ir brachiterapijos plano dozės skaičiavimo, optimizavimo algoritmai. 16. RapidArk planavimo funkcionalumai; 17. Rapid plan funkcionalumai; 18. HyperArc planų kūrimo ir realizavimo funkcionalumai; 19. Eclipse biologinio optimizavimo ir vertinimo funkcionalumai; 20. Eclipse planų konvertavimo (tarp greitintuvų) funkcionalumai; 21. Offline vaizdų pežiūros ir vertinimo funkcionalumai; 22. Paciento gydymo, aparatūros naudojimo, darbo krūvių ataskaitų funkcionalumai; 23. Time planner laiko planavimo ir valdymo funkcionalumai; 24. Virtualios simuliacijos atlikimo funkcionalumai;
𝑇=(∑_(𝑖=1)^12▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌
𝐾=𝐾𝑚𝑖𝑛/𝐾𝑣 𝑥 𝑋

## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Linijinis greitintuvas |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra)
T1 | Greitintuvo stovo sukimosi greitis ne mažiau 4 RPM
T2 | Paciento stalo išilginio judėjimo diapazonas ne mažiau nei 150 cm
T3 | Maksimalus rekonstrukcijos vaizdo skersmuo ne mažiau 70cm
T4 | Integruoti lazeriai, sumontuoti ant sistemos gentrio
T5 | ﻿Integruotas spindulio stabdiklis
T6 | Pilna siūlomos LG sistemos integracija į esamą NVC infrastruktūrą (Eclipse, Aria, TrueBeam), užtikrinant visų šiuo metu naudojamų funkcijų**, modulių ir darbo procesų veikimą be jokių apribojimų ar paralelinių sistemų poreikio.
T7 | Spinduliuotės pralaidumas per MLC nenaudojant kolimatoriaus mažiau nei 0,02%
T8 | Užtikrinamas koplanarinių ir ne koplanarinių gydymo planų realizavimas
T9 | Paciento stalas užtikrinantis judėjimą visomis 6 laisvės laipsnių kryptimis
T10 | EPID dozimetrijos sistema, skirta planų verifikacijai ir in vivo kontrolei (pluošto praėjusio pacientą registravimas)
T11 | Siūloma dozimetrijos sistema yra pilnai integruojama su šiuo metu NVC naudojama SUN NUCLEAR dozimetrijos prietaisais ir programine įranga (Daily QA, Patient QA)
T12 | Automatinis spinduliuotės valdymas remiantis kūno paviršiaus stebėjimo sistema (automatinis spinduliuotės stabdymas pagal kūno padėtį ar kvėpavimo kreivę)
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas linijinio greitintuvo garantinis laikotarpis |  |  | metai
Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka:
įrangos remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Tiekėjo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą*. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
1. Įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą),
2. Projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus,
3. Po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas),
4. Personalo apmokymas gamintojo akredituotuose mokymo centruose pagal gamintojo patvirtintas mokymo programas, atitinkančias perkamą įrangą ir jos priedus,
5. Tiekėjas, diegdamas naują linijinį greitintuvą, privalo užtikrinti jo integraciją su įstaigoje naudojama RIS sistema ARIA. Po integracijos turi veikti bendra RIS sistema ARIA, turinti sąsajas su visais įstaigoje esančiais LG ir planavimo KT, užtikrinanti laikų planavimą, paciento gydymo istorijos tvarkymą, vaizdų ir planų valdymą bei visą kitą RIS funkcionalumą įskaitant galimybę siųsti bei gauti duomenis iš įstaigoje naudojamos HIS (ELI).
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai perkančiosios organizacijos patalpose (﻿įskaičiuoti į siūlomos sistemos kainą):
1. ﻿Ne mažiau kaip 5 darbo dienų ne mažiau kaip 20 radiologijos technologų apmokymai,
2. ﻿Ne mažiau kaip 5 darbo dienų ne mažiau kaip 15 gydytojų onkologų radioterapeutų ir medicinos fizikų apmokymai,
3. Ne mažiau kaip 5 darbo dienų mokymai ≥ 4 medicinos fizikams, (jei gamintojas/įranga turi integruotą kokybės kontrolės modulį (Quality control mode arba lygiavertį), apmokyti juo naudotis ir suteikti prieigą ≥ 2 medicinos fizikams). Kartu su sistema turės būti pateikti fantomai reikalingi kasdienių/savaitinių/mėnesinių testų atlikimui,
4. Po apmokymų išduodamas apmokymų aktas / sertifikatas arba kitas mokymų faktą įrodantis dokumentas,
5. Mokymus privalo vykdyti gamintojo apmokytas ir sertifikuotas personalas, turintis oficialią kvalifikaciją bei įgaliojimus vykdyti mokymus atitinkamoje srityje.
9. | Personalo mokymai gamintojo akredituotose mokymo centruose pagal gamintojo patvirtintas mokymo programas, atitinkančias perkamą įrangą ir jos priedus (﻿įskaičiuoti į siūlomos sistemos kainą):
1. ﻿Ne mažiau kaip 5 darbo dienų ir ne mažiau kaip 2 komandų sudarytų iš gydytojo radioterapeuto, radiologijos technologo ir medicinos fiziko, apmokymai gamintojo akredituotame mokymų centre ar referentinėje ligoninėje perimti gerąją adaptacinės radioterapijos gydymo praktiką,
2. ﻿Ne mažiau kaip 3 NVC darbuotojų apmokymai atlikti pirminę gedimo diagnostiką bei paprastų gedimų šalinimą pagal gamintojo rekomenduojamą akredituotą programą,
3. ﻿Ne mažiau kaip 2 darbuotojų apmokymai sistemos valdymo, konfigūravimo ir administravimo, taip pat suteikti žinias bei praktinius įgūdžius, reikalingus pilnam sistemos funkcionalumo išnaudojimui bei darbo eigos pritaikymui klinikiniams poreikiams.
10. | Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą sistemos instaliavimo metu).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų pirkimo sąlygų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Linijinis greitintuvas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Įranga skirta adaptaciniam piktybinių navikų gydymui
2 | Reikalavimai linijiniam greitintuvui
2.1 | Galimi procedūrų tipai ir naudojami darbo režimai | 1. Moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (angl. IMRT (intensity modulated radio therapy)),
2. Vaizdais valdoma spindulinė terapija (angl. IGRT (image guided radio therapy)),
3. Rotacinė tūrinė moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (angl. VMAT (volumetric modulated arc therapy)),
4. Stereotaksinė spindulinė terapija ir radiochirurgija (angl. SRS (sterotactic radiosurgery), SRT (stereotactic radiation therapy)),
5. Adaptyvinė „on-line“ spindulinės terapija (Adaptive online Radiotherapy) (vaizdinimas atliekamas integruota CBCT sistema, CBCT sistemos gaunami vaizdai yra tinkami tiesioginiam dozimetrinio plano skaičiavimui (tikslus HU)).
2.2 | Reikalavimai adaptyvaus gydymo procedūrai | 1. Sistema turi užtikrinti galimybę vykdyti adaptacinį spindulinį gydymą vienoje darbo stotyje, be būtinybės siųsti paciento duomenų į kitas darbo stotis,
2. Visi adaptacinio proceso veiksmai (vaizdų įkėlimas, kontūravimas, planavimas, optimizavimas, kokybės kontrolė ir gydymo paleidimas) turi būti atliekami vieningoje aplinkoje, automatizuotai,
3. Klinikinis personalas turi galėti įvertinti ir patvirtinti rezultatą pagal klinikinius tikslus vienoje sistemoje,
4. Sprendimas turi būti tinkamas adaptaciniam gydymui visose kūno srityse,
5. LG sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį atlikti spindulinio gydymo planavimo procesą, naudojant LG CBCT ir diagnostionio KT vaizdus be būtinybės naudoti atskirai atliktą gydymo planavimo KT tyrimą.
2.3 | Aukštos spinduliuotės galios fotonų spindulio energija matuojant pagal BJR 11 metodiką | 6 MV +/- 5 proc
2.4 | Didžiausia dozės galia fotonų spinduliuotei, 10 cm x 10 cm, @Dmax,100 cm SSD | Ne mažiau kaip 800 MU/min
3 | Reikalavimai spindulio formavimo parametrams
3.1 | Daugialapė diafragma tinkama moduliuoto intensyvumo radioterapijos procedūroms atlikti | Būtina
3.2 | Daugialapės diafragmos didžiausias moduliuojamas laukas | Ne mažesnis kaip 25 cm x 25 cm
3.3 | Daugialapės diafragmos izocentre formuojamo lauko skiriamoji geba | Ne daugiau kaip 0,5 cm
3.4 | Daugialapės diafragmos lapelių pozicionavimo tikslumas | Ne daugiau nei +/- 0,1 cm
4.1 | Reikalavimai judesio parametrams
4.2 | Greitintuvo stovo (angl. gantry) sukimosi diapazonas | Ne mažiau nei ± 180°
4.3 | Greitintuvo stovo (angl. gantry) sukimosi tislumas | Ne daugiau nei ± 0,5°
4.4 | Greitintuvo stovo sukimosi greitis | Ne mažiau 1 RPM
4.5 | Kolimatoriaus sukimosi diapazonas | Ne mažiau nei ± 90°
4.6 | Kolimatoriaus sukimosi tikslumas | Ne mažiau nei ± 0,5°
4.7 | Maksimalus kolimatoriaus sukimosi greitis | Ne mažiau nei 2 rpm
5 | Reikalavimai spindulinės terapijos paciento stalui
5.1 | Anglies pluošto stalviršis | Būtina
5.2 | Tinkamas moduliuoto intensyvumo radioterapijos procedūroms atlikti | Būtina
5.3 | Stalo judėjimo krypčių skaičius | Ne mažiau kaip 3
5.4 | Motorizuotas paciento stalo judėjimas | Būtina
5.5 | Galimybė koreguoti paciento stalo padėtį iš pultinės | Būtina
5.6 | Stalo keliamoji galia (didžiausias leistinas paciento svoris) | Ne mažiau kaip 200 kg
5.7 | Paciento stalo plotis | Ne mažiau 53 cm
5.8 | Paciento stalo ilgis | Ne mažiau nei 200 cm
5.9 | Paciento stalo pozicionavimo tikslumas | Ne prasčiau nei 0,1 cm
5.10 | Paciento stalo išilginio judėjimo diapazonas | Ne mažiau nei 100 cm
5.11 | Paciento stalo šoninio judėjimo diapazonas | Ne mažiau kaip +/- 20 cm
5.12 | Įpjovos stale įmobilizavimo priemonėm įtvirtinti | Būtina
5.13 | Paciento stalo maksimalus įlinkio dydis veikiant didžiausiam leistinam paciento svoriui ar kitoms jėgoms (Deflection) | ≤ 0,5 cm
6 | Reikalavimai kilovoltinei vaizdinimo sistemai
6.1 | Tūrinis (3D) vaizdavimo režimas | Būtina
6.2 | Galimybė valdyti kilovoltinės vaizdavimo sistemos judėjimą iš pultinės | Būtina
6.3 | Vaizdo kokybė tinkama spindulinio gydymo planavimui (adaptavyvinė spindulinė terapija) | CBCT sistemos gaunami vaizdai yra tinkami tiesioginiam dozimetrinio plano skaičiavimui (tikslus HU))
6.4 | Vaizdinimo sinchronizavimas su paciento kvėpavimu | Būtina
6.5 | Maksimalus vaizdinimo skersmuo | Ne mažiau nei 50 cm
6.6 | Maksimalus rekonstrukcijos vaizdo skersmuo | Ne mažiau nei 50 cm
6.7 | kV CBCT pjūvio storis | Ne daugiau nei 0,2
6.8 | Vaizdinimo ir gydymo centro sutapimas | Ne blogiau nei ≤ 0.1
6.9 | Vaizdo tolygumas vaizdinant galvą | Ne daugiau nei ±10 HU
6.10 | Vaizdo tolygumas vaizdinant kūną | Ne daugiau nei ±20 HU
6.11 | kV vaizdinimo sistemos diapazonas | Ne mažiau nei nuo 80 iki 140 kVp
6.12 | Automatinio sutapatinimo tikslumas (kaulams) | Ne daugiau nei 0.1 cm
6.13 | CBCT vaizdo rekonstrukcijos metodai | 1. Iteratyvi CBCT,
2. Iteratyvi CBCT su metalo artefaktų šalinimu (iCBCT, iCBCT Acuros, iCBCT MAR Adaptive arba lygiavertės).
6.14 | Vaizdinimo programos | 1. Mažos dozės (atskiros galvai ir kūnui),
2. Standartinė galvos vaizdinimui,
3. Krūtų vaizdinimui (standartinis ir mažos dozės),
4. Krūtinės ląstos,
5. Dubens,
6. Galimybė susikurti individualias vaizdinimo programas.
6.15 | Vaizdo gavimo laikas | Vaizdo gavimo (nuo skenavimo iki pateikimo vertinimui) laikas ne daugiau 1 min.
6.16 | Maksimalus rekonstruotas vaizdas gaunamas linijinio greitintuvo darbo stotyje automatiškai apjungus du vaizdų rinkinius (du CBCT skenavimus) | Ne mažiau nei 40 cm
6.17 | Vaizdavimo ir terapijos sinchronizacija pagal paciento kvėpavimo ritmą | Būtina
6.18 | Aktyvi optinė spindulinio gydymo valdymo sistema (OSMS) | Būtina
6.19 | OSMS tinkama stereotaksinės spindulinės radiochirurgijos procedūroms | Pozicionavimo tikslumas ne blogesnis kaip 1 mm.
6.20 | Spinduliuotės valdymas remiantis kūno paviršiaus stebėjimo sistema (spinduliuotės stabdymas pagal padėtį ar kvėpavimo kreivę) | Būtina
7 | Reikalavimai verifikavimo sistemai
7.1 | Linijinio greitintuvo spinduliuotės pluošto dozimetrinių parametrų patikros sistema | 1. Santykinės ir absolučios dozimetrijos įranga su programiniais paketais, tinkanti priėmimo ir metiniams kokybės kontrolės matavimams,
2. Santykinės ir absolučios dozimetrijos įranga su programiniais paketais, tinkanti kasdieniniams kokybės kontrolės matavimams,
3. Dozimetrinė įranga su programine įranga tinkanti paruoštų stereotaksinių gydymo planų verifikacijai, suderinamas su istaigoje turimu StereoPHAN fantomu,
4. Fantomas ir programinė įranga, rezultatams apdoroti ir analizuoti, skirtas matuoti ašines ir nuo ašies nutolusias, rotacines stovo, kolimatoriaus, vaizdo detektoiaus, stalo paklaidas, suderinamas su istaigoje turimu StereoPHAN fantomu.
7.2 | Realizuotos gydymo dozės registravimo sistema (in vivo dozimetrinė sistema, vertinanti dozės pasiskirstymo pokyčius gydymo metu naudojant CBCT ir MLC judėjimo duomenis) | Būtina
7.3 | Megavoltinė elektroninių portalinių vaizdų verifikacijos sistema | Būtina
7.4 | Megavoltinės elektroninių portalinių vaizdų verifikacijos sistemos detektorius | Plokščias, skaitmeninis, puslaidininkinis
7.5 | Tinkama portalinei dozimetrijai | Būtina
8 | Kompiuterizuotos darbo vietos ir programinė įranga
8.1 | Kompiuterizuota medicinos fiziko darbo vieta spindulinio gydymo siūlomu linijiniu greitintuvu planavimui | Ne mažiau nei 4 kompl.
8.2 | Programinės įrangos paketai | 1. 2D, 3D, 4D planavimui,
2. Konforminiam optimizavimui,
3. Moduliuoto intensyvumo gydymo planavimui,
4. Rotacinio tūrinio moduliuoto intensyvumo gydymo planavimui,
5. Radiochirurginio gydymo planavimui,
6. Adaptyvios spindulinės terapijos planavimui (programinės įrangos paketai reikalingi galvos-kaklo; krūtinės ląstos, pilvo ir dubens sričių navikų adaptyviai spindulinei terapijai).
8.3 | Kompiuterizuota gydytojo radioterapeuto darbo vieta spindulinio gydymo siūlomu linijiniu greitintuvu planavimui | Ne mažiau nei 4 kompl.
8.4 | Programinės įrangos paketai | 1. Kontūravimui MRT, KT, konusinio spindulio KT (angl. CBCT), PET radiologiniuose vaizduose,
2. MRT, KT, konusinio spindulio KT, PET radiologinių vaizdų koregistravimui,
3. Plano tinkamumo įvertinimui,
4. Programinė įranga iš KT gaunamų vaizdų automatiniam įvairių kūno sričių (galvos-kaklo, krūtinės ląstos, pilvo, dubens) vidaus organų apibrėžimui pagal ASTRO,ESTRO, RTOG kritinių organų kontūravimo rekomendacijas, laikantis AAPM TG-263 rekomendacijų. Programinė įranga turi leisti inicijuoti psirinktos srities automatinį kontūravimą, leidžiant vartotojui atlikti rankinę korekciją ir išsaugoti sukurtus kontūravimo profilius arba šablonus. Programinė įranga automatiškai apibrėžia visus KT nuskenuotus vaizdus ir automatiškai perduoda į planavimo sistemą.
8.5 | GPU serverio diegimas ir pritaikymas (konfiguravimas) spindulinio gydymo plano sudarymui naudojant GPU ir integracija į įstaigoje turimą gydymo planavimo, verifikavimo (Eclipse) ir informacinę radioterapijos sistemą (Aria) | Būtina
8.6 | Serverių (pagal gamintojo reikalavimus) diegimas ir pritaikymas (konfiguravimas) naujai įsigyjamo LG, esamų LG bei naudojamos spindulinio gydymo planavimo ir informacinės sistemos fukcionalumo užtikrinimui. Duomenų saugojimo talpa ne mažiau nei 50TB. Būtinas automatinis atsarginės duomenų kopijos darymas. | Būtina
9 | Kiti reikalavimai
9.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
9.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
9.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
9.4 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Visi instaliavimo, montavimo, paruošimo eksploatacijai darbai, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą.

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Techninis pranašumas T6 (T6n)
Techninis pranašumas T7 (T7n)
Techninis pranašumas T8 (T8n)
Techninis pranašumas T9 (T9n)
Techninis pranašumas T10 (T10n)
Techninis pranašumas T11 (T11n)
Techninis pranašumas T12 (T12n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T12n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
T6n | 0 | 0 | 0
T7n | 0 | 0 | 0
T8n | 0 | 0 | 0
T9n | 0 | 0 | 0
T10n | 0 | 0 | 0
T11n | 0 | 0 | 0
T12n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne