RINKOS KONSULTACIJA

PROCEDŪRINĖ KĖDĖ, Nr. 4394972

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 2. | Rekomenduojame reikalavimą keisti taip: „Nugaros atlošas reguliuojamas elektriniu būdu arba dujinės spyruoklės pagalba – būtina“ Tai užtikrins ženkliai patogesnį ir fiziškai lengvesnį darbą personalui. | Bus papildyta „Nugaros atlošas reguliuojamas elektriniu būdu arba dujinės spyruoklės pagalba – būtina“ |
| 7. | Prašome koreguoti į Sėdimos dalies plotis 55 cm ± 5 cm. 55± 5 cm pločio kėdė yra patogi ir tinkama absoliučiai daugumai donorų. Platesnė kėdė, ypač jei donoras yra smulkesnio sudėjimo, gali atrodyti per didelė ir netgi būti nepatogi. Platesnė kėdė užima daugiau vietos, tad 55± 5 cm pločio kėdė padeda efektyviau išnaudoti patalpos plotą. Didelė tikimybė, kad 55 ± 5 cm pločio kėdė yra pigesnė nei 60 ± 5 cm. | Šio parametro keisti negalime, nes kėdė turi tikti visokio sudėjimo žmonėms, stambiems taip pat. |
| 10. | Rekomenduojame reikalavimą keisti taip: „Leidžiama apkrova ne mažiau 180 kg“ Tokiu būdų procedūrinė kėdė bus patvaresnės, ilgaamžiškesnės konstrukcijos, taip pat, bus ženkliai universalesnė ir tiks net itin sunkiems pacientams. | Šio parametro keisti negalime, nes remiantis praktika, žemiausia riba 150 kg yra pakankama. |
|  | Prašome patikslinti techninės specifikacijos reikalavimą „Leidžiama apkrova nemažiau 150 kg“ ir pakeisti į „Leidžiama apkrova nemažiau 135 kg“. - Procedūrinėse kėdėse dažniausiai aptarnaujami pacientai, kurių svoris neviršija 120–130 kg. Apkrovos riba ≥135 kg pilnai užtikrina įprastą klinikinę praktiką, paciento saugumą ir įrangos patikimumą. - Nustatant ≥150 kg ribą, nepagrįstai eliminuojama dalis gamintojų, siūlančių kokybišką ir CE ženklu pažymėtą įrangą, atitinkančią visus saugos reikalavimus. Ekonominė nauda. Plačiau prieinamų modelių (≥135 kg apkrova) pasiūlymai leistų pritraukti daugiau tiekėjų, didintų konkurenciją ir sudarytų galimybę pasiūlyti ekonomiškai naudingiausią kainą. | Šio parametro keisti negalime, nes ši procedūrinio kėdė bus naudojama suaugusiems pacientams, kurių svoris (ypač aukštų vyrų) dažnai būna daugiau nei 135 kg. |
| Kiti siūlymai/ pastabos | Rekomenduojame įtraukti šį parametrą, jis labai svarbus kai reikia greitai padidinti kraujo patekimą į paciento galvą (pvz. pacientui nualpus): Trendelenburgo pozicija reguliuojama ne siauresniame diapazone nei nuo 0° iki 10° | Įtrauksime Trendelenburgo pozicija reguliuojama ne siauresniame diapazone nei nuo 0° iki 10° |
|  | Rekomenduojame rinktis šį aplinkosauginį reikalavimą: Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | rekomendacija bus apsvarstyta |