## Charakteristikos
VšĮ VUL Santaros klinikos | [8 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės neurochirurgijai (tarpslankstelinio tarpo implantai)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai su pasiūlymu privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. 6. Galiojimo laikas pristatymo metų tūri būti ne trumpesnis kaip 70 proc.
Planuojama pirkėjo | [10 empty] | Tiekėjo pasiūlymas
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | BVPŽ kodas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Siūlomas įkainis EUR be PVM, | Suma EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Suma EUR su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | Pastabos
1 | 9824-1 | Tarpslanksteliniai implantai | 33184100-4
1.1 | 9824-1.3 | Tarpslankstelinio tarpo implantai (cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės),lordozės atstatymui. Medžiaga - titano lydinys arba anologiška. Implanto paviršius dantytas, palengvinantis kaulo peraugimą. Ne mažiau kaip 5 skirtingi ilgiai, ne mažiau kaip 4 skirtingi pločiai, ne mažiau kaip 5 skirtingi aukščiai, kai mažiauasias ne didesnis negu 4 mm ir didžiausias ne žemesnis kaip 10 mm; Būtini lordozės kampai 0°,5°,10°. Galimybė pasirinkti tokio pat dydžio ir kampo implantą su specialia vieta kaulinio audinio ar kitos medžiagos talpinimui į implantą. | vnt. | 80 | 560 | 5 | 44800 | 47040 |  | 0 |  | 0
1.2 | 9824-1.7 | Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti |  | Skirti gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), lordozės atstatymui. Implantuojamas iš priekio, dviejų sraigtų, dviejų inkarinių smeigių arbą jų deriniu, su užrakinimo mechanizmu. Tinkantis C2-Th1 srities, vieno arba dviejų segmentų fiksacijai be papildomos fiksacijos plokštele. Ne mažiau kaip 8 skirtingi implanto aukščiai, kai žemiausias ne didesnis negu 5 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 12 mm. Ne mažiau kaip trys skirtingi kampai, 0°, 7° ir 12°. Savisriegių fiksavimo sraigtų ilgiai: 12, 14, 16, 18, 20 mm. Fiksavimo smeigių ilgiai: 11, 12, 13, 14, 15 mm. Tiekiamas sterilioje pakuotėje. | vnt. | 120 | 980 | 5 | 117600 | 123480 |  | 0 |  | 0
1.3 | 9824-1.1 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"-operuojant PLIF operacine technika |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Medžiaga - titano lydinys arba anologiška. Implanto paviršius mikroporozinis, palengvinantis kaulo peraugimą. Ne mažiau kaip 4 skirtingi ilgių, ne mažiau kaip 3 skirtingų pločių, ne mažiau kaip 10 skirtingų aukščių, kai žemiausias yra ne aukštesnis negu 7 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 16 mm. Būtini lordozės kampai 0°, 4°,8°,12°, 16, 20°. Galimybė pasirinkti tokio pat dydžio ir kampo implantą su specialia vieta kaulinio audinio ar kitos medžiagos talpinimui į implantą. | vnt. | 40 | 550 | 5 | 22000 | 23100 |  | 0 |  | 0
1.4 | 9824-1.2 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos operuojant TLIF operacine technika |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Medžiaga - titano lydinys arba anologiška. Implanto paviršius mikroporozinis, palengvinantis kaulo peraugimą. Ne mažiau kaip 3 skirtingi ilgių, ne mažiau kaip 3 skirtingi pločių, ne mažiau kaip 10 skirtingų aukščių, kai žemiausias yra ne aukštesnis negu 7 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 16 mm. Būtini lordozės kampai 0°, 4°,8°,12°. Galimybė pasirinkti tokio pat dydžio ir kampo implantą su specialia vieta kaulinio audinio ar kitos medžiagos talpinimui į implantą. | vnt. | 160 | 610 | 5 | 97600 | 102480 |  | 0 |  | 0
1.5 | 9824 -1.6 | Išplečiamas juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Viršutinė ir apatinė implanto dalis dantytu paviršiumi geresnei fiksacijai kaule. Pagamintas iš titano ar titano lydinio stabilumui užtikrinti. Išplėtimo aukštis ne mažesnis kaip 5 mm. Privalomi ilgiai yra 24, 28, 32 mm ± 1 mm. Implanto plotis 10 mm ± 1 mm. Privalomi kampai 3°; 6°; 8°; 12°; 15°. Implantas tinkantis kaulo ar kito užpildo pripildymui. | vnt. | 60 | 630 | 5 | 37800 | 39690 |  | 0 |  | 0
1.6 | 9824-1.8 | Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje atlikti |  | Skirtas gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas, atstatyti sagitalinį balansą naudojant (ALIF) chirurginę techniką. Ne mažiau kaip 6 skirtingi implanto aukščiai, kai žemiausias ne aukštesnis negu 11 mm ir aukščiausias ne žemesnis kaip 21 mm. Ne mažiau kaip trys skirtingi kampai: 8°, 15° ir 20°. Fiksavimo sraigtų skresmuo 5,0 mm ±0,5 mm. Implanto plotis 30, 35, 40 mm ±2 mm. Implanto gylis 25, 30 mm ±2 mm. Fiksavimo sraigtų ilgiai: 25, 30, 35, 40 mm. Fiksavimo sraigtų fiksavimo kryptis 35° (caudal/cranial). Tiekiamas sterilioje pakuotėje. | vnt. | 40 | 1500 | 5 | 60000 | 63000 |  | 0 |  | 0
1.7. |  | Reikalavimai isntrunentams |  | Kartu su implantais turi būti pateikti ir reikiami instrumentai implantavimui /laikinam naudojimui ir neatlygintinai/. Visos priemonės turi būti vieno gamintojo. Panaudai suteikiami instrumentai turi leisti implantuoti siūlomus implantus/manipuliuoti siūlomomis priemonėmis (tiekėjas privalo užpildyti siūlomų instrumentų sąrašą, žr. SPS 1 priedo 2 lape/sheet).
[6 empty] | 500 |  | Viso: | 379800 | 398790 | Viso: | 0 |  | 0

## Sheet2 (hidden)
1.1 | Tarpslankstelinio tarpo implantai (cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti | 1.3 | 1.1 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu
1.2 | Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti | 1.7 | 1.2 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos.
1.3 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"-operuojant PLIF operacine technika | 1.1 | 1.3 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage)
1.4 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos operuojant TLIF operacine technika | 1.2 | 1.4 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos.
1.5 | Išplečiamas juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas | 1.6 | 1.5 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu
1.6 | Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje atlikti | 1.8 | 1.6 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei fiksacijai kaklinėje stuburo dalyje.
1.7. | Reikalavimai isntrunentams |  | 1.7 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage).
|  |  | 1.8 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage)

## Kainos 2025 (hidden)
Kaklo keidžai | Kiekis metams vnt. | Kiekis 2 metams vnt. | Kaina be PVM vnt | Viso be PVM 1 metams | Viso su PVM 1 metams | Viso be PVM 2 metams | Viso su PVM 2 metams
Tarpslankstelinio tarpo implantai (cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti | 40 | 80 | 560 | 22400 | 23520 | 44800 | 47040
Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje atlikti | 60 | 120 | 980 | 58800 | 61740 | 117600 | 123480
| skaičius 1 metams | skaičius 2 metams | kaina vnt be PVM | suma 1 metams be PVM | suma 1 metams su PVM | suma 2 metams be PVM | suma 2 metams su PVM
Kaklo bendras | 100 | 200 |  | 81200 | 85260 | 162400 | 170520
Juosmeniniai keidžai
Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos", operuojant PLIF operacine technika | 20 | 40 | 550 | 11000 | 11550 | 22000 | 23100
Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos, operuojant TLIF operacine technika | 80 | 160 | 610 | 48800 | 51240 | 97600 | 102480
Išplečiamas, kintamo aukščio juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas | 30 | 60 | 630 | 18900 | 19845 | 37800 | 39690
Tarpslankstelinio tarpo implantai ("zero profile" tipo cage) stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje atlikti | 20 | 40 | 1500 | 30000 | 31500 | 60000 | 63000
Juosmeniniai bendras | 150 | 300 | 3290 | 108700 | 114135 | 217400 | 228270
Bendra suma kaklo ir juosmens Cage | 250 | 500 |  | 189900 | 199395 | 379800 | 398790
| vnt metams | vnt 2 mnetams |  | 1 metams | 1 metams + pvm | 2 metams | 2 metams + pvm

## 9824 1 p.d. (hidden)
VšĮ VUL Santaros klinikos
Tarpslanksteliniai implantai neurochirurgijai priemonės)
Pirkimo dalies Nr. | Priemonės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis** | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* (Pildo tiekėjas) | Vnt. įkainis EUR be PVM | PVM tarifas ٪ | Vnt. įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Tarpslanksteliniai implantai | Kartu su implantais turi būti pateikti ir reikiami instrumentai implantavimui /laikinam naudojimui ir neatlygintinai/. Visos priemonės turi būti vieno gamintojo. Panaudai suteikiami instrumentai turi leisti implantuoti siūlomus implantus/manipuliuoti siūlomomis priemonėmis (tiekėjas privalo užpildyti siūlomų instrumentų sąrašą, žr. SPS 1 priedo 2 lape/sheet). | [8 empty] | 33184100-4
1.1 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 0° iki 8°. Su ne mažiau nei trimis rentgeno kontrastiniais markeriais, implanto padėties nustatymui. Implanto ilgis nuo 20 iki 30 mm, ne mažiau nei 3 pasirinkimai; aukštis nuo 7 mm iki 18 mm , didėja kas 1 mm. Autostatiniai dantukai, užtikrinantys implanto stabilumą. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Būtina pateikti kai ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 20 |  | 310 | 5 | 325.5 | 6200 | 6510
1.2 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 5 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Implanto aukštis: nuo 7 iki 18mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 27 ± 1mm ir 32 ± 1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 0° ir 6°. Būtina pateikti kai ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 20 |  | 320 | 5 | 336 | 6400 | 6720
1.3 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje (cage) | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Dantytas paviršius, lordozinė forma - 5°±1°. Gylis/plotis 12 ± 1 mm x 14 ± 1 mm; 14 ± 1 mm x 14 ± 1 mm; 14 ± 1 mm x 16 ± 1 mm; 16 ± 1 mm x 18 ± 1 mm. Implanto storio pasirinkimas nuo 4 iki 9 mm kas 1 mm. Sterilus. | vnt. | 195 |  | 440 | 5 | 462 | 85800 | 90090
1.4 | Juosmeninės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantas „banano“ formos. | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Implantas gali būti implantuojamas atviros ir minimaliai invazinės operacijos būdu. „Banano“ formos smailėjančiu galu. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Implanto aukštis: nuo 7 iki 15 mm, žingsniais kas 1 mm, būtina turėti visų dydžių. Implanto ilgis: būtina turėti dviejų ilgių 28 ± 1 mm ir 32 ± 1mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 5° iki 15° ne mažiau nei 3 pasirinkimai. Sterilus. | vnt. | 195 |  | 640 | 5 | 672 | 124800 | 131040
1.5 | Juosmeninės ir krūtininės stuburo dalies tarpslankstelinio tarpo implantai "kulkos formos"- smailėjančiu užapvalintu priekiu | Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš nuo 0° iki 14° ne mažiau nei 4 pasirinkimai. Implantų ilgis nuo 25 mm ± 1mm iki 30 mm ± 1mm, ne mažiau nei 2 pasirinkimai. Plotis 10 mm ± 1 mm.; aukštis nuo 7 mm iki 15 mm, didėja kas 1 mm. Medžiaga - Titano lydinys arba anologiška medžiaga. Porėtos struktūros, kuri perauga kaulu. Visas implantas yra rentgenokontrastinis. Sterilus. | vnt. | 55 |  | 600 | 5 | 630 | 33000 | 34650
1.6 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei fiksacijai kaklinėje stuburo dalyje. | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės). Turi būti mobilus su galimybe atstatyti naturalų kaklo segmento mobilumą ir anatominius judesius. Anatominis profilis. Medžiaga - implantavimui tinkantis metalas su porėta titano danga ir hidroksiapatitu. Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Vidinė implanto dalis turi būti mobili: ± 1 mm . Medžiaga - aukštos molekulinės masės polietilenas (arba lygiavertė medžiaga). Mobilumas: lenkimas/tiesimas: 10º ± 1º, šoninis lenkimas: 10º ± 1º, rotacija: 10º ± 2º Išmatavimai: gylis nuo 13 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm kas 2 mm, plotis nuo 15 ± 0,5 mm iki 19 ± 0,5 mm kas 2 mm. Aukštis nuo 4 ± 0,5 mm iki 7 ± 0,5 mm, ne mažiau nei 4 storio pasirinkimai. Atrauminis implantavimas. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 20 |  | 1600 | 5 | 1680 | 32000 | 33600
1.7 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei kaklinėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage). | Turi tikti gydant potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas (tarpslankstelinių diskų išvaržos, spondilolistezės), taip pat turi būti galimybė lordozės atstatymui. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Rentgenokontrastiniai markeriai, skirti patikrinti implanto padėtį. Dantytas paviršius. Turi būti galimybė pasirinkti iš anatominės ir lordozinės implanto formos. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Išmatavimai: gylis/plotis 12 mm ± 0,5 x 14±0,5 mm, 14 ± 0,5 mm x 15 ± 0,5 mm, ir 14 ± 0,5 mm x 17±0,5 mm aukštis 5 ± 0,1 - 9, ±0,1 mm didėja kas ne daugiau nei 1 mm. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 95 |  | 840 | 5 | 882 | 79800 | 83790
1.8 | Tarpslankstelinio tarpo implantai atlikti stuburo priekinei intervertebralinei dezei juosmeninėje stuburo dalyje ("zero profile" tipo cage) | Tinkantis gydyti potrauminius stuburkaulių pasislinkimus, degeneracines stuburo ligas. Skirtas implantavimui juosmeninėje ir juosmeninėje-kryžkaulinėje dalyse. Išgaubtos formos implantas gali būti implantuojamas, naudojant priekinę (ALIF) ir priekinę šoninę (ALIF AL) chiruginę techniką. Dantytas paviršius, lordozinė forma. Medžiaga - PEEK (poli-eter-eter-ketonas). Ne mažiau 3 rentgenokontrastinių markerių implanto pozicionavimui ir pooperacinei kontrolei. Turi būti galimybė fiksuoti implantą vidine intervertebraline fiksacija - specialiu inkaru arba plokštelėmis, kurių medžiaga - titano lydinys arba lygiavertė. Implanto aukštis: nuo 10 mm ± 0.1 mm iki 12 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 1 mm ir nuo 14 mm ± 0.1 mm iki 16 mm ± 0.1 mm, žingsniais kas 2 mm, turi būti ne mažiau 5 dydžių. Išmatavimai: gylis/plotis 22 mm ± 1 mm x 25 mm ± 1 mm, 28 mm ± 1 mm x 30 mm ± 1 mm, 30 mm ± 1 mm x 32 mm ± 1 mm, 32 mm ± 1 mm x 35 mm ± 1 mm. Turi būti galimybė lordozės atstatymui, galimybė rinktis iš 6° - 14°, ne mažiau 3 pasirinkimų. Būtina pateikti ISI indeksą turinčių publikacijų. Sterilus. | vnt. | 40 |  | 1100 | 5 | 1155 | 44000 | 46200
|  |  |  | 640 |  |  |  | Viso | 412000 | 432600