KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

RINKOS KONSULTACIJOS ATASKAITA

| Pirkimo objekto pavadinimas | Optinio koherentinio tomografo pirkimas |
| --- | --- |
| Rinkos konsultacija vykdyta |  |
| Rinkos konsultacijos paskelbimo data ir numeris | 2025-08-18 Nr. 4131822 |
| Rinkos konsultacijos vykdymo laikotarpis | 2025-08-18 – 2025-08-25 |
| Klausimų, pasiūlymų ar pastabų pateikusių dalyvių skaičius | 3 |
| Klausimai, pasiūlymai ar pastabos | Perkančiosios organizacijos atsakymai |
| 11. Akies dugno fotografijų tipai Spalvota ir beraudė (Red-free), arba jiems lygiaverčiai dugno atvaizdavimo tipai. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą Keisti į: Spalvota ir/arba beraudė (Red-free) arba lygiavertis dugno atvaizdavimo tipas | Priimtas spendimas reikalavimo netenkinti, nes spalvota ir beraudė (Red-free) akių dugno fotografijos yra standartiniai vienas kitą papildantys tyrimai. Spalvotoje fotografijoje vertinama akių dugno spalva ir struktūros esant maksimaliai natūraliam apšvietimui, tuo tarpu beraudėje fotografijoje vertinamos kraujagyslės ir jų pakitimai. |
| 13. OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas Pilnai automatinis (vienu mygtuko paspaudimu) Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą keisti į: Su automatiniu fokusavimu ir automatiniu atlikimu arba pilnai automatinis (vieno mygtuko paspaudimu). | Priimtas spendimas reikalavimo netenkinti. Reikalavimas apima pagrindinių tyrimų atlikimo automatizavimo lygį. Pilnai automatinis tyrimo atlikimas pagreitina tyrimo atlikimą, sumažina rezultatų priklausomybę nuo tiriančiojo įgūdžių ir taip padidina diagnostinį tikslumą. |
| 15. Automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta, skenuojant per skaidresnius lęšiuko sluoksnius Būtina Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą keisti į: Specialus režimas pacientams su katarakta * Kai kurių gamintojų įrenginiai vietoj automatinės korekcijos taiko specializuotus kataraktai skirtus skenavimo režimus, kurie leidžia pasiekti tą patį ar net geresnį rezultatą. Dabartinė formuluotė apriboja tokių gamintojų dalyvavimą. | Priimtas spendimas reikalavimo netenkinti. Dauguma tiriamųjų pacientų yra vyresnio amžiaus ir neretai turintys ne vieną patologiją, kataraktos buvimas labai apsunkina akių dugno įvertinimą glaukomos ar AGDD ligų atvejais. Automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta pagreitina tyrimo atlikimą, sumažina rezultatų priklausomybę nuo tiriančiojo įgūdžių ir taip padidina diagnostinį tikslumą. |
| 17. 2. Ganglinių ląstelių sluoksnio (angliškai: GCL+, GCL++) storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome reikalavimą keisti į: Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze *Esami terminai yra specifiniai vienam gamintojui. Siekiant technologinio neutralumo, siūlome juos apibendrinti. Tai leistų dalyvauti platesniam ratui tiekėjų, užtikrinant kokybišką glaukomos diagnostiką. | Priimtas sprendima reikalavimą tenkinti – keisti į: Ganglinių ląstelių sluoksnio storio makuloje nustatymas, palyginimas su normatyvine duomenų baze. |
| 6 punktas- OKT skenavimo ašinė rezoliucija ne daugiau 6 µm Siūlymas/pastaba: OKT skenavimo ašinė rezoliucija ne daugiau 7 µm. Skirtumas tarp 6 µm ir 7 µm ašinės rezoliucijos yra kliniškai nereikšmingas – abi vertės užtikrina aukštą vaizdo kokybę ir leidžia tiksliai diagnozuoti tinklainės struktūras, įskaitant makulą, regos nervo ir tinklainės sluoksnius. Dauguma rinkoje esančių modernių OKT įrenginių veikia 6–7 µm ašinės rezoliucijos ribose, todėl griežtas reikalavimas ne didesnei kaip 6 µm rezoliucijai neproporcingai riboja konkurenciją ir gali būti vertinamas kaip perteklinis. Šio reikalavimo koregavimas užtikrintų konkurenciją ir leistų dalyvauti rinkoje esantiems kokybiškiems įrenginiams. | Priimtas spendimas reikalavimo netenkinti. Siekiant aukšto diagnostinio tikslumo. ≤6 µm ašinė rezoliucija leidžia aiškiai matyti atskirus tinklainės sluoksnius ir aptikti ankstyvus pokyčius, susijusius su glaukomos ar geltonosios dėmės degeneracijos pradžia. Klinikinėje praktikoje smulkesni pakitimai matomi anksčiau, todėl gydymas tampa efektyvesnis ir pacientų rezultatai geresni. Konkurencija neapribojama. Šiuolaikiniai įrenginiai rinkoje užtikrina tokį ar dar geresnį tikslumą, todėl šis reikalavimas nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principo. |
| 13 punktas- OKT ir spalvotos fotografijos tyrimų atlikimas pilnai automatinis (vieno mygtuko paspaudimu). Formuluotė „pilnai automatinis (vieno mygtuko paspaudimu)“ gali būti suprantama taip, kad net akies pasirinkimas (dešinė / kairė) turi būti automatizuotas. Tačiau toks reikalavimas nėra būtinas diagnostinei kokybei ar tyrimo tikslumui užtikrinti. Siūlomas įrenginys turi užtikrinti pilnai automatizuotą tyrimo atlikimą, įskaitant fokusavimą, skenavimą ir duomenų fiksavimą. Akies pasirinkimas (dešinė / kairė) gali būti atliekamas ir naudotojo pagalba, nes tai nesumažina diagnostinės kokybės ir nesukuria papildomos klaidų tikimybės. Toks perteklinis reikalavimas (automatizuotas akies pasirinkimas) dirbtinai riboja konkurenciją, nes jį gali įvykdyti tik ribotas skaičius įrenginių, dažnai susijusių su konkrečiu gamintoju ar modeliu. Siūlymas/pastaba: įrenginys turi užtikrinti automatinį matavimų atlikimą – fokusavimą, skenavimą ir duomenų fiksavimą. | Priimtas spendimas reikalavimo netenkinti. Reikalavimas apima pagrindinių tyrimų atlikimo automatizavimo lygį, nekalbant apie atskiras akis. Pilnai automatinis tyrimo atlikimas pagreitina tyrimo atlikimą, sumažina rezultatų priklausomybę nuo tiriančiojo įgūdžių ir taip padidina diagnostinį tikslumą. |
| 15 punktas- būtina automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta, skenuojant per skaidresnius lęšiuko sluoksnius. Siūlymas/pastaba- specialus režimas pacientams su katarakta. Reikalavimas „automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta“ nėra esminis šio tipo įrenginio funkcionalumas ir tyrimo tikslas, todėl vertintinas kaip perteklinis ir galintis nepagrįstai apriboti konkurenciją. Įrenginiai, neturintys konkrečios „automatinės pozicijos korekcijos per skaidresnius lęšiuko sluoksnius“, vis tiek gali užtikrinti reikiamą tyrimo kokybę, pasitelkdami padidintą jautrumą, rankinį fokuso reguliavimą, programinę triukšmo filtraciją ir vaizdo apdorojimą. | Priimtas spendimas reikalavimo netenkinti. Dauguma tiriamųjų pacientų yra vyresnio amžiaus ir neretai turintys ne vieną patologiją, kataraktos buvimas labai apsunkina akių dugno įvertinimą glaukomos ar AGDD ligų atvejais. Automatinė skenavimo pozicijos korekcija pacientams su katarakta pagreitina tyrimo atlikimą, sumažina rezultatų priklausomybę nuo tiriančiojo įgūdžių ir taip padidina diagnostinį tikslumą. |
| Rinkos konsultacijos metu surinkta informacija susijusi su: |  |
| Pirkimo objektu | Taip |
| Kvalifikacijos reikalavimais | Ne |
| Pasiūlymo vertinimo kriterijais | Ne |
| Sutarties vykdymo sąlygomis | Taip |
| Kaina | Taip |