VPP-5344, TSD-931
Anestezijos aparato pritaikyto naudoti MRT aparato aplinkoje ir paciento gyvybinių parametrų monitoriaus pritaikyto naudoti MRT aparato aplinkoje techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis. 

Anestezijos aparatas pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje - 1 vnt.
	Eil.

Nr.
	
Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1.
	Taikymas
	Aparatas pritaikytas įvairių amžiaus grupių pacientams: naujagimiams, vaikams, suaugusiems

	2.
	Pritaikymas darbui magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) aparato aplinkoje
	Anestezijos aparatas pritaikytas darbui MRT aparatų, kurių magnetinio lauko stiprumas siekia 3 T, aplinkoje

	3.
	Anestezijos aparate integruotas magnetinio lauko stiprumo monitorius
	Pageidautinas



	4.
	Magnetinio lauko stiprumo aliarmas 
	Būtinas garsinis per didelio magnetinio lauko stiprumo aliarmas

	5.
	Aparato maitinimo šaltinis
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas;

2. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, aparato veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 45 min.

	6.
	Anestezijos aparato naudojamos dujos
	O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno

	7.
	Aparato dujų srauto matuokliai
	Pritaikyti mažos tėkmės ventiliacijai

	8.
	Paduodamų dujų srauto reguliavimo ribos automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnės už nurodytas)
	0,1 l/min - 10 l/min



	9.
	Apsauga nuo hipoksinio dujų mišinio tiekimo pacientui
	Būtina, ne mažiau 23% O2 pacientui tiekiamų dujų mišinyje

	10.
	Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas
	Būtinas, ne mažiau 35 l/min

	11.
	Absorbento talpa
	Talpinanti ne mažiau kaip 900 g absorberio

	12.
	Tvirtinamų garintuvų pozicijos
	Ne mažiau kaip 2 (dviems garintuvams)

	13.
	Reikalavimai anestezijos aparato ventiliatoriui:
	

	13.1
	Ventiliavimo režimai:
	1. Priverstinė valdoma tūriu

2. Priverstinė valdoma slėgiu

3. Slėgiu palaikoma ventiliacija, pageidautina su „Apnea BackUp“ funkcija

4. Sinchronizuota intermituojanti ventiliacija

	13.2
	Perjungimas tarp rankinės/automatinės ventiliacijos
	Vienu jungikliu arba vienu klavišo/mygtuko paspaudimu


	13.3
	Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas
	Būtinas, reguliuojamas ne siauresnėse kaip 5,1-70 cmH2O ribose

	13.4
	Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas):
	

	13.4.1
	Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime
	20-1400 ml



	13.4.2
	Slėginės ventiliacijos ribos
	10,2-60 cmH2O

	13.4.3
	Ventiliacijos dažnis
	4-60 k/min

	13.4.4
	Nustatomas tėkmės trigerio jautrumas
	2,0 -10 l/min



	13.4.5
	Aliarmų sistema
	Įdiegta ventiliacijos parametrų aliarmų sistema

	14.
	Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai:
	1. Maksimalus slėgis (Ppeak)

2. Vidutinis slėgis (Pmean)
3. Minimalus slėgis (Pmin) - pageidaujamas parametras
4. PEEP

5. Kvėpavimo takų slėgio kreivė

6. Iškvėpimo minutinis tūris

7. Iškvėpimo kvėpuojamasis tūris

8. Deguonies koncentracija (ne siauresnėse kaip 10-100% ribose)

9. I:E santykis - pageidaujamas parametras
10. Kvėpavimo dažnis

	15.
	Anestetinių dujų šalinimas
	Panaudotos anestetinės dujos šalinamos per komplekte su anestezijos aparatu pateikiamą ne mažiau kaip 5 m ilgio žarnelę su jungtimi, skirta pajungimui prie ligoninės panaudotų anestetinių dujų šalinimo sistemos lizdo (jungties tipas suderinamas užsakant įrangą).

	16.
	Reikalavimai anestezijos aparato komplektavimui (išskyrus anestetiko garintuvą, kurį pateiks anestetiko tiekėjas):
	Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas funkcijas 

	16.1
	Aparato elektros maitinimo kabelis
	Ne trumpesnis kaip 5 m.

	16.2
	Aparatui tiekiamų dujų vamzdeliai
	Skirtingų spalvų (pagal DIN standartą), ne trumpesni kaip 5 m, sukomplektuoti su jungtimis (jungčių tipai patikslinami  užsakant įrangą), skirtomis aparato pajungimui prie magistralinio vamzdyno

	16.3
	Papildomas deguonies išvadas
	1 vnt.

	16.4
	Integruota siurbimo sistema, jungiama prie ligoninėje esančios  centrinės vakuumo tiekimo sistemos
	1 vnt.

	17.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	18.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	19.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	20.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) instaliavimo instrukcijos;

c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) aptarnavimo instrukcijos;

e) gedimų nustatymo instrukcijos;

f) išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) atsarginių dalių katalogas;

h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	21.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Įrangai (neįskaitant eksploatacinių priedų) suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėn.,  įrangos eksploataciniams priedams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn.

	22.
	Garantijos sąlygos
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

	23.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


Antra pirkimo dalis. 

Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas naudoti MRT aparato aplinkoje - 1 vnt.

	Eil.
Nr.
	Parametrai
(specifikacija)
	Reikalaujamos 
parametrų reikšmės

	1.
	Taikymas
	Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas įvairių amžiaus grupių pacientams: naujagimiams, vaikams, suaugusiesiems

	2.
	Pritaikymas darbui magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) aparato aplinkoje
	Paciento gyvybinių parametrų monitorius pritaikytas darbui MRT aparatų, kurių magnetinio lauko stiprumas siekia 3 T, aplinkoje

	3.
	Magnetinio lauko stiprumo matavimas
	Monitoriuje integruotas magnetinio lauko stiprumo indikatorius

	4.
	Monitoriaus maitinimo šaltiniai
	1. 230V, 50 Hz elektros tinklas;

2. Yra vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius): aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 6 val.

	5.
	Reikalavimai monitoriaus ekranui
	1. Ekrano dydis ≥ 15 colių (≥ 38 cm);

2. Raiška ne mažesnė negu 1024 × 768 taškų;

3. Spalvotas;

4. Liečiamas ekranas.

	6.
	Stebimi (monitoruojami) parametrai
	1. Elektrokardiograma (EKG);

2. Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2);

3. Neinvazinis kraujospūdis (NIBP);

4. CO2 matavimas;

5. Kvėpavimo dažnis;

6. O2 įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje;

7. Anesteziologinių dujų monitoravimas – garinio anestetiko koncentracija įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje.

	7.
	Reikalavimai stebimų (monitoruojamų) parametrų kanalams:
	

	7.1.
	EKG
	1. EKG derivacijos: I, II, III;

2. Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 30–300 k/min.

	7.2.
	SpO2
	1. SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 30–100%;

2. Matavimo paklaida: ≤ ± 3% arba ≤ ± 2 Arms (diapazone 70–100%).

	7.3.
	Neinvazinio kraujospūdžio
	1. Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis;
2. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 15–255 mmHg;

3. Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis).

	7.4.
	CO2
	1. Matavimo diapazonas ne siauresnis negu 5-75 mmHg;

2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–100 k/min.

	8.
	Vaizduojamų kreivių skaičius ekrane
	Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ne mažiau kaip 4

	9.
	Parametrų įrašymo atminties trukmė
	Stebimų (monitoruojamų) parametrų įrašymo atminties trukmė ne mažesnė negu 8 val.

	10.
	EKG ir SpO2 matavimas
	EKG ir SpO2 matavimo jutikliai jungiami prie monitoriaus beviele technologija

	11.
	Pavojaus signalai (aliarmai)
	Garsiniai ir vizualiniai

	12.
	Monitoriaus priedų pritaikymas dirbti MRT aplinkoje
	Visi komplektuojami monitoriaus priedai yra pritaikyti dirbti MRT aparato aplinkoje

	13.
	Komplektacija (kartu su monitoriumi pateikiami priedai):
	

	13.1.
	EKG bevielis modulis su kabeliu
	1 komplektas (su priedais pritaikytais naujagimiams, vaikams ir suaugusiems – po 1 vnt.)

	13.2.
	SpO2 matavimo bevielis modulis su davikliu
	Saturacijos daviklių adapteriai naujagimių, vaikų ir suaugusiųjų saturacijai matuoti – po 1 vnt. kiekvieno

	13.3.
	Žarnelė su manžetėmis neinvaziniam AKS matuoti
	1. Žarnelė pritaikyta įvairaus amžiaus grupių (naujagimių, kūdikių, vaikų, suaugusiųjų) neinvazinio AKS matavimo manžečių prijungimui;

2. Naujagimių manžečių komplektas ≥ 3 dydžiai;

3. Vaikų manžečių komplektas ≥ 2 dydžiai;

4. Suaugusiųjų manžečių komplektas ≥ 3 dydžiai (tarp kurių: mažas, vidutinis, didelis);

5. Manžetės prijungimo žarnelės ilgis ≥ 3 m.

	13.4.
	CO2 kaniulės
	Su paciento gyvybinių parametrų monitoriumi pateikiamos CO2 kaniulės – po 1 komplektą:

1. Kaniulė/-ės naujagimiams;

2. Kaniulė/-ės vaikams;

3. Kaniulė/-ės suaugusiems.

	13.5.
	Mobilus stovas arba vežimėlis monitoriui su specialia vieta priedams laikyti arba stalčiumi monitoriaus priedams sudėti
	1 vnt.

	14.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

	15.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	16.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

	17.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;

b) instaliavimo instrukcijos;

c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;

d) aptarnavimo instrukcijos;

e) gedimų nustatymo instrukcijos;

f) išardymo-surinkimo instrukcijos;

g) atsarginių dalių katalogas;

h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;

i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);

j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).

	18.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Įrangai (neįskaitant eksploatacinių priedų) suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 36 mėn.,  įrangos eksploataciniams priedams suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėn.

	19.
	Garantijos sąlygos
	Į garantiją įskaičiuotas  nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

	20.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.


____________________________
6

