TIEKĖJŲ KLAUSIMAI / SIŪLYMAI / PASTABOS DĖL VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikos vykdomos rinkos konsultacijos CVP IS priemonėmis (ID 4345145) dėl pirkimo „NVP-66944 Reagentai hematologiniams tyrimams“ techninės specifikacijos

Gautos suinteresuotų rinkos dalyvių pastabos:

| Eil. Nr. | Pirkimo sąlygų reikalavimas | Siūlymas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| DĖL ANALIZATORIAUS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS: |  |  |  |
| 1. | 2. Hematologinio analizatoriaus matuojami diagnostiniai parametrai ne mažiau kaip 17: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IMG (IG) (#, %), RBC, HGB, HCT, MicroR, MacroR, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV | MicroR, MacroR, PDW parametrai riboja konkurenciją, nes dažnu atveju tai yra RUO moksliniams tikslams skirti parametrai, o ne IVD parametrai, todėl jie turi būti išbraukiami. Išskirtinai „X“ juos turi, tačiau pirkimas negali riboti konkurencijos iki vieno tiekėjo galinčio dalyvauti pirkime. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad šiuolaikiniai hematologiniai analizatoriai išmatuoja daugybę skirtingų parametrų, leidžiančių gauti greitą ir informatyvų paciento aneminės būklės vaizdą. Pažangių eritrocitų parametrų derinimas tarpusavyje arba su klasikiniais parametrais suteikia gydytojams daugiau informacijos (atsižvelgiant į skirtingus anemijos tipus, ligos progresavimo monitoravimą, atsaką į naudojamą gydymą) ir leidžia lengviau priimti sprendimą dėl tinkamo gydymo parinkimo anemiją sergančiam pacientui. Pavyzdžiui, sunkios įgimtos sferocitozės atveju būdingas mikrodalelių (eritrocito membranos dalių) išskyrimas, kurį atspindi MicroR parametro padidėjimas. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančius analizatorius hematologiniams tyrimams atlikti, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 2. | 2. Hematologinio analizatoriaus matuojami diagnostiniai parametrai ne mažiau kaip 17: WBC, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IMG (IG) (#, %), RBC, HGB, HCT, MicroR, MacroR, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, PDW, MPV | IMG (IG) parametrui prašome numatyti alternatyvų parametrą vėliavėlę / pranešimą - „Large Cells“ Didelės nesubrendę ląstelės. | Atsakome, kad su siūlymu sutinkame ir patiksliname reikalavimą į „IMG (IG) arba lygiavertis“. Skelbiant pirkimą bus atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |
| 3. | 4. Hematologinio analizatoriaus matavimo ribos: Matavimo ribos (linijiškumo ribos) ne siauresnės kaip: PLT 10-3000 x 10³/µL,HGB 15-255 g/L,WBC 0,5-400 x 10³/µL. | Siūlome koreguoti matavimo ribas (linijiškumo ribas) ne siauresnės kaip: PLT 10-2000 x 10³/µL, HGB 15-250 g/L, WBC 0,5-100 x 10³/µL. | Atsakome, kad siūlymas netenkinamas. Paaiškiname, kad matavimo ribų siaurinimas riboja klinikinę diagnostiką, ypač sudėtingų (ekstremalių) būklių atvejais. Taip pat gali sukelti papildomų kaštų ir rizikų, nes reikalautų papildomų tyrimų. Taigi, dėl siaurų matavimo ribų analizatorius nuodugniai neišmatuoja tiriamo mėginio, todėl mėginio ištyrimą privaloma pakartoti, kas reikalauja papildomo mėginio skiedimo ir baigus mėginio ištyrimą gaunamas netikslus perskaičiavimas. Pažymime, kad atlikus rinkos tyrimą ir atsižvelgus į rinkoje esančius analizatorius hematologiniams tyrimams atlikti, ne mažiau nei trijų gamintojų įranga atitinka visus techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 4. | 7. Našumas: Ne mažesnis kaip 60 mėginių/val. | Prašome numatyti nedidelę variaciją 60 mėginių/val. ±5 mėg., kad daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti pirkime. | Atsakome, kad su siūlymu dalinai sutinkame ir patiksliname reikalavimą į „Ne mažesnis kaip 55 mėginiai/val.“ Skelbiant pirkimą bus atnaujinta techninė specifikacija patikslinus reikalavimą. |

* Dalyvio siūlymo / pastabos tekstas neredaguotas

Dėkojame už aktyvų dalyvavimą teikiant pastabas.

Atkreipiame dėmesį, kad, jei dalyvausite planuojamame vykdyti pirkime, kartu su pasiūlymu pateikiamame Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento (toliau - EBVPD) III dalies „Pašalinimo pagrindai“ C13 skiltyje į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)“ atsakytumėte „Taip“.  Viešųjų pirkimų tarnyba teigia: „Jei tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai suteikė pirkimo vykdytojui konsultaciją (nesvarbu, ar rinkos tyrimo (jeigu apie atliekamą rinkos tyrimą buvo informuotas raštu), ar rinkos konsultacijos metu, ar teikdamas pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą ir pan.) arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą (pavyzdžiui, parengė techninį (darbo) projektą, techninę specifikaciją ir pan.), jis, pildydamas EBVPD III dalies “Pašalinimo pagrindai C13 skiltį, į klausimą „Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią procedūrą (VPĮ 46 str. 4 d. 3 p.)” turėtų atsakyti „Taip”.