Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė vykdė rinkos konsultaciją dėl optinio koherentinio tomografo pirkimo. Pateikiame tiekėjų pastabas ir atsakymus.

1. Tiekėjo pastabos:

Pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodyti kai kurie parametrai yra žemesni už šiuolaikinių aukštos klasės prietaisų galimybes. Siekiant užtikrinti aukštesnę kokybę, siūlome šiuos reikalavimus patikslinti:

- OKT skenavimo ašinė raiška (rezoliucija): Techninėje specifikacijoje nurodyta ne daugiau kaip 7 µm. Šiuolaikiniai prietaisai geba pasiekti žymiai geresnę, apie 3 µm, raišką. Siūlome patikslinti šį reikalavimą, kad būtų užtikrinta geresnė vaizdų kokybė ir tikslesnė diagnostika.

- OKT skenavimo šoninė raiška (rezoliucija): Reikalavimas nurodo ne daugiau kaip 20 µm. Rinkoje galima rasti prietaisų, kurių šoninė raiška siekia apie 12–15 µm. Siūlome patikslinti šį parametrą į ne daugiau kaip 15 µm, kad būtų užtikrintas didesnis detalių aiškumas.

- OKT skenavimo greitis: Techninėje specifikacijoje nurodytas greitis yra ne mažiau 50 000 A skenų per sekundę. Daugelis modernių prietaisų pasiekia didesnį greitį, pvz., 80 000 A skenų per sekundę ir daugiau. Didesnis greitis sumažina paciento judesio artefaktus ir sutrumpina tyrimo laiką.

1 Atsakymas:

Dėkojame už pateiktas pastabas, bet jūsų pasiūlymų netenkinsime dėl konkurencijos ribojimo.

2. Tiekėjo pastabos:

Papildomi naudingi funkcionalumai, didinantys klinikinę naudą

Ši techninė specifikacija neapima kai kurių svarbių funkcijų, kurios yra standartinės šiuolaikiniuose prietaisuose ir suteikia papildomos klinikinės naudos bei palengvina darbą:

- Automatinis tinklainės sluoksnių išskyrimas: Rekomenduojame pridėti reikalavimą, kad ši funkcija būtų pagrįsta dirbtinio intelekto (DI) technologija. Tai užtikrina didesnį segmentacijos tikslumą ir pagerina patologinių sričių įvertinimą.

- Realiojo laiko akies sekimas: Ši funkcija yra ypač svarbi norint kompensuoti nevalingus paciento akies judesius ir mirksėjimą tyrimo metu. Tai garantuoja, kad gauti vaizdai bus tikslūs ir tinkami analizei, sumažinant pakartotinių skenavimų poreikį.

- Plačiajuostis skenavimas: Galimybė atlikti didesnio ploto tinklainės skenavimus (pvz., iki 15x15 mm) yra ypač naudinga tiriant pacientus, sergančius glaukoma, nes leidžia vienu tyrimu įvertinti tinklainės, gyslainės ir regos nervo galvutės būklę.

2 Atsakymas:

Dėkojame už pateiktas pastabas, bet jūsų pasiūlymų netenkinsime dėl konkurencijos ribojimo.

3. Tiekėjo siūlymai:

Siūlomi vertinimo kriterijai:

1.	OKT skenavimo greitis ≥ 68 000 A-skenų/s – techninis parametras, tiesiogiai veikiantis tyrimo kokybę, pacientų komfortą ir darbo efektyvumą.

3.	Garantinių įsipareigojimų pratęsimas – užtikrina, kad įranga bus tinkamai aptarnauta ilgesnį laiką.

3 Atsakymas:

Dėkojame už pateiktas pastabas, bet jūsų pasiūlymų netenkinsime dėl konkurencijos ribojimo ir kainos išauginimo.

4. Tiekėjo siūlymai:

14 punktas: Siūlome atsisakyti šio punkto, nes jis riboja konkurenciją – kai kurie rinkoje esantys OKT prietaisai neturi fiksuoto vidinių fiksacijos taškų skaičiaus. Dažnu atveju įrenginys automatiškai parenka tiek taškų, kiek reikia optimaliam akies dugno periferijos skenavimui, todėl šis reikalavimas yra perteklinis ir neatspindi realių technologinių sprendimų.

15 punktas: Lietimui jautraus monitoriaus pasukimo ir pasvirimo kampas – reguliuojamas apie vertikalią ir horizontalią ašį

Siūlome atsisakyti apribojimo dėl liečiamo ekrano, nes tai riboja konkurenciją ir nesukuria jokios pridėtinės vertės atliekamiems tyrimams, nes  OKT prietaisas gali būti valdomas per komplektuojamą kompiuterį su aukštos raiškos monitoriumi. Valdymas vyksta įprastu būdu – naudojant belaidę klaviatūrą ir belaidę pelę.

Be to, šioje specifikacijoje jau yra nurodytas reikalavimas komplektuoti prietaisą su kompiuteriu ir monitoriumi, todėl papildomas apribojimas dėl valdymo būtinai liečiamame ekrane yra perteklinis ir neužtikrina lygiateisės konkurencinės aplinkos.

4 Atsakymas:

Dėkojame, atsižvegsime į jūsų pastabas dėl 14, 15 punktų ir patikslinsime techninę specifikaciją.

5. Tiekėjo siūlymas:

Kad įstaiga galėtų įsigyti kuo efektyvesnį ir pažangesnį prietaisą, siūlytume įtraukti kokybinius kriterijus:

Mūsų nuomone, ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus šiam įrenginiui galėtų būti A skenų kiekis per sekundę. Šis rodiklis apibūdina, kiek skenavimo linijų (angl. A-scans) aparatas gali atlikti per sekundę – tai tiesiogiai lemia vaizdų skiriamąją gebą, tyrimo greitį ir galimybę sumažinti judesio artefaktus.

Didesnis A skenų skaičius leidžia tiksliau ir greičiau įvertinti tinklainės struktūras, pagerina automatinį segmentavimą bei diagnostinį tikslumą. Siūlome šiam kriterijui taikyti ne mažesnį kaip 30 % svorį bendrame ekonominio naudingumo įvertinime.

Taip pat siūlome nustatyti, kad tiekėjui pasiūlius didesnį nei 75 000 A skenų per sekundę greitį, būtų skiriami papildomi balai.

Taip pat siūlome apsvarstyti galmybę į kokybinius kriterijus įtraukti ir ašines bei šoninės rezoliucijos reikšmes. Tiekėjui pasiūlius mažiau nei 7 ašinę ar mažiau nei 20 šoninę rezoliuciją – būtų skiriami papildomi balai. Tokiu atveju ligoninė galėtų įsigyti itin pažangų prietaisą, būtent šie parametria yra itin svarbūs kokybiškiems tyrimams gauti.

5 Atsakymas:

Perkančioji organizacija vertins pasiūlymą pagal kainą, o ne pagal kainos ir kokybės kriterijus.