
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Ultragarsinė diagnostinė sistema su būtinais priedais: 1 komplektas
	

	2.
	Sistemos architektūra:
	1. Mobili;
2. Pilnai skaitmeninė sistema;
3. Kanalų skaičius ≥ 8 100 000.
	

	3.
	Taikymo sritys:
	1. Vidaus organų tyrimai;
2. Akušeriniai tyrimai;
3. Ginekologiniai tyrimai;
4. 3D/4D vaisiaus tyrimai.
	

	4.
	Sistemos valdymas:
	1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui;
2. Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm;
3. Skaitinė – raidinė klaviatūra;
4. Valdymo pulto aukščio reguliavimo funkcija, ne mažiau 18 cm;
5. Stiprinimo kompensacija (angl. TGC arba lygiavertė) ≥ 8 lygių;
6. Valdymo pultas nuo centrinės padėties pasukamas ne mažiau nei 30 laipsnių į kairę ir ne mažiau nei 30 laipsnių į dešinę;
       7. Sistemos svoris be priedų ne didesnis nei 105 kg.
	

	5.
	Aparato monitorius:
	1. Aukštos raiškos, skystųjų kristalų monitorius su LED pašvietimu arba OLED;
2. Ekrano įstrižainė ≥ 60 cm;
3. Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) taškų;
4. Monitorių laikantis rėmas sukiojamas į abi puses po ≥ 90°.
	

	6.
	Automatinis parametrų optimizavimas
	Dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose.
	

	7.
	Darbo režimai
	1. 	2D režimas;
2. Vienmatis režimas M;
3. Spalvinio doplerio režimas;
4. Pulsinės bangos doplerio režimas;
5. Galios doplerio režimas;
6. 3D/4D vaizdavimo režimas.
	

	8.
	2D režimas
	1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 40 cm;
2. Vaizdų sumavimo režimas, kuriame vaizdas sudaromas susumavus keletą vaizdų, gautų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais;
3. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams ir artefaktams mažinti.
	

	9.
	Spalvinio doplerio režimas
	1. Tėkmės greičio doplerio režimas;
2. Galios doplerio režimas;
3. Audinių doplerio režimas.
	

	10.
	Pulsinės bangos spektrinio doplerio režimas
	1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas;
2. PRF ≥ 1.1 – 22.0 kHz;
3. Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 8 m/s.
	

	11.
	Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius
	≥ 4
	

	12.
	Davikliai:
	
	

	12.1.
	Tūrinis konvekcinis daviklis 
(kiekis 1 vnt.)
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2.0 iki 8.0 MHz;
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 65° (būtina nurodyti tikrąjį, ne programiškai praplėstą kampą);
3. Darbinių elementų ≥ 192.
	

	12.2.
	Ertminis daviklis 
(kiekis 1 vnt. )
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis nei kaip 4.0 MHz iki 9.0 MHz;
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 150°;
3. Elementų skaičius ≥ 192;
	

	12.3
	Konvekcinis daviklis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2.0 MHz iki 5.0 MHz;
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 70°;
3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190;
4. Vieno kristalo arba matricinės technologijos.
	

	12.4.
	Aukšto dažnio konvekcinis daviklis
(kiekis 1 vnt.)
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3.0 MHz iki 8.0 MHz;
2. Maksimalus apžiūros lauko kampas ≥ 66°;
3. Darbinių elementų skaičius ≥ 190;
4. Vieno kristalo arba matricinės technologijos.
	

	13.
	Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga
	1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime;
2. Automatizuoti vaisiaus matavimai:
2.1. Galvos diametro (BPD)
2.2. Galvos apimties (HC)
2.3. Pilvo apimties (AC)
2.4. Šlaunikaulio ilgio (FL)
2.5. Žąstikaulio ilgio (HL)
2.6. Sprando vaiskumos (NT)
3. Automatizuoti vaisiaus smegenų matavimai;
4. Vaisiaus 3D išryškinimo ir vaizdo pagerinimo funkcija;
5. STIC (Spatio – Temporal Image Correlation) režimas arba lygiavertis; 
	

	14.
	Aparato vidinė atmintis
	≥ 512 GB
	

	15.
	Spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas
	

	16.
	Aparato jungtys / sąsajos
	1. Ethernet jungtis;
2. HDMI arba DisplayPort jungtis;
3. USB jungtys (≥ 4)
	

	17.
	Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu
	Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga:
a)	informacijos perdavimo DICOM Store/Send;
b)	vaizdų spausdinimo – DICOM Print;
c)	atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist;
d)	užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve.
	

	18.
	Galimybė tyrimo vaizdus persiųsti į išmanujį telefoną nuskanuojant QR kodą prietaiso ekrane
	Būtina
	

	19.
	Ultragarso aparato maitinimo šaltinis:
	230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas bei integruotas vidinis akumuliatorius, palaikantis sistemos veiklą ≥ 40 min.
	

	20.
	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu
	Būtina (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	21.
	
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	

	22.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
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