## 1. Vitek
1 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS MIKROBIOLOGINIAMS tyrimams ANALIZATORIUMI VITEK2 Compact (valdomas nuosavybės teise) , arba kitu tiekėjo siūlomu analizatoriumi (lygiaverčiu), kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Specialūs reikalavimai | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
1 |  | 33696500-0 | Laboratoriniai reagentai darbui su bakteriologinių tyrimų sistemos analizatoriumi | [9 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 1 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 1 pirkimo dalies kainą su PVM
| 1.1 |  | Mikroorganizmų identifikavaimas | Kliniškai svarbių mikroorganizmų identifikavimas iki rūšies | 900 | įskaitant gram(-), gram(+), neiserijas, hemofilus, mieliagrybius, anaerobinius ir Bacillaceae mikroorganizmus
| 1.2 |  | Atsparumo antibiotikams tyrimai | Jautrumo antibiotikams tyrimai, nustatant MSK vertę | 440 | vienu tyrimu tiriama ne mažiau kaip 15 antibiotikų, ne mažiau kaip 3 koncentracijomis kiekvieno
| 1.3 |  | Atsparumo priešgrybiniams vaistams tyrimai | Jautrumo priešgrybiniams vaistams tyrimai, nustatant MSK vertę | 60 | vienu tyrimu tiriama ne mažiau kaip 5 medžiagos, ne mažiau kaip 3 koncentracijomis kiekvieno
| 1.4 |  | Atsparumo antibiotikams tyrimai streptokokams | Jautrumo antibiotikams tyrimai, nustatant MSK vertę | 80 | vienu tyrimu tiriama ne mažiau kaip 10 antibiotikų, ne mažiau kaip 3 streptokokams specifiškomis koncentracijomis kiekvieno
| 1.5 |  | Papildomos priemonės, QC tyrimai ir kontrolinės medžiagos nurodytam tyrimų skaičiui atlikti (įrašyti tikslius pavadinimus ir kiekius)
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
Eil.Nr. |  |  | Parametro pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 |  |  | Paskirtis: | Autonominė automatizuota mikrobiologinių tyrimų sistema
Skirta atlikti mikroorganizmų kultūros identifikaciją iki rūšies
Mikroorganizmo jautrumo antibiotikams tyrimas ir interpretavimas
2 |  |  | Darbo principas:
Analizatorius naudoja iš anksto paruoštą mikroorganizmų kultūrų suspensiją
Analizatorius tyrimo priemones su paruošta suspensija užpildo automatiškai
Analizatorius užtikrina tyrimo priemonių saugų uždarymą
Automatinis inkubavimas
Automatinis tyrimo duomenų nuskaitymas, rezultatų pateikimas ir interpretavimas
Automatinis panaudotų tyrimo priemonių pernešimas į atliekų talpyklas
3 |  |  | Darbo eiga: | Naujo tyrimo paleidimas bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo kitų atliekamų tyrimų
4 |  |  | Našumas: | Sistema turi užtikrinti nurodyto tyrimų skaičiaus atlikimą
5 |  |  | Komplektuojamos priemonės ar periferiniai įrenginiai darbo vietai užtikrinti | Nurodo tiekėjas
6 |  |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas
Tęsinys kitame lape

## 2. Sterilių skysčių
2 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS automatizuotai sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose. Tiekėjas turės suteikti 1 automatizuotą sistemą panaudos sutarties pagrindu 36 mėnesiams.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
2 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotai sistemai, skirtai mikroorganizmų aptikimui kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 2 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 2 pirkimo dalies kainą su PVM
| 2.1 |  | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Turi atitikti reikalavimus | 400 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.1.1 | ...... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 2.2 |  | Buteliukai su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta anaerobinių bakterijų ir fakultatyvinių anaerobinių bakterijų nustatymui iš kraujo ir kitų normaliai sterilių kūno skysčių. Turi atitikti reikalavimus | 400 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.2.1 | ....... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 2.3 |  | Mažesnio ėminio tūrio buteliukai (pediatriniai) su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais ir skysta terpe skirta aerobinių bakterijų, fakultatyvinių anaerobinių bakterijų ir mikroskopinių grybų nustatymui iš kraujo. Turi atitikti reikalavimus | 600 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 2.3.1 | .................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 2.4 |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
2.5
2.6
Kitos reikalingos priemonės (pvz. kapiliarai ir pan.):
| 2.7 |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Lentelės Nr. 2 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
1 | Reikalavimai buteliukams:
1.1. | Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
1.2. | Buteliukai turi būti pagaminti iš plastiko ir užpildyti skysta terpe su antibiotikus absorbuojančiais polimeriniais karoliukais.
1.3. | Buteliukai su terpe turi būti skirti nustatyti aerobinėms bakterijoms ir mieliagrybiam/pelėsiniams grybams bei anaerobinėms bakterijoms.
1.4. | Buteliukai su suleista į vidų tiriamąja medžiaga iki pristatymo į laboratoriją gali būti laikomi kambario temperatūroje (15-25°C) iki 24 val.
1.5. | Numatyta atidėto buteliukų įdėjimo į instrumentą galimybė (uždelstas įkėlimas iki 24 val.)
1.6. | Pateikti priemonių naudojimosi instrukcijas su pažymėtais atitikimą patvirtinančiais punktais
2. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti
2.1. | sterilius adpterius su peteliškėmis ėminių surinkimui
2.2. | kontrolines medžiagas
2.3. | priemones teigiamų pasėlių išsėjimui
2.4. | priemones analizatoriaus (sistemos) eksploatacijai
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Aptikti mikroorganizmus (bakterijas ir mikroskopinius grybus) kraujyje ir kituose steriliuose organizmo skysčiuose (cerebrospinaliniame bei sąnario, pleuros, perikardo, pilvo ertmių skysčiuose)
3. | Įspėjimo signalų sistema | Nustačius mikroorganizmų augimą buteliuke, esant prietaiso gedimui ir operacijų klaidos atveju, analizatoriuje turi būti įdiegta vizualinė ir garsinė įspėjimo signalų sistema
4. | Inkubacijos laiko keitimas | Maksimalus buteliuko inkubacijos laikas gali būti keičiamas kiekvienam buteliukui atskirai įdėjimo metu arba po įdėjimo į analizatorių.
5. | Galimybė analizuoti mikroorganizmo augimo analizatoriuje kreivę | Būtinas
6. | Duomenų perkėlimas ir saugojimas | Galimybė perkelti ir saugoti atsargines duomenų kopijas tam skirtose laikmenose
7. | Analizatoriaus inkubatoriaus talpa | Ne mažiau nei 60 buteliukų
8. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
9. | CE sertifikatas | Būtinas
10. | Mikroorganizmų automatizuotos tyrimų sistemos sudėtinės dalys | Analizatorius, kompiuteris ir monitorius (jei neintegruoti į analizatorių), spausdintuvas, nepertraukiamos srovės šaltinis (UPS)
Tęsinys kitame lape

## 3. Dažymo sist
3 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAI GRAMO DAŽYMO SISTEMAI AEROSPRAY GRAM (valdomas nuosavybės teise) , arba kitu tiekėjo siūlomu analizatoriumi (lygiaverčiu), kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Paskirtis | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Specialūs reikalavimai | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
3 |  | 33696500-0 | Reagentai ir papildomos priemonės automatizuotai Gramo dažymo sistemai Aerospray GRAM |  | 3000 | [7 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 3 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 3 pirkimo dalies kainą su PVM
| 3.1 |  | Gram Reagentas A | Blukintojas su Acetonu ir Safraninu | 3000 | Blukintojas su Acetonu ir Safraninu
| 3.2 |  | Gram Reagentas B | Iodinas | 3000 | Iodinas
| 3.3 |  | Gram Reagentas C | Kristal Violetas | 3000 | Kristal Violetas
| 3.4 |  | Gram Reagentas E | Metanolis | 3000 | Metanolis
| 3.5 |  | ............................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
3.6
3.7
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Pristatoma įranga nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius - 1 vnt. | Analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatizuota Gramo dažymo sistema mikrobiologinių tepinėlių dažymui Gramo būdu
5. | Analizatoriaus talpa | Ne mažiau nei 10 mikrobiologinių tepinėlių stikliukų
| Komplektuojamos priemonės darbui užtikrinti | Nurodo tiekėjas
6. | Naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Pateikiama kartu su įranga
7. | CE sertifikatas | Būtinas

## 4. Hematologija
4 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS hematologinių tyrimų atlikimui dviem analizatoriais, skirtiems atlikti bendrąjį kraujo tyrimą su 5 rūšių leukocitų diferenciacija, kurie turės būti suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Tiriamos analitės : leukocitų diferenciavimas į penkias populiacijas ( NE (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), EO (# ir %), BA (# ir %)), WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal tyrimų poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas
4 |  | 33696500-0 | Reagentai, kontrolinės ir pagalbinės medžiagos turi būti skystos , reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 3-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 36 mėn. atlikti. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti hematologinį analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 4 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 4 pirkimo dalies kainą su PVM
| 4.1 |  | Tiriamos analitės : leukocitų diferenciavimas į penkias populiacijas ( NE (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), EO (# ir %), BA (# ir %)), WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW- SD, RDW-CW ( ne mažiau 21 parametro, gali būti ir daugiau) | 60000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 4.1.1 | ......................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba lygiaverčiu siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
| 4.2... |  | .........
Kitos reikalingos priemonės (pvz. printerio juostelė, dažų kasetė, popierius ir pan.):
| 4.3... |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
4.4...
4.5...
Lentelės Nr.4 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos (pirmumas teikiamas naujam). Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 |  | Analizatortius - 2 vnt. Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
| 2 |  | Analizatoriaus komplektacija . Analizatorius su lietimu valdomu monitoriumi, išoriniu (rankiniu) barkodų skaitytuvu ir išoriniu spausdintuvu.
| 3 |  | Analizatoriaus paskirtis. Hematologinis analizatorius – 1 vnt. turi būti skirtas atlikti bendrąjį kraujo tyrimą (BKT) ir leukocitus (WBC) su leukocitų diferenciacija. Bendrajame kraujo tyrime (BKT) turi būti šios smulkesnės analitės: WBC, NE (# ir %), LY (# ir %), MO (# ir %), EO (# ir %), BA (# ir %), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD,RDW-CV, PLT, MPV ( ne mažiau 21 parametro, gali būti ir daugiau).
| 4 |  | Matavimo principas. Leukocitų populiacijos turi būti matuojamos tiesiogiai fizikiniais, optiniais metodais nenaudojant dažų ar fluorescencinių reakcijų ir neišskaičiuojamos.
| 5 |  | Mėginio kiekis . CBC + Diff režime 10 - 15 µl kraujo
| 6 |  | Našumas. Ne mažiau 60 tyrimų per valandą.
| 7 |  | Reagentų sistema. Ne daugiau trijų reagentų (neįskaičiavus kontrolės ir kalibratoriaus).
| 8 |  | Mėginiai. Kapiliarinis ir veninis kraujas.
| 9 |  | Programinė įranga ir duomenų valdymas. Išorinis delninis brūkšninių kodų skaitytuvas, leidžiantis nuskaityti reagentų, kontrolių, kalibratorių partijos numerius ir galiojimo datas, mėginio ID. Atmintyje saugoma ne mažiau kaip 30000 tyrimų rezultatų.
| 10 |  | Vidinė kokybės kontrolės programa.Būtina. Atskira kokybės kontrolės duomenų bazė. Analizatorius turi pateikti kokybės kontrolės rezultatus kaip LJ grafikus.
| 11 |  | Išorinė kokybės kontrolės programa. Nemokama, to paties gamintojo arba trečios šalies tiekėjo tarplaboratorinė kokybės užtikrinimo programa, kuriai yra validuotas siūlomas analizatorius : - leidžianti interaktyviai suvesti mėnesio kokybės kontrolės duomenis; - galimybė greitai, interaktyviai gauti ataskaitas; - turi turėti tiesioginę prieigą prie ankstesnių (ne mažiau kaip vienerių) metų ataskaitų; - turi sumažinti popierinio darbo sąnaudas.
| 12 |  | Analizatoriaus jungtys. Analizatorius turi būti kartu su prie jo prijungtu (arba analizatoriaus viduje integruotu) kompiuteriu, kuriame įdiegta visa analizatoriui valdyti reikalinga programinė įranga. Kompiuteris turi būti su monitoriumi (arba analizatoriuje integruotu ekranu), klaviatūra (arba jautriu liečiamu valdymo ekranu) ir tyrimų rezultatų spausdintuvu (išoriniu arba integruotu analizatoriaus viduje).
| 13 |  | Tyrimo rezultatas.BKT rezultatas turi būti pateikiamas ir išspausdinamas su visomis nurodytomis analitėmis ir ląstelių išsidėstymu (grafiniu pavaizdavimu).
| 14 |  | Pranešimai operatoriui apie analizatoriaus būklę. Pranešimai apie tyrimo eigą, sutrikimus. Reagentų kiekio stebėjimas, galiojimo datos sekimas.
| 15 |  | Įrenginys turi būti integruotas su ligoninės informacine sistema, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informcinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų ir/arba lietuvių kalbomis).
Tęsinys kitame lape

## 5.CRB
5 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS kiekybiniams klinikinės chemijos CRB ir HbA1C dviems fotometrams, turės būti suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu 36 mėnesiam.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
5 |  | 33696500-0 | Laboratoriniai reagentai darbui su fotometru kiekybiniam klinikinės chemijos CRB ir HbA1C nustatymui. | [9 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 5 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 5 pirkimo dalies kainą su PVM
| 5.1 |  | C-reaktyvus baltymas Klinikinė diagnostinė laboratorija K.Donelaičio g.5 | 26000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5.1.1 | ...... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 5.2 |  | HbA1c Klinikinė diagnostinė laboratorija K.Donelaičio g.5 | 300 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 5.2.1 | ...... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
5.3
5.4
|  |  | Kitos reikalingos priemonės (pvz. kapiliarai ir pan.): | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Lentelės Nr.5 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą. Analizatorius turi būti tinkamas darbui su kritinėmis ligomis sergančiais pacientais, gulinčiais intensyvios terapijos skyriuje.
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui: |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas).g Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Prietaisas - 2vnt. Portatyvus POCT automatinis analizatorius kiekybiniam CRB ir HbA1c tyrimui su brūkšninių kodų skaitytuvu. Tinkamas naudoti kritinės būklės pacientams, kritinėse sveikatos priežiūros aplinkose (skubios pagalbos priėmimo skyriuje, intensyvios terapijos skyriuje, naujagimiams). Analizatoriaus darbo vieta laboratorijoje. | Nereikalaujantis analizatoriaus papildomos priežiūros: vykdoma automatinė analizatoriaus savikontrolė (pvz. optinės sistemos patikra), automatinis analizatoriaus kalibravimas, automatiškai perduoda rezultatus į IT sistemas.
| 2 | Prietaiso paskirtis | Kiekybinis CRB ir HbA1c nustatymas.
| 3 | Lygiavertė CRB ir HbA1c tyrimų atlikimui skirta įranga. | Visiems nurodytiems reikalaujamiems techniniams parametrams taikoma „arba lygiavertis“.
| 4 | Nustatomi parametrai | 1.CRB (C reaktyvus baltymas) prietaisas su privaloma automatine HCT (hematokrito) korekcija ne siauresnėse kaip 20-60% ribose 2.HbA1c (Glikozilintas hemoglobinas)
| 5 | Mėginio tipas | 1.CRB: Bendras kraujas, serumas, plazma 2.HbA1c: Bendras kraujas.
| 6 | Mėginio dydis | ne daugiau kaip 10 µl;
| 7 | Matavimo ribos | 1. CRB ne siauresnės kaip 5 - 200mg/l, 2. HbA1c ne siauresnės kaip 4-15%
| 8 | Tikslumas | 1.CRB: CV ≤ 10% 2.HbA1c: ≤ 5%
| 9 | Kalibravimas, įskaitant reagentus | Nereikalingas arba automatinis, nereikalaujantis papildomų operatoriaus veiksmų.
| 10 | Kokybės kontrolė | Integruota kokybės kontrolės programa, nereikalaujanti papildomo kontrolinių medžiagų paruošimo, ne mažiau kaip dviejų skirtingų reikšmių (lygių) paruoštos naudoti (be skiedimų) kontrolinės medžiagos.
| 11 | Valdymas | Per lietimui jautrų ekraną.
| 12 | Atmintis | Ne mažiau nei 100 pacientų tyrimų rezultatų, rezultatus galima perkelti į USB laikmeną ar lygiavertę laikmeną.
| 13 | Analizatoriaus našumas | 1.CRB: ne mažiau 15 tyrimų per 1h. 2. HbA1c: ne mažiau 5 tyrimų per 1h
| 14 | Matavimo metodas | Fotometrinis, imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis, imunofluorescencinį.
| 15 | Gamintojo CE sertifikatai, ženklinimas | Būtina
| 16 | Maitinimas | Analizatorius su akumuliatoriais (baterijomis) pakraunamomis nuo 220V arba komplektuojamos UPS ne mažiau kaip 20 tyrimų atlikti dingus elektrai.
| 17 | Duomenų perdavimas ir keitimasis (LIS). | Įrenginys turi turėti tinkamas jungtis duomenų perdavimui ir būti integruotas su ligoninės informacine sistema dvikrypte komunikacija, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informacinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis).
| 18 | Analizatorius | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas kilmės šalis
Tęsinys kitame lape

## 6. Gliukozė
6 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS gliukozės analizatoriui "Accu-Chek Inform "(valdomas nuosavybės teise) , ir suteikti dar 2 tokius pat arba lygiaverčius 3 analizatorius, kurie turės būti suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
6 |  | 33696500-0 | Elekrocheminės gliukozės dehidrogenazės reakcijos pagrindu veikiančios juostelės gliukozės koncentracijos tyrimui kraujyje | Tiekėjas turi ligoninei pateikti 2 gliukozės analizatorius naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas.
| 6.1 |  | Juostelės gliukozės koncentracijos tyrimui kraujyje | 12000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 6.1.1 | .................. Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
Lentelės Nr.6 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai lygiaverčiam analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas u pasiūlymu turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 5 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą. Analizatorius turi būti tinkamas darbui su kritinėmis ligomis sergančiais pacientais, gulinčiais intensyvios terapijos skyriuje.
| Eil. Nr. | Reikalavimai analizatoriui: |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Analizatorius | Portatyvus POCT diagnostinis analizatorius gliukozės koncentracijos kiekybiniam nustatymui su integruotu br.kodų skaitytuvu ir dėklu transportavimui. Profesionaliam naudojimui. Tinkamas naudoti kritinės būklės pacientams (skubios pagalbos , intensyvios terapijos skyriuje).
| 2 | Tiriami parametrai | Gliukozės koncentracija. Mėginys - veninis, kapiliarinis, arterinis kraujas, kraujas su EDTA.
| 3 | Matavimo metodas | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija. Rezultatai atitinka gliukozės koncentraciją kraujo plazmoje.
| 4 | Mėginio hematokrito ribos ne siauresnės kaip | 20-60%
| 5 | Prietaiso kalibracija | pagal ID-GCMS metodą arba lygiavertį.
| 6 | Sistemos tikslumas | Atitinka minimalius reikalavimus pagal ISO 15197
| 7 | Mėginio tūris | ≤ 1.0 µl
| 8 | Matavimo ribos ne siauresnės kaip | 1,1-33,0mmol/l
| 9 | Kokybės kontrolė | Ne mažiau 2 lygių. Integruota kokybės kontrolės programa. Blokuoja analizatorių tinkamai neatlikus kokybės kontrolės tyrimo.
| 10 | Reagentai | Testai juostelės neturi galiojimo apribojimo, atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės.
| 11 | Garsinis signalas | Mėginio kiekio pakankamumo patvirtinimo funkcija
| 12 | Valdymo ekranas | Liečiamas, jutiklinis LCD .
| 13 | Tyrimo atlikimo laikas | iki 10 sek.
| 14 | Atmintis | ne mažiau kaip 1000 matavimų rezultatų
| 15 | Maitinimas | nuo 220v pakraunamas akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau kaip 100 matavimų iš eilės su viena pilna įkrova.
| 16 | Duomenų perdavimas ir keitimasis (LIS). | Įrenginys turi turėti tinkamas jungtis duomenų perdavimui ir būti integruotas su ligoninės informacine sistema dvikrypte komunikacija, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informacinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis).
| 17 | Analizatorius | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, modelis, gamintojas kilmės šalis
Tęsinys kitame lape

## 7 pH
7 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos, bilirubino tyrimų atlikimui .Tiekėjas turės suteikti perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu 1 automatinį kasetinį analizatorių ir jo duomenų valdymo programinę irangą.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
7 |  | 33696500-0 | Reagentai (kasetės) šarmų-rūgščių ir kraujo dujų analizatoriui (Kraujo dujos, pH, elektrolitai, metabolitai, oksimetrijos, bilirubino tyrimai) su integruota kalibracijos ir kokybės kontrolės proceso valdymo programa ir priemonės tyrimams atlikti.Reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į kasetes. Tikslus reagentų ir kitų priemonių (kapiliarų, kamštukų, švirkštų kraujo paėmimui ir pan.) kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti pats užpildydamas specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę vidinę kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 36 mėn. atlikti. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti ph analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 7 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 7 pirkimo dalies kainą su PVM
| 7.1 |  | pH, pCO2, pO2, Ca2+, K+,Na+,Cl-, gliukozė, laktatai, bendras hemoglobinas, (tHB), methemoglobinas, (MetHB), karboksihemoglobinas(COHb), deoksihemoglobinas (HHb), oksihemoglobinas (O2Hb), deguonies saturacija(sO2), Bilirubinas (neonatalinis bilirubinas(nBili)). | Tyrimų skaičius per 36 mėnesių 21 600. Tyrimų skaičius per 1 mėnesį apie 600. Kapiliarų skaičius per 36 mėn.- 16 000 vnt. kamštukų skaičius per 36 mėn. - 32 000 vnt., švirkštų skaičius per 36 mėn. - 5 600 vnt., metaliukai kraujo maišymui kapiliare per 36 mėn. -20 000vnt. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 7.1.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
|  | 7.1.2... | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
|  | 7.1.3... | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Kitos reikalingos priemonės (pvz. heparinizuoti kapiliarai, akmštekiai kapiliarams, metaliukai pamaišymui, švirkštai, popierius ir t.t)
| 7.2... |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
7.3...
7.4...
Lentelės Nr. 7 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Į 7.1 punkto lentelėje nurodytą maksimalų tyrimų skaičių neįskaičiuotos kontrolės ir kalibratoriai, - šias prekes turi apskaičiuoti tiekėjas. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje per 36 mėn. atlikti. Siūlomo prekių kiekio turi pakakti nurodytam maksimaliam tyrimų kiekiui atlikti per visą sutarties laikotarpį, atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų , eksploatacinių medžiagų, papildomų priemonių galiojimo trukmę, atidarius pakuotę.
Reikalavinai įrangai
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Automatinis kasetinis analizatortius - 1 vnt. | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas, kilmės šalis.
| 2 | Analizatoriaus paskirtis. | Kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos, bilirubino (neonatalinis bilirubinas) tyrimų atlikimui skirta įranga.
| 3 | Lygiavertė kraujo dujų, pH, elektrolitų, metabolitų, oksimetrijos, bilirubino (neonatalinio bilirubino) tyrimų atlikimui skirta įranga. | Visiems nurodytiems reikalaujamiems techniniams parametrams taikoma „arba lygiavertis“.
| 4 | Automatinis kasetinis analizatorius | Analizatorius turi būti kasetinis, ne daugiau nei su trim keičiamais komponentais, įskaitant ir kesetę, pritaikytą atlikti 7.1 lentelėje nurodytą tyrimų skaičių, neturi būti keičiamų elektrodų, membranų ir dujų balionų; turi būti minimalūs priežiūros, aptarnavimo reikalavimai, POCT paskirties. Analizatoriaus darbo vieta laboratorijoje.
| 5 | Matavimo metodai | Elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jono selektyvinis, spektrofotometrinis, optinis ar lygiaverčiai metodai.
| 6 | Tyrimų atlikimui naudojami ėminiai/mėginiai | Analizatorius turi būti pritaikytas tirti mėginius iš kapiliarų ir švirkštų, matuoti įvairius ėminio/mėginio tipus: arterinį, veninį, kapiliarinį kraują ir turėti galimybę nurodyti kraujo tipą analizatoriaus programoje.
| 7 | Pateikiama informacija | Analizatoriaus programinė įranga turi teikti informaciją apie reagentus, kalibracijos, kontrolės ir jų tinkamumo duomenis, atliktų tyrimų rezultatus.
| 8 | Matuojami tyrimai/analitės | Analizatorius turi matuoti šiuos tyrimus/analites:
pH
Kraujo dujos: pCO2, pO2.
Elektrolitai: Ca2+, K+, Na+, Cl‾.
Metabolitai: gliukozė, laktatai.
CO-oksimetrija: bendras hemoglobinas (tHb), methemoglobinas (FMetHb), karboksihemoglobinas (FCOHb), deoksihemoglobinas (FHHb), oksihemoglobinas (FO2Hb), Deguonies saturacija (sO2).
Neonatalinis bilirubinas (nBili)
|  | Pastaba: | Trumpiniai gali būti žymimi ir kitaip, tačiau parametrai turi atitikti nurodytą. Tyrimo parametrai gali būti matuojami arba apskaičiuojami (išvestiniai).
| 9 | Darbo rėžimai | Analizatoriaus darbo rėžimas: 24val./7 dienos Palaikomas UPS.
| 10 | Kalibravimo sistema | Analizatoriuje turi būti automatinė (be vartotojo įsikišimo) kalibracija numatytais laiko tarpais, užtikrinanti stabilų analizatoriaus darbą visą parą. Kalibracinės medžiagos (kalibratoriai) turi būti integruoti kasetėje.
| 11 | Kokybės kontrolės sistema | Kokybės kontrolės sistema turi būti automatinė, integruota kasetėje. Atliekama - ne mažiau 3 skirtingų lygių ir ne rečiau kaip 1 kartą per parą. Į atliktų tyrimų skaičių kontrolė neturi būti įskaičiuojama. Turi būti integruota kokybės kontrolės programa, teikianti kokybės kontrolės tyrimų rezultatus, skaičiuojanti pagrindinius statistinius rodiklius ir vaizduojanti rezultatus (L-J) grafiškai.
| 12 | Rezultatų spausdinimas | Turi būti galimybė atspausdinti tyrimų protokolų rezultatus.
| 13 | Atminties talpa | Ne mažiau 1000 vartotojo duomenų rezultatų.
| 14 | Analizatoriaus priežiūra | Analizatorių programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus.
| 15 | Duomenų perdavimas ir keitimasis (LIS). | Įrenginys turi turėti tinkamas jungtis duomenų perdavimui ir būti integruotas su ligoninės informacine sistema dvikrypte komunikacija, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informacinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis).
| 16 | Įrangos pagaminimo metai | Ne vėlesni nei 2023 metai.
| 17 | Tiekėjai privalo: | 17.1 pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba ir/arba anglų kalba vertimo netikslumams išsiaiškinti. Pateikti elektronines ir/arba popierines dokumentų kopijas.
17.2 pateikti lietuvių kalba reagentų, kalibravimo ir kontrolinių medžiagų, kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo instrukcijas, darbo metodikas bei saugos duomenų lapus. Galima pateikti elektroninėje laikmenoje.
17.3 pravesti detalų personalo mokymą darbui su analizatoriumi, turi būti pateiktas išsamus, patogus naudojimui darbo/vartotojo vadovas lietuvių/anglų kalbomis (išsamus klaidų, perspėjimų paaiškinimas ir būtinų veiksmų atlikimas; aptarnavimo procedūrų paaiškinimas ir vaizdinis pateikimas, bei kita), bei turi būti garantuotas personalo konsultavimas techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo klausimais visą sutarties laikotarpį.
17.4 Įrangos galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) nuotoliniu būdu po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Nepavykus nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežasties nuotoliniu būdu - gamintojo įgaliotas serviso inžinierius per 24val. po oficialaus gavėjo pranešimo privalo nustatyti galimų defektų ir/ar gedimų/ sutrikimų priežastis ir pagal galimybes atlikti šalinimo veiksmus (remontą) darbo vietoje. Įranga turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
| 18 | Techninis analizatoriaus aptarnavimas, garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą /remontą visą panaudos sutarties galiojimo laiką. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas , kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Darbai turi būti atliekami gamintojo įgaliotų serviso inžinierių.
Tęsinys kitame lape

## 8. Vit D
8 PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS imunocheminiams tyrimams (Procalcitoninui ir Bendram Vitaminui D) atlikimui analizatoriumi, kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu. Analizatorius - 1 vnt.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
8 |  | 33696500-0 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). | Tiekėjas turi ligoninei pateikti imunocheminį analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 8 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 8 pirkimo dalies kainą su PVM
| 8.1 |  | Bendras Vitaminas D | 8500 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 8.1.1 | .......................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 8.2 |  | Prokalcitoninas | 1700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 8.2.1 | .......................................................... Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su nurodytu arba alternatyviu, siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
|  |  | Kitos reikalingos priemonės (pvz.popierius ir pan.): |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 8... |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
8...
8...
TECHNINIAI REIKALAVIMAI IMUNOCHEMINIAM ANALIZATORIUI
Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Automatizuotas imunocheminis analizatorius su integruotu arba su išoriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu. Panaudai siūlomas analizatorius turi būti ne senesnis nei 2023m
2 | Analizatoriaus reagentai turi būti paruošti naudojimui strypeliuose (kasetėse) - 1 strypelis (1 kasetė) vienam testui (tyrimui), vienai kontrolei, vienam kalibratoriui, priklausomai nuo tyrimo metodikos. |  |  |  | Būtina
3 | Reagentų stabilumas atidarius pakuotę - iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. |  |  |  | Būtina
4 | Kalibracijų dažnumas: 6-12 kartų per metus |  |  |  | Būtina
5 | Kontrolių atlikimas vadovaujantis ISO 15189. Kontrolė atliekama kiekvieną dieną ir pagal gamintojo rekomendacijas. Kontrolinė medžiaga turi būti 1,2 arba 3 lygių, priklausomai nuo tyrimo metodikos. |  |  |  | Būtina.
6 | Galimybė tirti pavienius tyrimus arba vienu metu atlikti nuo 6 iki 12 mėginių. |  |  |  | Būtina
7 | Analizatorius nereikalauja jokių ploviklių, neturi skystų atliekų, nereikalingas distiliuotas vanduo. |  |  |  | Būtina
8 | Reikalingas išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas |  |  |  | Būtina
9 | Įrenginys turi būti integruotas su ligoninės informacine sistema, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informacinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis). |  |  |  | Būtina
10 | CE ženklas ant analizatoriaus bei CE sertifikatas. |  |  |  | Būtina
Tęsinys kitame lape

## 9. Šlapimo
9. PIRKIMO DALIS. REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS šlapimo tyrimams juosteliniu šlapimo ANALIZATORIUMI , skirtu bendram šlapimo tyrimui atlikti, kuris turės būti suteiktas perkančiajai organizacijai panaudos sutarties pagrindu.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai* | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
9 |  | 33696500-0 | Reagentai- sausos chemijos diagnostinės juostelės , paruoštos naudojimui. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekis siūlomas tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą reagentų ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2- jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kontrolei per 12 mėn. atlikti. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti imunocheminį analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 9 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 9 pirkimo dalies kainą su PVM
| 9.1 | 33696500-0 | Diagnostinės juostelės. | 35000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
| 9.2 | 33696500-0 | Kokybės kontrolė Kokybės kontrolės juostelės
| 9.3 ir t.t. | 33696500-0 | Terminis popierius | 1700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x
Kitos reikalingos priemonės (pvz. printerio juostelė, popierius ir pan.):
| 9... | [6 empty] | x | x | x | x | x | x | x
| 9... |  |  | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Lentelės Nr. 9 eilučių skaičius neribojamas (jų gali būti daugiau ar mažiau, – svarbu, kad būtų galima užtikrinti kokybišką ir patikimą tyrimų atlikimą).
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus.
Minimalūs (ne prastesni kaip) reikalavimai analizatoriui, suteikiamam naudotis panaudos sutarties pagrindu
Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti siūlomo panaudai analizatoriaus aprašo (katalogo, brošiūros ar pan.) ir kokybės atitikties sertifikatų kopijas originalo ir lietuvių kalba.
Pristatoma įranga nauja arba naudota, tačiau ne senesnė nei 3 metai nuo įrangos pagaminimo datos. Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, pažymėta CE žyme. Tiekėjas turi visiškai paruoštą įrangą darbui pirkėjo nurodomose patalpose instaliuoti bei apmokyti su ja dirbsiantį personalą.
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai (Pildo tiekėjas). Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
| 1 | Mėginio tipas: | Šlapimas
| 2 | Būtini tyrimai ( įvertina ne daugiau kaip 10 parametrų vienoje juostelėje)be Vitamino C langelio, juostelės nejautrios vitaminui C iki 25 mg/dl, pateikti įrodančius dokumentus | 1.Lyginamasis svoris, 2.pH, 3.leukocitai, 4.nitritai, 5.baltymas,6.gliukozė, 7.ketonai, 8.urobilinogenas,9. bilirubinas,10. eritrocitai
| 3 | Matavimo principas: | atspindžio fotometras
| 4 | Tyrimų rezultatų pateikimas | SI sistemos vienetais vienu metu
| 5 | Testų rezultatų pateikimo trukmė | 1-2 min
| 6 | Reagentai | Tyrimo juostelės sausos chemijos pagrindu. Prietaisai automatiškai patikrina juosteles .
| 7 | Kalibracija | Būtina
| 8 | Terminis integruotas arba išorinis spausdintuvas | Būtina
| 9 | Kokybės kontrolė | ne mažiau 2 lygių,atliekama kiekvieną dieną.
| 10 | Gamintojų CE sertifikatai, ženklinimas | Būtina
| 11 | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekes
| 12 |  | Bar kodų skaitytuvas
| 13 | Įrenginys turi būti integruotas su ligoninės informacine sistema, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informcinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis). | Būtina
| 14 |  | Siūlomo analizatoriaus pavadinimas
Tęsinys kitame lape

## 10. Biochemija
10. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS biocheminiams tyrimams atlikti kartu su vienu analizatoriumi panaudai 24 mėnesiams.
1. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas. Visos siūlomos prekės (reagentai bei priemonės) turi būti tinkamos darbui su nurodytu arba siūlomu analizatoriumi. Turi būti pateikti dokumentai, patvirtinantys jų suderinamumą ir atitiktį techniniams bei kokybės reikalavimams. Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai ir papildomos priemonės yra adaptuoti/validuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. Tiekėjas turi pateikti šio reikalavimo atitikimui įrodyti analizatoriaus ir reagentų naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis. 2. Reagentai ir įranga privalo atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 bei šios techninės specifikacijos reikalavimus ir ženklinti CE ženklu. Su pasiūlymu pateikti galiojančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. Su pasiūlymu pateikti siūlomos prekės aprašus, katalogą, brošiūrą ar kt. techninės specifikacijos reikalavimus įrodančius gamintojo dokumentus. Tiekėjo savideklaracijos siekiant atitikti techninę specifikaciją vertinamos nebus. 3. Jei tiekėjas nurodys nepakankamą kiekį reagentų/kitų priemonių nurodytam tyrimų skaičiui atlikti, už papildomus reagentus mokama nebus. 4. Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjas privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui nurodytam specifikacijoje. Pateikti reikalingą reagentų ir kitų priemonių, numatomą nurodytam specifikacijoje tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti. 6. Tiekėjas pasiūlęs reagentus ir priemones siūlomam analizatoriui, privalės visą sutarties galiojimo terminą nemokamai tiekti visas ligoninei panaudai suteiktos įrangos naudojimui reikalingas eksploatacines medžiagas, atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. 7. Tiekėjas turės supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi.
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | BVPŽ | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai (metodas)* | Tyrimų skaičius per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR be PVM | PVM tarifas | Siūlomos pakuotės fiksuotas (mato vnt.) įkainis EUR su PVM | Suma be PVM, Eur | Suma su PVM, Eur | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas | Prekės aprašymas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr. | Prekės CE sertifikatas pateiktas el. byloje (faile) Nr., psl. Nr.
10 |  | 33696500-0 | Reagentai, kontrolinės ir pagalbinės medžiagos biocheminiam analizatoriui Reagentai, kontrolinės ir pagalbinės medžiagos turi būti skystos arba liofilizuotos, reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas. Tikslūs reagentų ir kitų priemonių kiekiai apskaičiuojami tyrimų skaičiui, nurodytam specifikacijoje . - Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjas privalo nurodyti pats užpildydamas specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaudamasis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. - Pateikti reikalingą analizatoriaus darbui reikiamų pagalbinių priemonių, reagentų, kontrolinių ir kalibracinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomą nurodytam tyrimų kiekiui ir kokybės kontrolei, per 24 mėn., atlikti. | Tiekėjas turi ligoninei pateikti biocheminį analizatorių naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą ir termino pratęsimo sąlygas. | [6 empty] | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 10 pirkimo dalies kainą be PVM | Šiame langelyje būtina nurodyti IR bendrą visos 10 pirkimo dalies kainą su PVM
| 10.1 |  | Bendras baltymas (Spektrofotometrinis) | 8700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.1.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.2 |  | Baltymas šlapime, smegenų skystyje (Turbidimetrinis arba spektrofotometrinis) | 1800 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.2.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.3 |  | C reaktyvus baltymas CRB/CRP (Imunoturbidimetrinis, turbidimetrinis arba spektrofotometrinis) | 20000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.3.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.4 |  | Šlapalas UREA kraujyje ir šlapime (Spektrofotometrinis) | 6700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.4.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.5 |  | Kreatininas kraujyje ir šlapime (Jaffe) arba fermentinis | 8000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.5.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.6 |  | Bendras bilirubinas TBIL (Spektrofotometrinis) | 2200 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.6.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.7 |  | Tiesioginis bilirubinas TBIL (Spektrofotometrinis) | 2200 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.7.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.8 |  | Alaninaminotransferazė ALT (IFCC) | 8000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.8.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.9 |  | Aspartataminotransferazė AST (IFCC) | 8000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.9.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.10 |  | Šarminė fosotazė ALP (IFCC) | 800 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.10.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.11 |  | Alfa amilazė AMYL kraujyje ir šlapime (IFCC) | 2200 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.11.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.12 |  | Kasos amilazė kraujyje ir šlapime (IFCC) | 700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.12.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.13 |  | Gliukozė (Heksokinazės) | 8700 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.13.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.14 |  | Cholesterolis CHOL (Spektrofotometrinis) | 3300 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.14.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.15 |  | Trigliceridai TRIG (Spektrofotometrinis) | 3000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.15.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.16 |  | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis DTL (Spektrofotometrinis) | 3000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.16.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.17 |  | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) MTL (Spektrofotometrinis) | 3000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.17.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.18 |  | Kalcis Ca kraujyje ir šlapime (Spektrofotometrinis) | 9300 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.18.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.19 |  | Magnis (Spektrofotometrinis) | 8000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.19.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.20 |  | Geležis (Spektrofotometrinis) | 3000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.20.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.21 |  | Fosforas kraujyje ir šlapime (Spektrofotometrinis) | 2400 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.21.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.22 |  | Etanolis kraujyje ir šlapime (Spektrofotometrinis) | 600 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.22.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.23 |  | Kalis serume (ISE) | 13300 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.23.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.24 |  | Natris (ISE) | 13300 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.24.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.25 |  | Chloras (ISE) | 10000 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.25.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.26 |  | Laktatai | 100 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.26.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.27 |  | Amoniakas | 100 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.27.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.28 |  | Albuminas serume, šlapime * | 200 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | 10.28.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.29 |  | Antistreptolizino titras (ASO) (Imunoturbidimetrinis) | 3300
|  | 10.29.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.30 |  | Kreatinkinazė (CK) (IFCC) | 1400
|  | 10.30.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
| 10.31 |  | Gama-glutamiltransferazė (GGT) | 1400
|  | 10.31.1 | Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
|  |  | Priežiūros priemonių rinkinys | (atsižvelgiant į bendą visų tyrimų kiekį)
Čia nurodoma: Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus). Įterpti tiek eilučių, kiek siūloma reagentų ir priemonių šiam tyrimui atlikti
Kitos reikalingos priemonės (pvz. printerio juostelė, dažų kasetė, popierius ir pan.):
*Pastaba: p.nr 10.28 galima siūlyti dvi atskiras reagentų pakuotes po 100 tyrimų
ANALIZATORIUS BIOCHEMINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI, PANAUDAI .TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai analizatoriui: | Reikalaujami parametrai |  | Siūlomo panaudai analizatoriaus parametrai: |  | Atitinka/Neatitinka |  |  |  | Gamintojas
| 1 |  | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas) | Automatinis biocheminis analizatorius, skystos chemijos reagentų principu, su išoriniu valdančiu kompiuteriu. Analizatorius turi būti pagamintas ne anksčiau nei prieš 3 metus, techniškai pajėgus atlikti tyrimų sąraše išvardintus tyrimus. Analizatorius turi būti ligoninei suteiktas naudotis panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų ir priemonių pirkimo sutarties galiojimo terminą.
| 2 |  | Analizatoriaus paskirtis | Automatinis biocheminis analizatorius su duomenų ir procesų valdymo bei kontrolės įranga
| 3 |  | Pagrindinio analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 300 ± 60 tyrimų per valandą (su ISE bloku), nauji tyrimai paskiriami nestabdant analizatoriaus darbo.
| 4 |  | Mėginių tipai | Tiriamieji mėginiai: kraujas, plazma, serumas, likvoras, šlapimas, įv. organizmo skysčiai.
| 5 |  | Mėginio tūris | Vienam tyrimui atlikti reikia ne daugiau kaip 20 ± 5µl mėginio. Analizatoriaus mėginio aptikimui reikiamas ne didesnis kaip 100 µl mėginio tūris.
| 6 |  | Mėgintuvėlių tipai | Pirminiai mėgintuvėliai: 2 - 5 ml talpos; mėginio indeliai ne didesni kaip 2 ml talpos.
| 7 |  | Mėgintuvėlio lygio nustatymas | Būtinas
| 8 |  | Mėginių įdėjimas | Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius, nestabdant analizatoriaus darbo.
| 9 |  | Automatinis mėginių praskiedimas | Būtinas
| 10 |  | Hemolizės aptikimo ir indekso skaičiavimo sistema | Būtina
| 11 |  | Krešulių nustatymo sistema | Būtina
| 12 |  | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtinas. Integruotas analizatoriuje
| 13 |  | Reagentai | Paruošti naudojimui. Galimybė ekrane stebėti reagentų galiojimą, likutinį testų kiekį, esant reikalui, nuolat išimti ir papildyti reagentus, nestabdant analizatoriaus darbo. Reagentų identifikavimas analizatoriuje BAR - kodų pagalba.
| 14 |  | Tyrimų spektras | Analizatorius turi būti pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus
| 15 |  | Tyrimų rezultatų pateikimas | Rezultatai pasirinktinai gali būti spausdinami išoriniu spausdintuvu ir/ar persiunčiami į laboratorijos informacinę sistemą. Analizatoriaus monitoriuje ir spausdintame protokole turi būti pažymėti rezultatai, nepatenkantys į pamatinių biologinių verčių intervalus.
| 16 |  | Skubių tyrimų atlikimo galimybė | Būtina
| 17 |  | Išorinis monitorius | Būtina
| 18 |  | Kokybės kontrolės programa | Automatiškai apskaičiuojami visų rodiklių vidurkiai, standartiniai nuokrypiai ir variacijos koeficientai, bias, automatiškai įrašomi į atmintį ir automatiškai nubraižomos Lewis-Jennings kokybės kontrolės kreivės.
| 19 |  | Informacijos saugojimas ir valdymas | Analizatoriaus atmintyje saugoma informacija apie reagento partijos numerį ir galiojimo datą, kokybės kontrolės ir kalibracijos informacija. Analizatoriaus atmintyje saugoma ne mažiau 10000 tyrimų rezultatų.Galimybė įvesti ir keisti rodiklių pamatinių biol. verčių intervalus.
| 20 |  | CE ženklinimas | Būtina.Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas
| 21 |  | Nuotolinio prisijungimo galimybė | Galimybė prisijungti su nuotoliniu pagalbos teikimo centru, leidžiandžiu greičiau nustatyti ir pašalinti gedimus, įvertinti analizatoriaus būklę.
| 22 |  | ISE modulis | Būtinas
| 23 |  | Techninis analizatoriaus aptarnavimas, garantiniai įsipareigojimai, remontas | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą /remontą visą panaudos sutarties galiojimo laiką. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas , kad būtų techniškai pajėgus atlikti visus išvardintus tyrimus. Darbai turi būti atliekami gamintojo įgaliotų serviso inžinierių. Analizatorių programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus.
| 24 |  | Įrenginys turi būti integruotas su ligoninės informacine sistema, tai yra, turi turėti galimybę priimti iš ligoninės informacinės sistemos užsakymą, o atlikus tyrimą - grąžinti atsakymą į ligoninės informacinę sistemą (naudojami identifikatoriai bus apspręsti integracijos procese).Turi būti atlikti reikalingi integracijos darbai, paruoštos ir pateiktos techninės integracijų specifikacijos (specifikacijos gali būti anglų arba lietuvių kalbomis). | Būtina.
| 25 |  | Analizatoriaus vartojimo vadovas lietuvių, anglų kalbomis | Būtina
Bendrieji reikalavimai:
1.Tiekėjas kartu su pasiųlymu privalo pateikti :
1.1. dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t.y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
1.2. dokumentus, įrodančius, kad tiekėjas yra oficialus siūlomo panaudai analizatoriaus ir prekių gamintojo atstovas (jei jis nėra gamintojas), įgaliotas atstovauti ir techniškai aptarnauti prekę, arba turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks siūlomų prekių gamintojo sertifikuotą aptarnavimą visą sutarties galiojimo laikotarpį, originalo ir lietuvių kalba .
1.3. pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūlomos prekės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nustatytus reikalavimus, kopijas originalo ir lietuvių kalba. Pastaba:,,Letter of confirmity", ,,Letter of confirmation", ,,EU decleration", ,,Decleration of conformity", ,,Certificate of compliance", ,,Certificate of conformity", ,,Attestacion of compliance", ,,Certificate of registration", Certificate of notification", ,,Documentation review" ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai.
2. Panaudos davėjas įsipareigoja visą sutarties galiojimo terminą nemokamai atlikti visus panaudai suteiktos įrangos remonto, kalibravimo ir priežiūros darbus (įskaitant detales ir detalių keitimą) pagal gamintojo rekomendacijas ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-03 įsakymu Nr. V-383 patvirtintą medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašą bei kitų teisės aktų reikalavimus. Įrangos remonto darbus Panaudos davėjas privalo atlikti per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos.