Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Pasiūlymo forma“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„ŠP-81555 Vaizdo kolonoskopas ir CO2 įrenginys“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.) |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1.1. | Endoskopas | Prie sistemos jungiasi viena jungtimi Jungtis yra sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio |  |  |
| 1.2. | Suderinamumas | Pritaikytas endoskopų vaizdo sistemai EVIS EXERA III, Olympus gamintojo. |  |  |
| 1.3. | Vaizdo kolonoskopas suderinamas su NBI (Narrow band imaging) technologija | Būtina |  |  |
| 1.4. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |  |
| 1.5. | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 180°/ ≥ 180° 2. ≥160°/≥ 160° |  |  |
| 1.6. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 13,8 mm |  |  |
| 1.7. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,8 mm |  |  |
| 1.8. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |  |  |
| 1.9. | Įvedimo vamzdelio savybės,- reguliuojamas standumas | Būtina |  |  |
| 1.10. | Papildomas vandens srovės kanalas | Būtina |  |  |
| 1.11. | Darbinis ilgis | 1690 mm± 20 mm |  |  |
| 1.12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 1.13. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |  |

| 2. | CO2 įrenginys skirtas endoskopijoms atlikti (1 vnt.) |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Paskirtis | Endoskopinis CO2 reguliavimo įrenginys skirtas tiekti dujas į virškinamąjį traktą |  |  |
| 2.2. | Sistemos suderinamumas | Pritaikytas endoskopinei įrangai Olympus gamintojo EVIS EXERA III |  |  |
| 2.3. | Endoskopų suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III 185 serijos endoskopais |  |  |
| 2.4. | Dujų padavimo slėgis | Ne daugiau nei 49 kPa |  |  |
| 2.5. | Ekrane vaizduojamas | Dujų slėgis sistemoje |  |  |
| 2.6. | Komplektacija | - Ryšio kabelis, skirtas sujungti su vaizdo centru CV-190, nuotoliniu būdu valdo CO2 įrenginį ir šviesos šaltinį. Kol veikia vienas siurblys, kitas sustabdomas automatiškai, kad vienu metu netiektų ir oro, ir CO2 dujų. - CO2 baliono laikiklis tvirtinamas ant vežimėlio WM-NP3, Olympus gamintojo. - Cilindro žarnelė |  |  |
| 2.7. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 2.8. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti detalius siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (prekių katalogus, ar jų dalis ar kitus lygiaverčius gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės) anglų kalba su techninės specifikacijos parametrų vertimu į lietuvių kalbą, įrodančius, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti (spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Tiekėjai gali pateikti parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

1.4. Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.5. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.5.1. Mokymai ≥ 5 specialistų;

1.5.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

______________________________________