KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS DĖL MEDICINOS ĮRANGOS (FUNDUS KAMEROS) VIEŠOJO PIRKIMO

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) iki 2025 m. rugsėjo 2 d. kvietė tiekėjus raštu pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos reikalavimų:

Rinkos konsultacijos CVP IS ID 4221311: European Dynamics - Peržiūrėti rinkos konsultaciją

CPO LT, gavusi dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia patikslintą techninės specifikacijos projektą:

| Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |
| 2 | Matymo laukas | Ne mažiau nei 45 laipsniai; |
| 3 | Šviesos šaltiniai | Baltas LED; Infraredinis LED; |
| 4 | Vaizdinimo režimai ne mažiau nei išvardinti: | 1. Spalvotas; 2. Beraudonis (angl. Red Free); 3. Išorinės akies; 4.Mozaikinis arba panoraminis (montažas iš kelių nuotraukų); |
| 5 | Autofokuso reguliavimo diapazonas | Ne siauresniame diapazone nei nuo -13D iki +10D; |
| 6 | Automatinės operacijos ne mažiau nei išvardinta | 1. Automatinis sekimas arba (lygiavimas, fokusavimas); 2. Automatinis fotografavimas; |
| 7 | Mažiausias vyzdžio dydis | Ne daugiau 4 mm |
| 8 | Darbinis atstumas | Ne mažiau 25 mm |
| 9 | Vaizdo raiška | Ne mažiau 10 megapikselių |
| 10 | Fiksavimo taškai | Vidiniai ir išoriniai |
| 11 | Vidiniai programuojami fiksaciniai taškai | Ne mažiau nei 10 |
| 12 | Vidinis kompiuteris | Būtina |
| 13 | Ekranas: | 1. Integruotas, ne mažiau nei 10.1“ įstrižainės; 2. Spalvotas, liečiamas ekranas; |
| 14 | Atmintis | SSD, ne mažiau nei 480 GB |
| 15 | Jungtys | USB, Ethernet |
| 16 | Sistemos leidžiami eksporto/ importo formatai | JPEG arba lygiaverčiai |
| 17 | Elektrinis staliukas fundus kamerai | Būtina |
| 18 | Aparato bendriniai parametrai | Elektros maitinimas 100-240V, 50-60Hz |
| 19 | DICOM licencija Galimybė siųsti medicininius vaizdus į PACS serverį per standartizuotą DICOM formatą | Būtina |
| 20 | Panoraminė funkcija Leidžia suklijuoti kelis skirtingų tinklainės lokacijų vaizdus į vieną | Būtina |
| 21 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |
| 22 | Žymėjimas CE ženklu: Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Būtina |
| 23 | Kartu pateikiama dokumentacija: . Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba | Būtina |
| 24 | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas: Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo), ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Būtina |
| 25 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. - Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |