VPP-1741, TSD-906

Kraujo produktų atitirpinimo ir šildymo įrenginio techninė specifikacija

(kiekis - 4 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kraujo produktų (kraujo, plazmos), laikomų kraujo produktų maišeliuose, atšildymui |
| 2. | Šildymo būdas | Sausas šildymas - šilumos perdavimui naudojamas uždaroje sistemoje cirkuliuojantis skystis (vanduo), tačiau kraujo produktų maišeliai tiesioginio kontakto su šildymo skysčiu neturi arba šildoma nenaudojant šildymo skysčio. |
| 3. | Tipinė talpa | Šildymo įrenginyje telpa ne mažiau kaip trys 450 ml tūrio kraujo produktų maišeliai |
| 4. | Ekranas | Įrenginys turi skystųjų kristalų arba lygiavertį ekraną, kuriame pateikiama darbo režimo, temperatūros, darbo laiko, sistemos gedimų informacija (reikalavimas netaikomas (ekranas neprivalomas) įrenginiams, kurių funkcijos yra pilnai automatinės) |
| 5. | Plazmos atšildymo temperatūra | Plazma pašildoma iki +37 ºC temperatūros |
| 6. | Temperatūros kontrolė | Temperatūra kontroliuojama naudojant įrenginyje integruotus temperatūros jutiklius |
| 7. | Temperatūros indikacija | Įrenginio ekrane pateikiama skaitmeninė temperatūros indikacija arba temperatūros vertę nurodo indikacinės lemputės |
| 8. | Įrenginio pritaikymas kraujo produktų maišelių vizualinei kontrolei | Kraujo produktų maišelių talpykla uždaroma permatomu dangčiu arba permatomomis durelėmis (reikalavimas netaikomas (permatomas dangtis arba permatomos durelės neprivalomi) įrenginiams, nenaudojantiems šildymo skysčio) |
| 9. | Įrenginyje įdiegtos apsaugos sistemos | - Apsaugos sistema, sigalizuojanti apie kraujo produktų nutekėjimą bei stabdanti šildymo programą arba įrengta nutekėjusių kraujo produktų surinkimo į tam skirtą indą sistema; - Apsauga nuo kraujo produktų perkaitimo. |
| 10. | Temperatūrinio homogeniškumo užtikrinimas | Įrenginys turi šildomos plazmos maišymo arba hidromasažo funkciją |
| 11. | Įrenginio savikontrolės sistema | Įrenginyje įdiegta savikontrolės sistema/programinė įranga, atliekanti įrenginio veikimo testavimą |
| 12. | Įrenginio svoris (tuščio, esant neužpildytai vandeniu šildymo sistemai) | Ne daugiau kaip 25 kg |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

_______________________