Priedas Nr. 2. Techninė specifikacija.

1 pirkimo dalis. Infuzinių tirpalų termostatas, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Medicininės paskirties aparatas, skirtas preparatų šildymui ir pastovios temperatūros palaikymui |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas preparatų šildymui |  |  |
| 1.2. | Veikimo trukmės reguliavimas | Būtina |  |  |
| 1.3. | Temperatūros reguliavimas | Būtina |  |  |
| 1.4. | Ekranas informacijai | Būtina, kuriame pateikiama temperatūra, gedimai ir t.t. |  |  |
| 1.5. | Lentynos buteliams/indams sudėti | >2 (įskaitant apatinį statymo paviršių) |  |  |
| 2. | Garantinė priežiūra ne trumpiau 24 mėn. | Būtina |  |  |

2 pirkimo dalis. Tikslinės kūno temperatūros palaikymo prietaisas, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Tikslinės paciento kūno temperatūros palaikymui |  |  |
|  | Veikimo rėžimai | 1. Šildymo - Šaldymo |  |  |
|  | Darbo ciklas | 1.Nepertraukiamas |  |  |
|  | Ekranas/-ai | Atvaizduoja terapijos nustatymus ir eigą bei aliarmo pranešimus. |  |  |
|  | Temperatūros terapijos programos pasirinktinai ne prasčiau kaip | 1.Rankinis temperatūros pasirinkimas 2.Greitas automatinis pasirinkimas 3.Automatinis kintamas gradientas |  |  |
|  | Paciento temperatūros palaikymo ribos ne prasčiau kaip | 1.Nuo 30ºC iki 40ºC 2.Keitimo žingsnis ne daugiau 0,1ºC |  |  |
|  | Aliarmų sistema | 1.Optiniai ir akustiniai 2.Skirtinga spalvinė arba garsinė išraiška indikuojanti aliarmo svarbą |  |  |
|  | Temperatūros daviklis | - Skirtas paciento kūno temperatūrai matuoti (ezofaginis ar rektalinis) - Jungiamas į aparato korpuse esančią specialią jungtį - Ne trumpesnis kaip 3 m (be ar su prailginimo linija) - Galima rinktis daviklius skirtus suaugusiems, kūdikiams ar universalius |  |  |
|  | Rateliai | 1.Ne mažiau 2 antistatiniai rateliai 2.Ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais |  |  |
|  | Pacientui skirti apklotai | 1.Vienkartinio arba daugkartinio naudojimo pasirinktinai |  |  |
|  | Komplektacija | Papildomai komplektuojama - daugkartinis po pacientu tiesiamas šildymo/šaldymo paklotas suaugusiems arba ne mažiau kaip 8 vienetai vienkartinių paklotų; 12.2. 2 rinkiniai vienkartinio naudojimo apklotų pacientui (Vienkartinį rinkinį sudaro galvos dangalas, kojų dalies apklotas ir liemens dalies apklotas arba apklotas visam paciento kūnui). |  |  |
|  | Išoriniai aparato išmatavimai ne didesni kaip | Aukštis 110 ±10 mm Plotis 50±5 cm Gylis 55±5 cm |  |  |
|  | Maitinimas iš elektros tinklo | Būtina, 220 V, 50 Hz |  |  |
|  | Atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. | Pateikti atitikties dokumento kopiją. |  |  |

3 pirkimo dalis. Kraujo komponentų ir skysčių šildytuvas

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas/modelis: |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Paskirtis | Skirta atšildyti kraujo komponentus, infuzinius tirpalus (skysčius) |  |  |
| 2 | Valdymo pultas | Būtina |  |  |
| 2.1 | prietaiso įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |  |
| 3 | Nepertraukiamas šildomų produktų maišymas | Būtina |  |  |
| 4 | Apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |
| 5 | Įjungimo indikacija | Šviesinė įjungimo/išjungimo būsenos indikacija |  |  |
| 6 | Garsiniai ir vaizdiniai indikatoriai esant: |  |  |  |
| 6.1 | per aukštai temperatūrai | Būtina |  |  |
| 6.2 | per žemai temperatūrai | Būtina |  |  |
| 7 | Talpyklėje integruoti drėgmės sensoriai, signalizuojantys apie nutekėjimą - nutekėjus skysčiams, šildymas išjungiamas arba nutekėję skysčiai surenkami į indą. | Būtina |  |  |
| 8 | Saugumo klasė | ne žemesnė kaip I klasė |  |  |

4 pirkimo dalis. Kardiostimuliatorius, išorinis, 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletus ir pan.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išorinis vienkamerinis kardiostimuliatorius |  |  |
| 1.1. | Stimuliacijos režimai: AAI, AOO, VVI, VOO | Būtina |  |
| 1.2. | Bazinis stimuliacijos dažnis ne mažesnėse ribose kaip: | 30-200 ppm |  |
| 1.3. | Greitas prieširdžių stimuliavimo dažnis ne mažesnėse ribose kaip: | 80-800 ppm |  |
| 1.4. | Išvesties amplitudė ne mažesnėse ribose kaip: | 0,1- 25mA |  |
| 1.5. | Impulso trukmė | 1,5ms |  |
| 1.6. | Jautrumas ne mažesnėse ribose kaip: | 0,4-20mV |  |
| 1.7. | Nereagavimas po stimuliavimo | 200ms+5/30ms |  |
| 1.8. | Nereagavimas po registravimo | 120ms+2/30ms |  |
| 1.9. | Apsauga nuo išorinės defibriliacijos iškrovos iki: | 360 J |  |
| 1.10. | Veikimas be baterijų ne mažiau kaip: | 25 s |  |
| 1.11. | Svoris, ne daugiau kaip | 550 g |  |
| 2. | Intrakardinis elektrodas su introdiuseriu | Būtina |  |

5 pirkimo dalis. Paciento šildymo įrenginys - kilimėlis (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Funkcijos: Šildymo temperatūros nustatymas Šildymo temperatūros palaikymas Sistemos savitestavimas ir aliarmai | Ne siauresnėse kaip 30-40oC Ne siauresnėse kaip 30-40oC Būtina |  |  |
| 1.2 | LCD ar lygiavertis ekranas Nustatymų įjungimo mygtukas Aliarmo garsinio išungimo mygtukas | Būtina Apsaugantis nuo atsitiktinio nustatymų pakeitimo Būtina |  |  |
| 1.3 | Priedo faktinės temperatūros rodymas ekrane Nustatytos pageidaujamos termperatūros rodymas ekrane | Būtina Būtina |  |  |
| 1.4 | Aliarmo tipai: Vizualinis ir garsinis Elektros maitinimo sutrikimo Priedo sensorių aliarmas Aukštos temperatūros Temperatūros per didelio nuokrypio Netinkamo veikimo | Būtina Būtina Būtina Virš 41oC Būtina Būtina Būtina |  |  |
| 2. | Šildomas čiužinys | Daugkartinio naudojimo Elektra šildomas Neperšlampantis Su daugkartinio naudojimo plaunamu apvalkalu |  |  |
| 2.1 | Matmenys | Ilgis 150 cm ± 10 cm Plotis 50 cm ± 10 cm Aukštis 3 cm ± 1 cm |  |  |
| 2.2 | Antipragulinė danga | Būtina visame plote |  |  |
| 2.3 | Šildymo elementas | Anglies pluoštas |  |  |
| 3. | Maitinimas | 220V/ 54 Hz |  |  |
| 4. | Atitinka 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 (MDR) reikalavimus. | Pateikti atitikties dokumento kopiją. |  |  |
| 5. | Garantijos laikotarpis, metais | ≥ 12 mėn. |  |  |

6 pirkimo dalis. Konvekcinė paciento šildymo oru sistema

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Siūlomos įrangos parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Konvekcinis paciento šildymas, per specialų chalatą pučiant šiltą orą. |  |  |
| 2. | Įrenginio konstrukcija | 1. Montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo). 2. Lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris 10 kg); 3. Turi tvirtinimą prie infuzijos stovo vertikalaus vamzdžio. |  |  |
| 3. | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas | 1. Su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; 2. Su realios tiekiamo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri, kintant aplinkos sąlygoms, išlaiko pastovią pasirinktą pučiamo oro temperatūrą; 3. Su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi; 4. Su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo atveju; 5. Su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 55 0C; 6. Su ne mažiau kaip dviem termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti. |  |  |
| 4. | Temperatūriniai darbo režimai | 1. Pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas); 2. Pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |  |
| 5. | Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas | Ne mažiau nuo 34°C iki 43ºC |  |  |
| 6. | Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida) | Ne daugiau ±2,5 ºC |  |  |
| 7. | Šildymo įrenginio našumas | Ne mažiau 1000 l/min. |  |  |
| 8. | Oro filtravimo sistema | 1. HEPA filtras, 2. Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 500 val. |  |  |
| 9. | Komplektacija | 1.Visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu. 2. 5 vnt. specialių chalatų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų paciento kūno šildymui. |  |  |
| 10. | Įrangos maitinimas | Elektros tinklas, nominalas 230V, 50Hz |  |  |
| 11. | Garantija | Ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |
| 12. | CE ženklinimas | Būtinas. Patekti CE sertifikato kopiją. |  |  |