Specialiųjų  pirkimo sąlygų 2_1 priedas

„Techninė specifikacija“

LABORATORINĖS ANALIZĖS ĮRANGOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUJŲ CHROMOTOGRAFINĖ SISTEMA

I PIRKIMO DALIS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Dujų chromotografinė sistema, 1 kompl. (toliau – Prekė, įranga).

Prekių tiekimo trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet neilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių terminui.

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriui, nurodytam 1.1 lentelės 16 punkte.

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Dviejų linijų dujų chromatografas su elektronų pagaudos detektoriumi (ECD), skirtu nustatyti chlororganiniams pesticidams, polichlorintiems bifenilams (PCB), bromintiems difenilo eteriams (BDE), chlorfenoliams, ir su azoto fosforo detektoriumi (NPD), skirtu nustatyti azoto ir fosforo organiniams pesticidams. Sistema turi būti tinkama nustatyti junginius pagal metodikas, apibrėžtas LST EN ISO 6468:2000, LST ISO 10695:2000, LST EN 12918:2000, LST EN 12673:2000 arba lygiaverčiuose standartuose. Dujų chromatografinė sistema turi būti tinkama tirti ir kitus lakius halogenintus pesticidus. |
| 2 | Dujų chromatografinė sistema sudaryta iš: | Dujų chromatografas (1 vnt.); Kapiliarinis garintuvas (2 vnt.); Azoto fosforo detektorius (1 vnt.); Elektronų pagavos detektorius (1 vnt.); Automatinė mėginių įvedimo sistema; Priedai sistemos funkcionalumui užtikrinti. |
| 3 | Dujų chromatografas |  |
| 3.1 | Termostato temperatūriniai režimai ir apšvietimas | Termostato temperatūrinis režimas turi būti programuojamas nuo +4 ºC aukščiau aplinkos temperatūros iki 450ºC, su maksimaliu kilimo greičiu ne mažesniu kaip 120 ºC/min. Aušinimas nuo 450 ºC iki 50 ºC turi vykti ne ilgiau kaip 4,5 min. Temperatūros stabilumo reikšmė ne daugiau nei 0,1 °C. |
| 3.2 | Dujų reguliavimas | Naudojamų dujų pneumatikos reguliavimas ir kontrolė turi būti vykdoma programiškai. |
| 3.3 | Valdymas | Valdomas programiškai kompiuteriu ir tiesiogiai dujų chromatografe integruotu mikroprocesoriumi su liečiamu ekranu. |
| 3.4 | Saugumo funkcijos | Sistema privalo turėti dujų ir šilumos nuotėkio aptikimo funkcionalumą. Sistema privalo stebėti ir pateikti įeinančių į sistemą nešančiųjų dujų slėgį ir pateikti informacinį užrašą („klaidą“), viršijus/nepasiekus nurodytų ribų. Esant sistemos klaidai, privalomas problemos sprendimo pateikimas prietaiso ekrane arba kompiuteryje. Sistemos ekrane arba kompiuteryje privalomi instrukciniai aptarnavimo video arba aprašymai su iliustracijomis. |
| 3.5 | Dujų ir temperatūrinės zonos | Programiškai valdomos pneumatinės ir temperatūrinės zonos užtikrinant ne mažiau kaip 2 integruotų injektorių ir ne mažiau kaip 2 integruotų detektorių konfigūraciją. |
| 3.6 | Apsauginis mechanizmas | Sistema turi turėti apsauginę funkciją, neleidžiančią viršyti leistinų temperatūrų ir apsaugą nuo kaitinimo elementų perkaitimo. |
| 3.7 | Karšto oro nuvedimas | Turi būti komplektuojamas karšto oro nuvedimo vamzdis ar analogiškas sprendimas kreipiantis išmetamą karštą orą aukštyn. |
| 4 | Kapiliarinis garintuvas (2 vnt.) |  |
| 4.1 | Režimai ir suderinamumas su kolonėlėmis | Kapiliarinis dalinamo/nedalinamo srauto (angl. Split/Splitless) tipo injektorius pilnai suderinamas su standartinių išmatavimų (0,2 - 0,53 mm vidinio skersmens (ID)) kapiliarinėmis kolonėlėmis. Garintuvo maksimalus dalinamo srauto (Split) santykis ne mažesnis nei 9000:1. |
| 4.2 | Maksimali temperatūra | Ne mažiau kaip 450ºC. |
| 4.3 | Pneumatikos programavimo režimai ir dujų valdymo nustatymai | Nepriklausomai nuo kolonėlių termostato programos turi būti nustatomi ir palaikomi srauto valdymo režimai: - pastovus slėgis; - pastovus srautas (ml/min); - pastovus linijinis dujų tekėjimo greitis (cm/s). Garintuvo slėgio nustatymo intervalas kolonėlėms iki 0,53 mm diametro nuo 0 iki 150 psi. Slėgio nustatymo žingsnis ne mažiau nei 0,001 psi. Palaikomos dujos-nešėjos: arba azotas (N2), arba vandenilis (H2), arba helis (He), Palaikomas He ar H2 dujų srautas ne mažesnis nei 1250 ml/min. |
| 4.4 | Garintuvo priežiūra | Privalo būti užtikrintas technologinis sprendimas lengvam garintuvo septų ir lainerių keitimui, nereikalaujant jokių specialių įrankių ar veržliarakčių. |
| 5 | Azoto fosforo detektorius (NPD) |  |
| 5.1 | Mažiausias aptinkamas kiekis | Ne didesnis nei 0,1 pg N/s matuojant azobenzeną; ne didesnis nei 0,01 pg P/s matuojant malationą. |
| 5.2 | Dinaminis ruožas azotui | Ne mažesnis nei 1x103. |
| 5.3 | Dinaminis ruožas fosforui | Ne mažesnis nei 1x103. |
| 5.4 | Maksimalus duomenų kaupimo dažnis | Ne mažesnis dažnis nei 500 Hz. |
| 5.5 | Maksimali temperatūra | Ne mažesnė nei 450 °C. |
| 6 | Elektronų pagavos detektorius (ECD) |  |
| 6.1 | Mažiausias aptinkamas kiekis | Ne didesnis aptinkamo azoto kiekis nei 4 fg/s matuojant lindaną. |
| 6.2 | Dinaminis ruožas | Ne mažesnis nei 1x104. |
| 6.3 | Maksimalus duomenų kaupimo dažnis | Ne mažesnis nei 500 Hz. |
| 6.4 | Maksimali temperatūra | Ne mažesnė nei 400 °C. |
| 7 | Automatinė mėginių įvedimo sistema | Privalo aptarnauti abu garintuvus ir turėti funkcionalumą, kuris leidžia injektuoti į abu garintuvus vienu metu, t.y. lygiagrečiai atlikti analizę abejomis linijomis. Turi atitikti žemiau pateiktus reikalavimus: 1) Automatinė mėginių įvedimo sistema talpinanti ne mažiau nei 150 vnt. 2 ml talpos chromatografinių buteliukų; 2) Galimybė naudoti ne mažiau nei 4 skirtingus tirpiklius praplovimui; 3) Injekcijos ploto atkartojamumo reikšmė ne didesnė nei 0,3% santykinio standartinio nuokrypio (RSD); 4) Pernaša ne didesnė nei 5 ppm; 5) Švirkšto stūmoklio greitis bei švirkšto dūrio greitis privalo būti pasirenkami ir reguliuojami programiškai; 6) Injektuojamo mėginio tūris ne siauresniame intervale nei nuo 0,05µl iki 50 µl. |
| 8 | Programinė įranga | Kartu su chromatografu Tiekėjas privalo pristatyti ir jo valdymui tinkamą programinę įrangą. Šią programinę įrangą Tiekėjas privalės įdiegti į Užsakovo kompiuterinę įrangą, ją suderinti ir paruošti tinkamam chromatografo valdymui, duomenų užrašymui ir analizei. |
| 8.1 | Sistemos darbo automatizavimo funkcijos | Sistema turi turėti funkcijas, leidžiančias sistemai automatiškai įsijungti numatytu laiku ir pasiruošti darbui pagal 1 p. nurodyto metodo parametrus. Taip pat, pasibaigus analizių sekai, savarankiškai atlikti pilnai automatinį ir saugų pilną sistemos išsijungimą (saugiai sustabdant visų mazgų kaitinimą bei sustabdant nešančių dujų srautus). |
| 8.2 | Sistemos resursų taupymo funkcijos | Sistema privalo turėti dujų nešėjų taupymo funkcionalumą analizės metu, kai automatiškai sumažinamas split dujų srautas po injekcijos. Funkcija privalo būti aktyvi ir tarp injekcijų. Sistema privalo turėti galimybę automatiniam sistemos resursų (dujų ir elektros) taupymui, kai nurodžius sistemos darbines ir nedarbines valandas ir dienas, sistema pereina į pasirinktą resursų taupymo režimą automatiškai būdama ne darbiniame laike ar dienoje. Grįžimas iš resursų taupymo būsenos į darbinę būseną – automatinis. |
| 9 | Kompiuterinė darbo stotis | Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas įsipareigoja pateikti kompiuterio specifikacinius reikalavimus, reikalingus analizatoriaus programinei įrangai veikti. Pirkėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo specifikacinių reikalavimų gavimo dienos įsipareigoja tiekėjui paruošti kompiuterį, atitinkantį pateiktiems reikalavimams bei suderinus su tiekėju tinkamiausią būdą: suteikti nuotolinį prisijungimą arba pristatyti kompiuterį į tiekėjo nurodytą vietą. Tiekėjas į paruoštą kompiuterį įdiegia visą reikalingą programinę įrangą. |
| 10 | Kapiliarinė kolonėlė | Sistema turi būti sukomplektuota su dvejomis kapiliarinėmis kolonomis, tinkamomis 1 punkte nurodytoms analizėms. |
| 11 | Sąnaudinės dalys | Sąnaudinių dujų chromatografo atsarginių dalių rinkinys, numatytas siūlomo įrenginio gamintojo techninės eksploatacijos dokumentuose. |
| 12 | H2 dujų generatorius | Generuojamų dujų švarumas ne mažiau kaip 99, 9999%; Generuojamų dujų našumas ne mažiau kaip 100 ml/min; Generuojamų dujų išėjimo slėgis ne mažiau kaip 150 psi; Privalo nereikalauti džioviklio kasetės pakeitimo ar regeneravimo. |
| 13 | Oro generavimo sistema | Sintetinio oro („Zero Air“) generatorius, tiekiantis tinkamo švarumo dujas, valytas kaitinamu katalizatoriumi, su viduje įmontuotu arba išoriniu kompresoriumi. |
| 14 | Papildomi reikalavimai | Tiekėjas privalės pristatyti, sumontuoti ir paleisti įrangą, šių paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į įrangos kainą. Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir pastatyta, sumontuota, instaliuota bei parengta darbui darbo vietoje, detaliai patikrintas jos funkcionalumas iki rezultato atgavimo. |
| 15 | Mokymai | Tiekėjas iki Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo turi įvykdyti mokymus lietuvių kalba ne mažiau kaip 2 (dviems) Perkančiosios organizacijos darbuotojams, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimu ir konfigūravimo funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, Prekių vartojimo efektyvumo ir ekonomiškumo didinimo aspektais (atitinkamos analizės programinių režimų nustatymu, vartojimo parametrų reguliavimu, tikslinimu, ir kt.). Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Perkančiąja organizacija raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką. Po mokymų Tiekėjas perduoda Perkančiajai organizacijai tai patvirtinančius dokumentus. |
| 16 | Pristatymas | Prekių pristatymo vieta – A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) turi pristatyti ir perduoti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės laikomos perduotomis Pirkėjui, kai Pardavėjas visą kiekį pristato į Pirkėjo nurodytą vietą, pilnai sukomplektuoja kaip sistemą, pastato, sumontuoja, instaliuoja, parengia darbui darbo vietoje, detaliai patikrina jos funkcionalumą iki rezultato atgavimo, perduoda visą reikalingą dokumentaciją nurodytą Techninėje specifikacijoje (įskaitant ir darbo su Įranga instrukcijas), apmoko Pirkėjo darbuotojus tinkamai jas eksploatuoti bei dirbti su Prekėmis, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, ir Šalys pasirašo Prekių perdavimo – priėmimo aktą. |
| 17 | Dokumentacija ir techninių specifikacijų rodiklių pagrįstumas | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams bei turi būti pažymėtas techninėse specifikacijose nurodyto punkto numeris. Su įranga tiekėjas privalo pateikti įrangos gamintojo darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir aprašymus lietuvių arba anglų kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 18 | Garantija ir kiti įsipareigojimai | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas gali suteikti papildomą garantiją įrangai tai nurodydamas savo pasiūlyme, kuri bus papildomai įvertinta ir tiekėjo pasiūlymui suteikta papildomų balų vertinant ir lyginant tiekėjų pasiūlymus. |
| 19 | ES ženklinimas | Prekė turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją/lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |