Specialiųjų  pirkimo sąlygų 2_2 priedas

„Techninė specifikacija“

LABORATORINĖS ANALIZĖS ĮRANGOS

PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

metalų nustatymo tyrimams atlikti

skirta laboratorinė įranga

II PIRKIMO DALIS

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas arba Agentūra).

Pirkimo objektas – Indukcijos būdu sužadintos plazmos optinės emisijos spektrometrinė analizės sistema (ICP-OES), 1 kompl. (toliau – Prekė, įranga).

Prekių tiekimo trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo tiekėjo. Prekių tiekimo terminas gali būti pratęsiamas tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, bet neilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių terminui.

Prekių tiekimo vieta: Agentūros Aplinkos tyrimų departamento skyriui, nurodytam 2.1 lentelės 12 punkte.

Kita reikalinga informacija: Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.1 lentelė. Perkamos prekės, jų techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Įranga, skirta kokybiniam ir kiekybiniam elementų nustatymui įvairiuose organinės ir neorganinės kilmės objektuose | Turi būti siūloma elementų nustatymo sistema, paremta indukciškai sužadintos plazmos optinės emisijos principu (ICP-OES), leidžianti atlikti elementų analizę įvairiose matricose – vandenyje, nuotekose, dumble, atliekose ir dirvožemyje. |
| 2 | Sistemos komplektavimas | Analizės sistemą sudaro spektrometras, komplektuojamas su aušintuvu, automatine skysto mėginio įvedimo sistema, ultragarsiniu purkštuku, kompresoriumi, mineralizatoriumi, sąnaudinių dalių rinkiniu, papildomais deglais ir programine įranga. |
| 3 | Automatizavimas | Sistema turi būti galima atlikti: - Įvairių mineralizatų, tirpalų ir ekstraktų automatinę tiesioginę paruoštų skystų mėginių injekciją. - Prietaisas turi atlikti pilnai automatinį matavimą su ne mažiau kaip 250 mėginių užkrovimu, įvairių tūrių (15 ml - 50 ml) indukams. Turi būti galimybė integruoti pagreitinto matavimo priedą, leidžiantį sutrumpinti matavimo ciklus, eliminuojant mėginio pratekėjimo ir praplovimo laikus. - Automatinis vidinio standarto pridėjimas ir mėginio analitės(-čių) signalo sumažinimas ne mažiau kaip 10 kartų. - Automatinį deglo pozicijos optimizavimą, temperatūrų, dujų srauto ir mėginio padavimo greičio programavimą ir reguliavimą visai spektrometrinei sistemai. Instrumentas automatiškai turi sekti dujų slėgius ir srautus, sandarumą, aušinimo skysčio srautą, nupūtimo dujų srautą ir plazmos stabilumą. Sandarumas turi būti nepertraukiamai stebimas ir atvaizduojamas kompiuterio monitoriuje atskiru atpažįstamuoju paveikslėliu. Jeigu kažkur pažeistas sandarumas ar nepakankamas dujų padavimas, plazma turi išsijungti automatiškai. - Automatinį plazmos uždegimą ir išjungimą, valdomą ir kontroliuojamą kompiuteriu. Ant prietaiso turi būti avarinis greitas rankinis plazmos užgesinimo mygtukas. |
| 4 | Sistemos techniniai, funkciniai ir efektyvumo parametrai | Siūloma sistema turi užtikrinti šiuos techninius parametrus: - Prietaisas turi būti sukomplektuotas su Echelle tipo gardele arba lygiaverte, kieto kūno tipo detektoriumi, užtikrinančiais mažiau kaip 0,01 nm skiriamąją gebą prie 200 nm. Vientisa optinė sistema turi būti izoliuota su prapūtimo galimybe, naudojančia argono dujas arba vakuumą. Kad išvengtų aplinkos pokyčių, optinė sistema visą laiką turi būti suderinama, naudojant referentinį šviesos spektrą arba automatinę termo reguliaciją, tuo būdu išlaikant tikslią ir atsikartojančią bangos ilgių skalę. - Turi būti sukomplektuota su kieto kūno laisvai veikiančiu 40±1 arba 27±1 MHz dažniu radio dažnio (RF) generatoriumi generuojančiu plazmą. Plazmai naudojant standartiškai ne daugiau kaip 12 L/min argono dujų, o bendros argono dujų sąnaudos ne didesnės kaip 20 L/min dirbant mišriu režimu (Axial ir Radial). Generatorius turi veikti optimaliame galios režime, kurio žemutinė riba ne didesnė kaip 1000 W, o viršutinė ne mažesnė kaip 1500 W su ne didesniu kaip 10 W žingsniu. Galios stabilumo nuokrypis mažiau kaip 0,1 %. Neturi būti naudojami galios stiprinimo vamzdeliai. - Prietaiso jautrumas, matuojant su koncentriniu purkštuku ir ciklonine purškimo kamera, turi tenkinti minimalias detektavimo koncentracijas µg/L, matuojant multi-elementiniame režime, elementams arsenui (As) – 1 µg/L, aliuminiui (Al) – 2 µg/L, švinui (Pb) – 2 µg/L, kadmiui (Cd) – 0.2 µg/L,chromui (Cr) – 0,5 µg/L, variui (Cu) – 1 µg/L, nikeliui (Ni) – 1 µg/L, vanadžiui (V) – 1 µg/L, alavui (Sn) – 2 µg/L, cinkui (Zn) – 1 µg/L. - Prietaiso jautrumas, matuojant su ultragarsiniu purkštuku ir ciklonine purškimo kamera, turi tenkinti minimalias detektavimo koncentracijas µg/L, matuojant multi-elementiniame rėžime, elementams arsenui (As) – 0.4 µg/L, aliuminiui (Al) – 0.1 µg/L, švinui (Pb) – 0,5 µg/L, kadmiui (Cd) – 0,05 µg/L, chromui (Cr) – 0.05 µg/L, variui (Cu) – 0.2 µg/L, nikeliui (Ni) – 0,1 µg/L, vanadžiui (V) – 0.05 µg/L, alavui (Sn) – 0.2 µg/L, cinkui (Zn) – 0.1 µg/L. - Plazmos degiklis turi būti įmontuotas vertikaliai ir lengvai (nereikalaujant įrankių) išmontuojamas. - Sistema turi analizuoti plazmą išilgai fakelo, statmenai fakelui to pačio analitinio metodo ir matavimo ciklo metu. - Sistema turi analizuoti plazmą ir išilgai fakelo, ir statmenai fakelui spektro intervale, kuriame mažiausia reikšmė ne didesnė kaip 167 nm, didžiausia reikšmė ne mažesnė kaip 850 nm. - Prietaiso pasiruošimas matavimams nuo „šalto“ prietaiso ne ilgesnis kaip 30 min., išjungimas – iš karto baigus darbą. - Plazmos atvaizdavimas turi būti kontroliuojamas kompiuteriu. Plazmos stebėjimas vykdomas videokamera arba siūlomas lygiavertis plazmos stebėjimo sprendimas. - Visi dujų srautai turi būti programuojami, purkštuko dujos valdomos tiksliais masių srauto kontroleriais (mass-flow controller). - Sukomplektuota su deglu – Scott tipo purškimo kamera, kryžminio srauto purkštuku ir papildomu deglu su koncentriniu purkštuku, ciklonine purškimo kamera vandeniniams-rūgštiniams ir organiniams tirpalams. - Su kryžminio srauto purkštuku turi būti galimi rutininiai matavimai su ne mažiau kaip 30% druskos rūgštimi, azoto rūgštimi ir ne mažiau kaip 20% vandenilio fluorido rūgštimi. - Sistema turi būti sukomplektuota su integruotu, ne mažiau keturių kanalų, keičiamo greičio ir kompiuteriu kontroliuojamu peristaltiniu siurbliu. - Sistema turi būti sukomplektuota su atsarginių dalių rinkiniu numatytu siūlomo įrenginio gamintojo techninės eksploatacijos dokumentuose, su dviem deglais, bei ne mažiau kaip 1000 vnt. užsukamų 15 ml graduotų, užsukamų autosamplerio mėgintuvėlių ir ne mažiau kaip 500 vnt. užsukamų 50 ml graduotų, pastatomų ir užsukamų autosamplerio mėgintuvėlių; - Turi būti sukomplektuoti multi-elementiniai 100 mg/L koncentracijos tirpalai šiems elementams – alavas (Al), arsenas (As), kadmis (Cd), chromas (Cr), varis (Cu), nikelis (Ni), švinas (Pb), stibis (Sb), alavas (Sn), vanadis (V) ir cinkas (Zn). - Sistema turi būti sukomplektuota pilnavertiškam darbui. Fizikiniai parametrai: - maitinimas 200-240 V, iki 20 A, maksimali galia ne daugiau 4800 VA(±1%) ir 50 Hz (±1%); - Spektrometro išmatavimai ne didesni kaip `80 cm x 80 cm (P x G). |
| 5 | Ultragarsinis purkštukas | Sistema turi būti sukomplektuota su ultragarsiniu purkštuku veikiančiu ultragarsiniu principu, padidinančiu prietaiso jautrumą; purkštuko kaitinimo zonos temperatūra turi būti reguliuojama nuo ne daugiau kaip +120ºC iki ne mažiau kaip +150ºC; o šaldymo zonos – nuo ne daugiau kaip -20 ºC iki ne mažiau kaip +10 ºC. Turi būti sukomplektuota atsarginė ultragarsinė galvutė. |
| 6 | Oro kompresorius | Netepalinis oro kompresorius, generuojantis ne mažiau kaip iki 150 L/min oro kiekį; darbinis slėgis ne mažiau 6 bar ir ne daugiau 8 bar; talpos dydis ne mažiau 50 L; triukšmo lygis ne didesnis kaip 55 dB/A; integruotas spintoje su slėgio reguliavimu, stebėjimu ir regeneruojamu džiovintuvu. |
| 7 | Mikrobanginis mineralizatorius | - Mėginių paruošimo įrenginys skirtas mineralizuoti organinės ir neorganinės kilmės objektams; - Ekonominis magnetronas, kurio galingumas reguliuojamas iki ne daugiau kaip 1000W, su kontroliuojamu nepulsiniu-gradientiniu galios kilimu per visą intervalą; - 12 ar daugiau pozicijų rotorius su uždarais tefloniniais indais pritaikytais mineralizuoti druskos rūgšties, azoto rūgšties ir vandenilio fluorido rūgšties aplinkoje. Pilnai pakrauto rotoriaus svoris neturi viršyti 8 kg. Visų indų slėgio ir temperatūros kontrolė, apsauganti nuo šių parametrų viršijimo. Indų maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 250ºC, maksimalus slėgis ne mažiau 40 bar, slėgio sumažinimo apsauginis mechanizmas turi įsijungti pasiekus ne mažiau 20 bar ir užtikrinti mineralizavimo atkartojamumą. Papildomai turi būti sukomplektuotas dar vienas rotorius su pilnu indų komplektu (12 ar daugiau pozicijų su uždarais tefloniniais indais); - Mineralizavimui naudojamo sauso mėginio kiekis – organinių medžiagų mišinių mineralizavimui ne mažiau kaip 1,0 g (išskyrus sprogias ir degias medžiagas), neorganinių ne mažiau kaip 2 g. Mažiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne didesnis kaip 3 ml. Didžiausias galimas reakcinio mišinio tūris ne mažesnis kaip 20 ml. Mažiausias indų skaičius, kuriam vykdomas mineralizavimo procesas turi būti 1. Vieno mineralizavimo ciklo metu rotoriaus induose gali būti mineralizuojami įvairūs, skirtingos kilmės objektai; - Mikroprocesorinis programinis valdymas naudojant LCD jautrų prisilietimui ekraną, su fizikinių galios, temperatūros ir laiko parametrų atvaizdavimu realiame laike. Funkcionalumas turi apimti metodų kūrimą, jų vystymą ir saugojimą. Sukomplektuotas su mineralizavimo metodų bibliotekomis; - Maitinimas 230 V ± 10 % 50 Hz; užimamas plotas ant stalo neturi viršyti 60 cm (P) x 65 cm (G). |
| 8 | Programinė įranga | Kartu su spektrofotometru Tiekėjas privalo pristatyti ir jo valdymui tinkamą programinę įrangą. Šią įrangą Tiekėjas privalės įdiegti į Užsakovo kompiuterinę įrangą, ją suderinti ir paruošti tinkamam spektrofotometro valdymui, duomenų užrašymui ir analizei. Programinė įranga turi: - Automatiškai valdyti visą sistemą, leisti organizuoti automatinį nepertraukiamą visų mazgų programinį valdymą, tenkinantį anksčiau nurodytus techninius reikalavimus, duomenų surinkimą, apdorojimą, saugojimą ir spausdinimą. - Programinė prietaiso įranga turi veikti Microsoft Windows 10 ir/ar 11 aplinkoje arba lygiavertėje. Turi atvaizduoti analizuojamų elementų emisines juostas. Turi turėti galimybę atlikti kiekvienam analizuojamam elementui bent du kokybės kontrolės mėginius, nustatant apibrėžtas ribas. Multi-komponentinių spektrų interferencijų eliminavimo funkcija padedanti interferencijos įtakos panaikinimui. Jeigu mėginys netenkina šio nustatyto paklaidos intervalo, vartotojas gali užprogramuoti pataisymo veiksmus, perkalibruojant prietaisą ir permatuojant mėginius. - Visi pirminiai duomenys turi būti išsaugojami duomenų bazėje ir leisti vėliau atlikti automatinio perskaičiavimo veiksmus, įskaitant ir spektro smailių skaičiavimo korekcijas, standartų verčių pokyčius. Kalibravimo kreivės turi būti išsaugomos tolimesniam panaudojimui. - Programa turi turėti visų matuojamų elementų ICP-OES prietaisu bangos ilgių biblioteką. Programa turi turėti standartines sąlygas kiekvienam iš elementų. |
| 9 | Kompiuteris | Ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos, tiekėjas įsipareigoja pateikti kompiuterio specifikacinius reikalavimus, reikalingus analizatoriaus programinei įrangai veikti. Pirkėjas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo tiekėjo specifikacinių reikalavimų gavimo dienos įsipareigoja tiekėjui paruošti kompiuterį atitinkantį pateiktiems reikalavimams bei suderinus su tiekėju tinkamiausią būdą: suteikti nuotolinį prisijungimą arba pristatyti kompiuterį į tiekėjo nurodytą vietą. Tiekėjas į paruoštą kompiuterį įdiegia visą reikalingą programinę įrangą. |
| 10 | Papildomi reikalavimai | Tiekėjas privalės pristatyti, sumontuoti ir paleisti įrangą, šių paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į įrangos kainą. Įranga turi būti pilnai sukomplektuota kaip sistema ir pastatyta, sumontuota, instaliuota bei parengta darbui darbo vietoje, detaliai patikrintas jos funkcionalumas iki rezultato atgavimo. |
| 11 | Mokymai | Tiekėjas iki Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo turi įvykdyti mokymus lietuvių kalba ne mažiau kaip 2 (dviems) Perkančiosios organizacijos darbuotojams, kuriuose turi būti aptarta ir supažindinta su bendrosiomis Prekių funkcijomis, integruotos programinės įrangos naudojimu ir konfigūravimo funkcijomis, priežiūra ir aptarnavimu, Prekių vartojimo efektyvumo ir ekonomiškumo didinimo aspektais (atitinkamos analizės programinių režimų nustatymu, vartojimo parametrų reguliavimu, tikslinimu, ir kt.). Tiekėjas iki mokymų pradžios pateikia ir su Perkančiąja organizacija raštu (el. paštu) suderina mokymų datą ir laiką. Po mokymų Tiekėjas perduoda Perkančiajai organizacijai tai patvirtinančius dokumentus. |
| 12 | Pristatymas | Prekių pristatymo vieta – Aušros al. 29a, 76300 Šiauliai, Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas, Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius. Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) turi pristatyti ir perduoti Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės laikomos perduotomis Pirkėjui, kai Pardavėjas visą kiekį pristato į Pirkėjo nurodytą vietą, pilnai sukomplektuoja kaip sistemą, pastato, sumontuoja, instaliuoja, parengia darbui darbo vietoje, detaliai patikrina jos funkcionalumą iki rezultato atgavimo, perduoda visą reikalingą dokumentaciją nurodytą Techninėje specifikacijoje (įskaitant ir darbo su Įranga instrukcijas), apmoko Pirkėjo darbuotojus tinkamai jas eksploatuoti bei dirbti su Prekėmis, kaip nurodyta Techninėje specifikacijoje, ir Šalys pasirašo Prekių perdavimo – priėmimo aktą. |
| 13 | Dokumentacija | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose privalo būti informacija, patvirtinanti atitikimą pirkimo dokumentų techninės specifikacijos reikalavimams bei turi būti pažymėtas techninėse specifikacijose nurodyto punkto numeris. Su įranga tiekėjas privalo pateikti įrangos gamintojo darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijas ir aprašymus lietuvių arba anglų kalba, 1 skaitmeninis egz. |
| 14 | Garantija ir kiti įsipareigojimai | Garantija ne trumpesnė nei 24 mėnesių nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas gali suteikti papildomą garantiją įrangai tai nurodydamas savo pasiūlyme, kuri bus papildomai įvertinta ir tiekėjo pasiūlymui suteikta papildomų balų vertinant ir lyginant tiekėjų pasiūlymus. |
| 15 | ES ženklinimas | Prekė turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją/lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. |