Techninė specifikacija

|  | Pavadinimas | Reikalaujama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prekės pavadinimas | Stacionarus lubinis neįgaliųjų keltuvas (toliau Keltuvas), su skersine bėgine sistema, pristatymo, sumontavimo ir personalo apmokymo paslaugomis. |
| 2 | Keltuvo paskirtis | Skirtas naudoti patalpų viduje, suaugusiųjų neįgalių pacientų pakėlimui ir (arba) perkėlimui iš lovos į neįgaliųjų vežimėlį, mobilią maudymo vonią, iš vežimėlio į lovą ir panašiai. Naudojamas vienoje patalpoje, gyvenamajame kambaryje. |
| 3 | Keltuvo konstrukcijos apibūdinimas | Elektrinis (maitinamas pakraunama baterija) keltuvo kėlimo modulis, komplektuojamas su 2 taškų paciento kėlimo diržo - pakloto laikikliu, laisvai stumdomas bėgyje kuris 90 ° kampu (skersai) pakabintas ir laisvai stumdomas dviejuose bėgiuose. Valdomas valdymo pultu. Keltuvas turi būti komplektuojamas su paciento kėlimo diržu – paklotu ir įkrovimo stotele. |
| 4 | Akumuliatorių krovimas | Akumuliatoriai kraunami automatine pakrovimo sistema, per bėgius. |
| 5 | Reikalavimai įkrovimo stotelei | Įkrovimo stotelė jungiama į 1 fazės, 230V įtampos tinklą. |
| 6 | Perkamas kiekis | 8 (aštuoni) keltuvai (komplektai) |
| 7 | Keliamoji galia | ne mažiau 200 kg |
| 8 | Kėlimo intervalas | ne mažiau 190 cm |
| 9 | Avarinis stabdis | Turi būti |
| 10 | Avarinis nuleidimas | Turi būti |
| 11 | Apsauga nuo perkrovos | Turi būti |
| 12 | Reikalavimai perkėlimo diržui – paklotui. | Diržas - paklotas su atskirtais kojų diržais ir aukšta nugarine dalimi galvos atramai, leistinas maksimalus kėlimo svoris ne mažiau 250 kg. |
| 13 | Montavimo vietų sąlygos. | Gyvenamieji kambariai. Lubos iš betoninės perdengimo plokštės. Kambarių aukštis 2,45 ÷ 2,50 m. Du bėgiai montuojami išilgai kambario, tvirtinant prie lubų. Tikslesnius bėgių ilgius Tiekėjas turi nusimatyti atsižvelgdamas į toliau išdėstytus duomenis arba atvykdamas į vietą. Pastaba: Šviestuvai sumontuoti prie lubų, per vidurį, išsikiša žemyn 7 cm. 206 kambarys: ilgis 6,52 m plotis 2,60 m. 207 kambarys: ilgis 5,45 m plotis 3,30 m. 212 kambarys: ilgis 6,52 m. plotis 2,60 m. Pastaba: Ant ilgosios sienos sumontuotas kondicionieriaus blokas išsikišantis žemyn nuo lubų 41 cm, nuo sienos 19 cm. 214 kambarys ilgis 5,97 plotis 2,93 m. 223 kambarys ilgis 6,54 plotis 2,58 m. 224 kambarys ilgis 5,32 plotis 3,27 m. 302 kambarys ilgis 4,92 plotis 3,27 m. 312 kambarys ilgis 6,50 plotis 2,59 m. Pastaba - ant ilgosios sienos kondicionieriaus blokas išsikišantis žemyn nuo lubų 41 cm, nuo sienos 19 cm. |
| 14 | Papildomi reikalavimai | Keltuvai po sumontavimo turės būti išbandyti. Kiekvienam keltuvui turės būti pateiktas bandymo protokolas, užpildytas medicinos prietaiso pasas, naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba keltuvui ir kėlimo diržui ( gali būti ir elektroninėje laikmenoje). |
| 15 | Reikalavimai dėl atitikimo ES teisės aktų reikalavimams | Siūlomi keltuvai turi būti pažymėti CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, originalo ir lietuvių kalba turi būti pateikiama ne vėliau negu bus pristatyti keltuvai. |
| 16 | Dėl prekės atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams | 15.1. Gamintojo numatytas minimalus keltuvo tarnavimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų arba 10000 darbinių pakėlimo / nuleidimo ciklų. 15.2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių bus ( bus tiekiamos rinkai) per garantinį keltuvo naudojimo laikotarpį ir ne trumpesnė kaip 5 metai po garantinio laikotarpio. Dėl atitikimo reikalavimams Tiekėjas turi pateikti deklaraciją arba (ir) kitus analogiškus įrodymus kartu su pasiūlymu. Dokumente turi būti nurodyti minimalūs tarnavimo ir dalių tiekimo rinkai terminai siūlomiems keltuvams. Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |
| 17 | Garantijos terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. |
| 18 | Pasiūlymo vertinimo kriterijus | Kaina |
| 19 | Pristatymo ir sumontavimo terminas | Pristatymo ir sumontavimo terminas iki 2025-12-15 |