TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINĖS MEDICININĖ ĮRANGA

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.   Siūlomų prekių pavadinimus (gamintojus, modelius) tiekėjas nurodo pasiūlymo formoje. Jei atskirą pirkimo dalį sudaro kelios atskiros prekės, gamintojo ir modelio pavadinimai nurodomi kiekvienai prekei atskirai.

3. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas deklaruoja, kad jo siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus. Prekių pristatymo metu tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems šios specifikacijos lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Prekės priėmimo – perdavimo aktas bus pasirašomas tik prekes priimančiam asmeniui įsitikinus prekių atitikimu pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams. Jei paaiškėtų, kad tiekėjo siūloma prekė neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų, tiekėjas turi teisę pakeisti prekę kita, keliamus reikalavimus atitinkančia preke. Jei to padaryti yra neįmanoma, sutartis su tiekėju bus nutraukiama, pasinaudojant sutartyje numatytomis užtikrinimo priemonėmis.

4. Prekė privalo turėti CE sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, jei šie dokumentai yra taikytini perkamai įrangai. Tokiu atveju, Tiekėjas kartu su Prekėmis privalo pateikti dokumentus, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekės pristatomos naudojant netaršias (M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, arba M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.) ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“) ir ne kelių eismo piko valandomis, pavyzdžiui, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais 13:00 iki 14:00 val. Reikalavimui pagrįsti, tiekėjas (prekių pristatymo metu) turės pateikti automobilio techninį pasą, kuriame matytųsi keliamą reikalavimą pagrindžiantys duomenys ir automobilio nuotrauką, padarytą prekių pristatymo vietoje.

7. Prekei suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

I pirkimo dalis. Elektrochirurgijos įrenginys, 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurgijos įrenginio ypatumai | Su modulinio tipo lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų jungiamųjų kabelių jungtis |
| 2. | Būtinas monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms procedūroms (gali būti skirtas ir atviroms procedūroms) | 1. Su automatine įtampos kontrole; 2. Ne mažiau 8 hemostazės efektų; 3. Maksimali galia ne mažiau 200 W; 4. Su pikinės galios arba analogiška sistema, įgalinančia pagerinti pradinę pjovimo fazę. 5. Skirtas visiems elektrai laidiems audiniams. |
| 3. | Būtinas monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms procedūroms | 1.Naudojamas darbui su kilpos formos elektrodais; 2.Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Maksimali galia ≥400 W. |
| 4. | Būtinas monopoliarinio pjovimo režimas, skirtas endoskopinėms procedūroms | 1. Naudojamas darbui su adatiniais elektrodais; 2.Susidedantis iš besikeičiančių pjovimo ir koaguliavimo etapų; 3.Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 4.Maksimali galia ≥170W |
| 5. | Būtinas monopolinis “minkšto” koaguliavimo režimas: | 1. Apsaugantis audinius nuo karbonizavimo; 2. Ne mažiau 8 hemostazės efektų; 3. Maksimali galia ne mažiau 120 W; 4. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |
| 6. | Būtinas monopolinis “forsuoto (efektyvaus, standartinio)” koaguliavimo režimas: | 1. Ne mažiau 4 hemostazės efektų; 2. Maksimali galia ne mažiau 120 W; 3. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu. |
| 7. | Būtinas bipolinis “minkšto” koaguliavimo režimas: | 1. Apsaugantis audinius nuo karbonizavimo; 2. Ne mažiau 8 hemostazės efektų; 3. Maksimali galia ne mažiau 120 W; 4. Su automatiniu pikinės įtampos reguliavimu; 5. Su automatinio starto ir automatinio sustojimo funkcijomis. |
| 8. | Būtini priedai: | - |
| 8.1. | Kojinis jungiklis – 1 vnt. | Dviejų pedalų, su kabelius |
| 8.2. | Jungiamasis kabelis vienkartiniams elektrodams – 1 vnt. | Ne trumpesnis nei 5 m ilgio |
| 8.3. | Vienkartiniai paciento elektrodai ≥ 50 vnt. | 2-jų kontaktinių zonų, efektyvus paviršiaus plotas ne daugiau 80-90 cm². Su ekvipotencialiniu žiedu |
| 8.4. | Jungiamasis kabelis polipektomijos kilpoms -1 vnt. | Ne trumpesnis nei 4 m ilgio |
| 9. | Garantinis terminas | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai |
| 10. | Pristatymo terminas | Ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos |

II pirkimo dalis. Endoskopų plovimo sistema 1 vnt.

|  | Parametrai, komplektacija | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas |
| 2. | Tipas | Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema |
| 3. | Vienu metu paruošiamų endoskopų kiekis | Ne mažiau 2 endoskopų |
| 4. | Dezinfekavimo metodas | Išorinio paviršiaus mirkymas bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu |
| 5. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus |
| 6. | Proceso eigos spausdintuvas | Būtinas |
| 7. | Endoskopų sandarumo testas | Būtinas |
| 8. | Galima naudoti bet kokius dezinfektantus, skirtus naudoti lanksčių endoskopų plovimui ir dezinfekavimui automatinėse plovimo mašinose | Būtinas |
| 9. | Programos | 1. Iš viso ne mažiau 10 programų 2. Ne mažiau 2 iš anksto užprogramuotos 3. Galima keisti programų parametrus, pritaikant juos prie naudojamų chemikalų |
| 10. | Prijungimo kanalai | Ne mažiau 6 |
| 11. | Jungtys | 1. Barkodų skaitytuvas 2. Ethernet jugntis 3. RS232 jungtis |
| 12. | Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui | Ne mažiau 1 rezervuaro po 15±2 litrų talpos |
| 13. | Koncentruoto dezinfektanto talpa | Ne mažiau 5 litrų |
| 14. | Ploviklio rezervuaro talpa | Ne mažiau 5 litrų |
| 15. | Alkoholio rezervuaro talpa | Ne mažiau 5 litrų |
| 16. | Į endoskopo kanalus pučiamo oro filtravimas | Būtinas HEPA filtras |
| 17. | Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 100±10 x 60±10 x 90±10 cm (AxPxG) |
| 18. | Mašina sumontuota ant ratukų | Ne mažiau du ratukai su stabdžiais |
| 19. | Elektros instaliacija | Viena fazė, 220V±10% |
| 20. | Komplekte yra: - plovimo – dezinfekavimo mašina - jungčių komplektas ligoninėje eksploatuojamiems lankstiems endoskopams | - 1 vnt. - 2 kompl. |
| 21. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėnesiai |
| 22. | Pristatymo terminas | Ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties sudarymo dienos |