TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Oftalmologinė įranga

- Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei reikalaujama garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis – Automatinis perimetras su kompiuteriu ir oftalmologiniu stalu (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1. | Automatinis perimetras su kompiuteriu ir oftalmologiniu stalu |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 1.1. | Matymo lauko testavimo atstumas | 30 (1±) cm |  |  |
| 1.2. | Išorinis regos lauko plotas (laipsniais) | 80 (1±) |  |  |
| 1.3. | Stimulo šaltinis | Užpakalinė projekcija, LED (arba lygiavertė) |  |  |
| 1.4. | Stimulo spalva | Balta |  |  |
| 1.5. | Stimulo dydis | Galdmano III |  |  |
| 1.6. | Stimulo intensyvumas | Nuo 0,03 asb iki 1000 asb |  |  |
| 1.7. | Ekspozicijos laikas | Keičiamas: 0,1 iki 9,9s |  |  |
| 1.8. | Atsako laikas | Keičiamas: 0,1 iki 9,9s |  |  |
| 1.9. | Testo užlaikymo laikas | Keičiamas: 0,1 iki 9,9s |  |  |
| 1.10. | Foninis apšvietimas | 31,5 asb |  |  |
| 1.11. | Testo strategijos | 1.11.1. „Skryningas“ 1.11.2. Vienodo intensyvumo 1.11.3. Pilnai slenkstinis 1.11.4. Greitas slenkstinis 1.11.5. Binokulinis vairuotojams 1.11.6. Monokulinis 1.11.7. Glaukomos 1.11.8. Centrinis 10 1.11.9. Centrinis 20 1.11.10. Centrinis 30 1.11.11. Makula |  |  |
| 1.12. | Fiksacijos kontrolės metodas | Heijl Krakau aklosios dėmės metodas, akies sekimas su kameros vaizdu ir akies stebėjimas per kameros vaizdą |  |  |
| 1.13. | Galimybė programą pajungti į kompiuterių tinklą | Būtina |  |  |
| 1.14. | Galimybė naudoti DICOM eksportas protokolą | Būtina |  |  |
| 1.15. | Komplektacija | 1.15.1. Išorinis kompiuteris su monitoriumi arba nešiojamas kompiuteris 1.15.2. lazerinis nespalvotas spausdintuvas |  |  |
| 1.16. | Elektrinis stalas perimetrui ir kompiuteriui | Būtina |  |  |
| 1.17. | Garantija | Ne mažesnė nei 24 mėn. visam įrangos komplektui |  |  |
| 1.18. | CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 1.19. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

____________