##### Operacinio stalo su priedais techninė specifikacija (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1. Stalas mobilus, su stalo pagrinde integruotais ≥ 4 ratukais; 2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis, stabilizuojančiomis stalą, arba ratukai su elektriniu stabdžiu. |  |
| 2. | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektrohidraulinis (arba lygiavertis) |  |
| 3. | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | 1. Stalo pagrinde integruotu elektriniu valdymo pultu arba prie stalo kolonos tvirtinamu elektriniu valdymo pultu; 2. Laidiniu valdymo pulteliu. |  |
| 4. | Didžiausia leistina stalo apkrova | Ne mažiau kaip 400 kg |  |
| 5. | Reikalavimai stalviršiui: |  |  |
| 5.1. | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų | - Galvos atrama; - Nugaros atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama. |  |
| 5.2. | Kojų atramos | 1. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama. 2. Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos be sraigtų, užveržimo rankenų ar lygiaverčių tvirtinimo elementų |  |
| 5.3. | Galvos atrama | Galvos atramos sekcija nuimama |  |
| 5.4. | Laidumas rentgeno spinduliams | Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams |  |
| 5.5. | Priedų tvirtinimo bėgeliai | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti |  |
| 5.6. | Gabaritiniai matmenys | 1. Ilgis (be papildomų priedų) ne mažiau kaip 2050 mm, 2. Plotis (be šoninių bėgelių) ne mažiau kaip 520 mm |  |
| 6. | Čiužinys: | - Čiužinio storis ≥ 80 mm; - Pralaidus rentgeno spinduliams; - Fiksuotas prie stalviršio; - Su antipraguliniu efektu; |  |
| 7. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |
| 7.1. | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 35° |  |
| 7.2. | Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas | ≥ 26° |  |
| 7.3. | Motorizuotas lateralinio pasvirimo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip | Nuo –21° iki +21° |  |
| 7.4. | Motorizuotas stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip | 600 mm iki 960 mm |  |
| 7.5. | Motorizuotas nugarinės sekcijos kampo reguliavimas žemyn/aukštyn ribose ne siauresnėse kaip | Nuo –50° iki +80° |  |
| 7.6. | Dujinės spyruoklės pagalba dvigubos kojinės sekcijos reguliavimas žemyn/aukštyn ribose ne siauresnėse kaip | Nuo – 90° iki + 35° |  |
| 7.7. | Galvinės dalies reguliavimas žemyn/aukštyn ribose ne siauresnėse kaip | Nuo – 90° iki + 60° |  |
| 7.8. | Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas | ≥ 220° |  |
| 7.9. | Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas | ≥ 100° |  |
| 7.10. | Nulinė „0“ padėtis | Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija |  |
| 8. | Motorizuotų operacinio stalo funkcijų valdymas | Laidiniu stalo valdymo pultu |  |
| 9. | Prie operacinio stalo komplektuojami priedai su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo: |  |  |
| 9.1. | Atrama rankai – 2 vnt. | - Tvirtinamos prie operacinio stalo; - Su rankos fiksavimo diržais; - Reguliuojamo aukščio arba su palenkimo kampo reguliavimu aukštyn-žemyn; - Atramos išmatavimai: ilgis ≥ 500 mm, plotis ≥ 150 mm |  |
| 9.2. | Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. | L formos |  |
| 9.3. | Diržas – 1 vnt. | Ligonio fiksavimui prie operacinio stalo |  |
| 9.4. | Kojų atramos – 1 vnt. (pora) | 1. Gopel tipo; 2. Su kojų fiksavimo diržais |  |
| 9.5. | Skysčių surinkimo indas – 1 vnt. | Matmenys (plotis x ilgis): ≥ 250 x 360 mm |  |
| 9.6. | Šoninė atrama – 2 vnt. (pora) | 1. Šoninės kūno atramos, skirtos atremti ant šono paguldytą pacientą iš priekio ir iš nugaros; 2. Reguliuojamo aukščio ir atstumo iki paciento. |  |
| 9.7. | Rankos atrama – 1 vnt. | 1. Skirta naudoti pacientui, esant gulimoje šoninėje padėtyje; 2. Reguliuojamo aukščio ir pasukimo kampo; 3. Ilgis ≥ 400 mm; 4. Komplektuojama su rankos tvirtinimo diržais. |  |
| 9.8. | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | Laidinis |  |
| 10. | Maitinimo šaltinis | 1. Iš 230 V, 50Hz elektros tinklo; 2. Įkraunamas akumuliatorius. Pilnai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 60 operacijų arba ne mažiau kaip 5 dienos |  |
| 11. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 12. | Atsparumas drėgmei | Atsparumo drėgmei klasė – ne mažiau kaip IPX5. |  |
| 13. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 16. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 17. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |