TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 09 –

Pirkimo „(PU-....arba savivaldybė įrašo), Reagentai ir priemonės hematologinių tyrimų atlikimui su analizatorių panauda“

Reagentai ir priemonės hematologinių tyrimų atlikimui su analizatorių panauda. Techninė specifikacija

Įranga hematologiniams tyrimams atlikti (2vnt.)

| BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Su įranga tiektinų paslaugų pobūdis: transportavimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, panaudai perduotos ir pristatytos įrangos surinkimas, sumontavimas, įdiegimas, pirkėjo nurodytu adresu, įrangos paruošimas darbui ir suderinimas, išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, pirkėjo personalo apmokymas dirbti su įranga, konsultacijų, susijusių su įrangos naudojimu teikimas, programinės įrangos versijos atnaujinimai ar pakeitimai. Įranga ir visas susijusias priemones pristatyti ne ilgiau kaip per 3 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja supažindinti pirkėjo personalą (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais terminais. Mokymai rengiami visam laboratorijos personalui pirkėjo patalpose adresu Tilto g. 2, Gargždai. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą), būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas, tikslinimas, ir kt.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas įsipareigoja įrangos pristatymo metu pateikti įrangos instrukciją (vadovą), kurioje detaliai ir aiškiai būtų aprašytas duomenų perdavimo į išorinę informacinę sistemą būdas, duomenų persiuntimo protokolų pavyzdžiai lietuvių kalba. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas, prieš atliekant įrangos kvalifikavimo darbus, įsipareigoja pateikti kvalifikavimo atlikimo protokolus. Įrangos kvalifikavimo apimtis turi būti derinama su pirkėju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siūloma įranga turi būti ženklinta CE ženklu ir turėti galiojantį CE sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti įrangos CE ženklinimo sertifikatą arba ES ar EB atitikties deklaracijas originalo ir lietuvių arba anglų kalbomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamos įrangos naudojimosi instrukcijos / gamintojo parengti techniniai aprašai ar kiti dokumentai, patvirtinantys atitiktį techniniams reikalavimams, anglų ir lietuvių kalbomis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas arba medicinos įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) * Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įrangos hematologinių tyrimų atlikimui (2 vnt.) techninė specifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūlomo parametro reikšmė |  |  |
|  | Tiekėjas turi pasiūlyti 2 vnt. hematologinių analizatorių, iš kurių bent vienas gali atlikti C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimus. Įranga turi būti nauja, nenaudota, įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2025 m. |  | Tiekėjas turi pasiūlyti 2 vnt. hematologinių analizatorių, iš kurių bent vienas gali atlikti C-reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimus. Įranga turi būti nauja, nenaudota, įrangos pagaminimo metai ne senesni kaip 2025 m. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būtinas skirtingų rėžimų pasirinkimas: |  | 1) Pilnas kraujo ištyrimas (CBC); 2) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija (CBC+DIFF); 3) CRB; 4) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija ir CRB. (CBC+DIFF+CRB) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Našumas skirtinguose rėžimuose: |  | 1) Pilnas kraujo ištyrimas su diferenciacija: veniniam kraujui ne mažiau kaip 80 tyr./val. automatiniame rėžime 2) CRB matavimas: ne mažiau kaip 55 tyr./val. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendro kraujo tyrimo diagnostiniai matuojami parametrai kapiliariniame ir veniniame kraujyje: |  | ● Leukocitai (WBC); ● Eritrocitai (RBC); ● Hemoglobinas (HGB); ● Hematokritas (HCT); ● Vidutinė eritrocitų apimtis (MCV); ● Vidutinis eritrocitų hemoglobinas (MCH); ● Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC); ● Eritrocitų pasiskirstymo plotis – standartinis nuokrypis (RDW-SD); ● Eritrocitų pasiskirstymo plotis – variacijos koeficientas (RDW-CV); ● Trombocitai (PLT); ● Didelių trombocitų frakcija (P-LCR); ● Trombocitų pasiskirstymo plotis (PDW); ● Trombocitų vidutinis tūris (MPV); ● Trombokritas (PCT); ● Monocitai (MONO „#,%“); ● Limfocitai (LYMPH „#,%“); ● Neutrofilai (NEUT „#,%“); ● Eozinofilai (EOS „#,%“); ● Bazofilai (BASO „#,%“); ● Nebrandūs granulocitai (IG (#,%)); ● PASTABA: "#" -absoliutus skaičius, "%" - procentas. Privaloma visiems siūlomiems hematologiniams analizatoriams. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eritrocitų, trombocitų histogramos ir leukocitų sklaidos diagrama bendro kraujo tyrimams. |  | Eritrocitų, trombocitų histogramos ir leukocitų sklaidos diagrama bendro kraujo tyrimams. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hematologinių analizatorių matavimo ribos ne siauresnės kaip: |  | WBC 0,05 - 300 (10^9/L); RBC 0,01 - 8,5 (10^12/L); HGB 1 - 240 (g/L); HCT 0 - 60 (%); PLT 3 - 3000 (10^9/L). CRB 1 – 250 (mg/L). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mėginio tūris reikalingas ištyrimui turi būti ne daugiau nei: |  | 1) Veninio kraujo – 95 µl; 2) Kapiliarinio kraujo – 40 µl; 3) C-reaktyvaus baltymo - 45 µl. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būtini diagnostiniai parametrai: |  | Branduolėti eritrocitai (NRBC „#,%“); Nebrandūs granulocitai (IG (#,%)). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatiniai hematologiniai analizatoriai naudoja turi naudoti tuos pačius reagentus. |  | Automatiniai hematologiniai analizatoriai naudoja turi naudoti tuos pačius reagentus. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būtina kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai. |  | Būtina kokybės kontrolės Levey - Jenhnings grafikai, paciento kokybės (XB) grafikai arba lygiaverčiai. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Abu analizatoriai turi turėti integruotus arba išorinius brūkšninių kodų skaitytuvus reagentams, kalibratoriams ir kokybės kontrolėms nuskaityti. |  | Abu analizatoriai turi turėti integruotus arba išorinius brūkšninių kodų skaitytuvus reagentams, kalibratoriams ir kokybės kontrolėms nuskaityti. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būtinas automatinis mėginių padavimas abiejuose analizatoriuose. |  | Būtinas automatinis mėginių padavimas abiejuose analizatoriuose. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Siūlomi hematologiniai analizatoriai turi turėt galimybę sudėti ne mažiau 30 mėgintuvėlių vienu metu. |  | Siūlomi hematologiniai analizatoriai turi turėt galimybę sudėti ne mažiau 30 mėgintuvėlių vienu metu. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veninio kraujo mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. |  | Veninio kraujo mėginių matavimai automatiniame režime turi būti atliekami iš uždarų mėgintuvėlių, automatiškai adata praduriant kamštelį. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame rėžime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |  | Būtinas bendro kraujo mėgintuvėlių identifikavimas automatiniame rėžime automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Visi analizatoriai turi galimybę pasijungti į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIMS. |  | Įrangos programinė įranga turi palaikyti ASTM arba HL7 standartus atitinkantį duomenų perdavimo protokolą. Duomenų mainai tarp laboratorijos vidinės sistemos ir analizatoriaus turi būti vykdomi per TCP/IP arba RS232 sąsajas. Visi analizatoriai turi galimybę pasijungti į laboratorijos informacinę sistemą (toliau -LIMS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analizatoriai arba sistema komplektuojami su nepertraukiamu srovės šaltiniu (UPS), spausdintuvu galinčiu spausdinti A4 popieriaus formatu. |  | Analizatoriai arba sistema komplektuojami su nepertraukiamu srovės šaltiniu (UPS), spausdintuvu galinčiu spausdinti A4 popieriaus formatu. |  |  |  |  |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti

| BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos pagalbinės medžiagos (kalibracinės, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas šiame punkte nurodytus skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir pirkėjas įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jeigu reagentai ir papildomos priemonės pagaminti kito gamintojo negu siūloma įranga, tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti įrangos gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiai įrangai ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagentai turi būti ženklinami CE pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/746 arba Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tyrimų kiekis yra preliminarus. Pirkėjas tyrimus pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į pirkėjo poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų tyrimų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Pirkėjas pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus tyrimo kiekio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirkėjas pirkimo sutarties pagrindu sumoka tiekėjui tik už faktiškai atliktų tyrimų skaičių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas, skaičiuodamas šioje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus, papildomas medžiagas, kontrolines medžiagas ir kalibratorius, privalo įvertinti kad nurodyti diagnostikos reagentai, papildomos medžiagos, kontrolinės medžiagos ir kalibratoriai bus naudojami, atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas, į nurodytą šioje specifikacijoje prekių galiojimo terminą, atidarius diagnostikos reagentus, į stabilumo terminą (-us) bei į tai, kad kiekvieną kartą, atliekant tyrimus bus naudojami kontrolinės medžiagos ir/ar kalibratoriai ir gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, esant nepatikimiems rezultatams. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, Perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuoto elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73) * Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 str. nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Reagentai ir papildomos priemonės hematologiniams tyrimams atlikti. Techninė specifikacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių kiekis ir dydis (ml/vnt.) (nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui) | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM Reagentų ir papildomų priemonių, reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, įkainis (kaina) Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM |  | Gamintojas, gamintojo šalies pavadinimas, komercinis reagentų ir papildomų priemonių pavadinimas ir kodas |  |  |  |  |
| 1. | Bendras kraujo tyrimas su 5 (penkių) dalių leukocitų diferenciacija (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede (toliau – analizatorius ar įranga). Jei siūlomas neprivalomas funkcinis pranašumas - Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG tyrimo atlikimas kartu su bendro kraujo tyrimo atlikimu, būtina nurodyti ir ENG tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones. ENG tyrimų maksimalus skaičius 6600 tyr. maksimaliam sutarties galiojimo laikotarpiu. | 125 000 (per 35 mėn.) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 2. | C reaktyvinis baltymo (CRB) tyrimas (žemiau tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimui atlikti reikalingus diagnostikos reagentus ir/ar papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti su siūlomais automatiniais analizatoriais, kurių techninė specifikacija pateikta konkurso sąlygų priede (toliau – analizatorius ar įranga). | 40 000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |
| 3. | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos Eritrocitų nusėdimo tyrimas (ENG (jei siūloma) tyrimui atlikti su siūloma įranga (tiekėjas įrašo tikslius pavadinimus) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  |  |  |  |  |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.