TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas – Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centrui.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemą sudaro:

    - jutiklis, kuris matuoja gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje;

    - siųstuvas, kuris siunčia rodmenis;

    - išmanioji programėlė.

2.2 Perkamas kiekis:

2.2.1. siųstuvų – 12 vnt.,

2.2.2. jutiklių – 335 vnt.

2.3. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemos pristatymo terminas – ne ilgiau nei per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo. Pratęsimas nenumatomas.

2.4. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema turi būti teikiama su visais dokumentais.

2.5. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti visus papildomus dokumentus lietuvių kalba, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems lentelės 1 punkto reikalavimams (gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai duomenys).

2.6. Atitiktis lentelės 2 punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu (prekės perdavimo metu).

Privalomieji reikalavimai:

1 lentelė. Privalomieji reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai

| 1. | Reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemos: |
| --- | --- |
| 1.1 | Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema privalo būti nauja |
| 1.2 | Sistema atspari vandeniui IP28 (60 min, 2,5 m gylyje) |
| 1.3 | Matavimo diapazonas 2,2-22,2 mmol/l |
| 1.4 | Veikia 10 m atstumu nuo telefono belaidžiu ryšiu (Bluetooth) |
| 1.5 | Siųstuvas yra daugkartinio naudojimo, veikia 1 metus |
| 1.6 | Jutiklis yra vienkartinis, veikia iki 14 d. |
| 1.7 | Gliukozė matuojama kas 2 min |
| 1.8 | Programėlė suderinama su iOS ir Android operacinėmis sistemomis |
| 1.9 | Yra atskira stebėtojo programėlė skirta šeimos nariams arba sveikatos priežiūros specialistams |
| 1.10 | Duomenys į programėlę gaunami realiu laiku |
| 1.11 | Pasirenkami įspėjimai apie žemą ir aukštą glikemiją |
| 1.12 | 7 gliukozės kiekio tendencijų rodyklės |
| 1.13 | Įspėjimų atidėjimo laikas nuo 10 minučių iki 3 valandų |
| 2. | Kiti reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai |
| 2.1 | Kiekvienas jutiklis steriliai supakuotas po vieną |
| 2.2 | Ant jutiklio pakuotės pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas |
| 2.3 | Siųstuvas atskirai supakuotas dėžutėje |
| 2.4 | Produktai pažymėti CE ženklu |