Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

I pirkimo dalis. OPERACINĖS APŠVIETIMO SISTEMA – 1 vnt.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinės lempos modulių („kupolų“) kiekis | Du moduliai (abu moduliai atitinkantys Techninės specifikacijos 2-14 punktuose pateiktus reikalavimus). |  |
| 2. | Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija | 1. Daugiareflektorinė sistema su šviesos diodais ne mažiau 60 LED įmontuotais vientisame kupole; 2. Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) ratu, simetriškai nuo šviesos korpuso centro; 3. Valdymo konsolė sumontuota ant šviestuvo laikančios konstrukcijos arba kupole. |  |
| 3. | Maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstumu | ≥ 160 000 liuksų |  |
| 4. | Šviesos lauko diametro (d10, 1 m atstume) reguliavimo ribos ne siauresnės kaip | 240 - 350 mm |  |
| 5. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60 %) | ≥ 750 mm |  |
| 6. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %) | ≥ 1 200 mm |  |
| 7. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas (Ra) | ≥ 96 |  |
| 8. | Šviesos diodo tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |
| 9. | Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip | 3 500 K – 5 000 K |  |
| 10. | Šviesos intensyvumo (apšvietos) reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip | nuo 10 % iki 100 % |  |
| 11. | Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto ir krypties reguliavimas | Bevielis nuotolinis valdymas distancinio pultelio arba jutiklinio ekrano valdymo bloko pagalba arba bekontaktinis (sterilus) valdymas judesio pagalba per jutiklinę technologiją |  |
| 12. | Bevielės HD arba 4K kameros galimas pasirinkimas (bevielis valdymas ir kameros transmisija) | Būtina |  |
| 13. | Operacinės lempos tvirtinimas | Operacinė lempa turi būti su jos tvirtinimui prie lubų optimaliai (pagal lubų aukštį) parinktais konstrukciniais elementais. Pastaba: daviniai apie operacinių patalpų lubų tipą bei patalpų aukštį bus pateikti operacinio šviestuvo užsakymo metu. |  |
| 14. | Komplektacija | Komplekte su operacine lempa pateikiami ne mažiau 4 vnt. sterilizuojamų rankenų. |  |
| 15. | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms | Dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 36 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė „Kokybės kriterijai“

| Eil.Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina |  | X=80 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | Y=20 |  |
| T1 | Pirmas parametras Šviesos lauko diametro (d10, 1 m atstume) reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 200 - 380 mm (TS 4 p.) | Taip = 4 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T2 | Antras parametras Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20 %) ≥ 1 530 mm (TS 6 p.) | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T3 | Trečias parametras Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto ir krypties reguliavimas: bekontaktinis (sterilus) valdymas judesio pagalba per jutiklinę technologiją (ant kupolo turi būti bekontaktis valdymo skydas su funkcijomis). (TS 11 p.) | Taip = 6 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Šviesos diodų skaičius kupole ne mažiau 85 vienetų. | Taip = 2 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T5 | Penktas parametras Korpusas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos, turintis antibakterinę dangą bei apsaugos klasę IP54. | Taip = 2 balai Ne = 0 balų |  |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės

vertinimo kriterijus įvertinti.

II pirkimo dalis. ELEKTRA VALDOMAS OPERACINIS STALAS – 1 vnt.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aprašymas | Universalus operacinis stalas, tinkamas naudoti įvairių operacijų metu, pritaikytas pagal visus reikalavimus šiose srityse: bendroji chirurgija, širdies ir kraujagyslių chirurgija, ginekologija, urologija bei ortopedija, neurochirurgija. Operacinis stalas su elektriniu išilginiu paslinkimu, kad garantuotų geriausią įmanomą prieigą rentgeno C lankui. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai stalui: | - Stalas mobilus, su ratukais; - Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus. |  |
|  |  | - Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). |  |
|  |  | - Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas laidiniu arba belaidžiu rankiniu valdymo pultu bei kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu. |  |
|  |  | - Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova (statinė) ne mažiau kaip 450 kg. |  |
|  |  | - Paciento leidžiamas svoris (dinaminis) ne mažiau kaip 270 kg. |  |
|  |  | - Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 7.1. Ilgis ≥ 2 050 mm; 7.2. Plotis (įskaitant šoninius bėgelius) ≥ 560 mm. |  |
|  |  | - Su integruotu akumuliatoriumi ir įkrovos likučio indikatoriumi. |  |
|  |  | - Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms; - Atsparumo drėgmei klasė ≥ IPX4. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | Sudarytas iš ne mažiau kaip 4 atskirai valdomų sekcijų: - Galvos atrama (nuimama); - Nugaros dalies atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama (atskirai kiekvienai kojai su reguliuojamu išskėtimo kampu, nuimama). |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | - Pralaidus rentgeno spinduliams; |  |
|  |  | - Daugiasluoksnis SFC antipragulinis arba lygiavertis; |  |
|  |  | - Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių; |  |
|  |  | - Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms; |  |
|  |  | - Čiužinio storis 60-80 mm. |  |
| 5. | Stalviršio padėties reguliavimas: | Motorizuotas: - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ne siauresniame kaip (600 – 950) mm; - Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±30°; - Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; - Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ ( - 35° / + 80°); 5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 250 mm; 6. Nulinės padėties nustatymas. |  |
|  |  | Dujinės spyruoklės pagalba: 1. Galvos segmento nuleidimo/ pakėlimo kampo reguliavimas intervale ≥ ( - 45° / + 25°); 2. Kojų dalies segmento reguliavimas intervale ≥ ( - 90° / + 25°). 3. Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°. |  |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |  |
| 6.1. | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 2. ,,L‘‘ formos, iš nerūdijančio plieno. |  |
| 6.2. | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo; |  |
|  |  | - Plokščias, platus paviršius; |  |
|  |  | - Padengta antistatine minkšta danga; |  |
|  |  | - Su rankos fiksavimo diržu. |  |
| 6.3. | Kojų laikikliai (pora): | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai, skirti atlikti ginekologinėms ir kitoms operacijoms; 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |  |
| 6.4. | Diržas paciento fiksavimui – 1 vnt. | Platus diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |  |
| 6.5. | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | Laidinis |  |
| 6.6. | Pagalvėlės galvai – 1 vnt. | - Viskoelastinės polimerinės gelio (arba lygiavertės medžiagos); |  |
|  |  | - Skirtos naudoti pacientui gulinčiam ant nugaros; - Žiedo arba pasagos formos. |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis: | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Pilnai įkrautas integruotas vidinis akumuliatorius, stalo funkcionalumą užtikrina apie 7 dienas arba ≥ 60-80 operacijų atlikimą. |  |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 10. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti operacinio stalo žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 36 mėn.) ______________

(įrašyti)

2 lentelė „Kokybės kriterijai“

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus parametro lyginamasis svoris | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams. (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina |  | X=80 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai |  | Y=20 |  |
| T1 | Pirmas parametras Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova (statinė) ne mažiau kaip 500 kg (TS 2.5 p.) | Taip = 12 balų Ne = 0 balų |  |  |
| T2 | Antras parametras Stalviršio padėties reguliavimas: išilginis stalviršio paslinkimas ne mažiau kaip 320 mm (TS 5.5 p.) | Taip = 4 balai Ne = 0 balų |  |  |
| T3 | Trečias parametras Garantinis terminas ne mažiau 48 mėnesiai. | Taip = 4 balai Ne = 0 balų |  |  |

PASTABA.

Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.

2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės

vertinimo kriterijus įvertinti.

_________________________________